# บทที่ 3

# วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพาด้วยหลักการสะท้อนแสงร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ เป็นการวิจัยเชิงทดลองและพัฒนานวัตกรรม (Experimental and Developmental Research) ที่บูรณาการหลักการทางทัศนศาสตร์ฟิสิกส์ วิศวกรรมสมองกลฝังตัว เคมีวิเคราะห์ และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างเครื่องมือตรวจวัดดินภาคสนามที่แม่นยำและใช้งานได้จริง โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

- การออกแบบและสร้างระบบฮาร์ดแวร์ต้นแบบและกล่องควบคุมสภาพแสง (Optical Dark Chamber)

- การเก็บตัวอย่างดินและการวิเคราะห์ค่าอ้างอิงมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ

- การตรวจวัดสเปกตรัมการสะท้อนแสงและการประมวลผลสัญญาณเคมีเมตริกส์

- การพัฒนาและฝึกสอนแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์และการแปลงสู่ระบบสมองกลฝังตัว (Edge TinyML)

- ระเบียบวิธีการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีและสถิติทดสอบสมมติฐาน

## 3.1 การออกแบบและสร้างระบบฮาร์ดแวร์ต้นแบบและกล่องควบคุมสภาพแสง

### 3.1.1 โครงสร้างกล่องวัดแบบทึบแสง (Optical Dark Chamber)

เพื่อขจัดสัญญาณรบกวนจากความผันผวนของแสงแวดล้อมภายนอก (Ambient Light) อย่างสมบูรณ์ คณะผู้วิจัยได้ออกแบบโครงสร้างกล่องวัดแบบทึบแสงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงวิศวกรรม (Computer-Aided Design หรือ CAD) และขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printing) โดยใช้วัสดุเส้นใยพอลิเมอร์ชนิด PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol) ซึ่งมีคุณสมบัติทนทานต่อแรงกระแทก ไม่บิดงอในสภาพอากาศร้อน และทนต่อความชื้นในแปลงเกษตรกรรม

กล่องตรวจวัดมีขนาดกะทัดรัด 120 x 80 x 65 มิลลิเมตร น้ำหนักรวมไม่เกิน 380 กรัม เหมาะสำหรับการพกพา ภายในกล่องได้รับการออกแบบตามหลักทัศนศาสตร์ โดยประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญดังนี้

- ผิวเคลือบดูดกลืนแสง (Matt Black Anti-reflective Coating) ผนังภายในกล่องทั้งหมดได้รับการเคลือบด้วยสารดูดกลืนแสงสีดำด้านชนิดพิเศษที่มีค่าการสะท้อนแสงผิวน้อยกว่าร้อยละ 1 เพื่อป้องกันการเกิดแสงสะท้อนภายในหลายชั้น (Internal Stray Light)

- แผ่นกั้นดักแสง (Optical Light-trap Baffles) ติดตั้งรอบบริเวณขอบฝาเปิด-ปิดและช่องบรรจุถาดตัวอย่าง เพื่อป้องกันแสงจากภายนอกเล็ดลอดเข้ามาในระหว่างการตรวจวัด

- ถาดบรรจุตัวอย่างดินมาตรฐาน (Standard Soil Sample Holder) ทำจากวัสดุอะคริลิกสีดำ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร ลึก 8 มิลลิเมตร สามารถบรรจุตัวอย่างดินได้ปริมาตรคงที่ 7.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร และจัดวางในตำแหน่งกึ่งกลางระนาบแสงตกกระทบพอดี

- แท่นยึดสมาร์ทโฟนและโมดูลตรวจวัดเชิงแสง ออกแบบให้สามารถติดตั้งสมาร์ทโฟนหรือโมดูลตรวจวัดออปติคอลได้อย่างมั่นคง โดยมีระยะห่างทางทัศนศาสตร์จากเลนส์ถึงพื้นผิวตัวอย่างดินคงที่ 50 มิลลิเมตร และทำมุมตกกระทบของแสง 45 องศา เพื่อลดการสะท้อนแบบกระจกเงา (Specular Reflection) และรับเฉพาะแสงสะท้อนแบบกระจาย (Diffuse Reflection) ในแนวตั้งฉาก (มุม 0 องศา)

### 3.1.2 แหล่งกำเนิดแสงไดโอดเปล่งแสงหลายความยาวคลื่น (Multi-wavelength LED Array)

แหล่งกำเนิดแสงได้รับการออกแบบเป็นชุดไดโอดเปล่งแสง (LED Array) ติดตั้งรอบเลนส์รับแสงในลักษณะวงแหวน (Ring Geometry) เพื่อให้การกระจายความเข้มแสงตกกระทบลงบนพื้นผิวตัวอย่างดินมีความสม่ำเสมอเชิงพื้นที่ (Spatial Illumination Uniformity) โดยคัดเลือกความยาวคลื่นกึ่งกลาง (Peak Wavelength) จำนวน 6 ย่านคลื่นที่มีแถบสเปกตรัมสัมพันธ์กับพันธะเคมีของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และความชื้นในดิน ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 คุณลักษณะเฉพาะของแถบความยาวคลื่นแสงในระบบ Multi-wavelength LED Array

| ลำดับที่ | แถบสีของแสง | ความยาวคลื่นกึ่งกลาง (λpeak, nm) | ความกว้างครึ่งคลื่น (FWHM, nm) | อันตรกิริยาและวัตถุประสงค์ในการตรวจวัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | น้ำเงิน (Blue) | 465 | 20 | การดูดกลืนแสงของสารประกอบฮิวมิกและอินทรียวัตถุ (ไนโตรเจนอินทรีย์) |
| 2 | เขียว (Green) | 525 | 25 | การดูดกลืนและถ่ายโอนประจุของสารประกอบเชิงซ้อนเหล็กฟอสเฟต |
| 3 | แดง (Red) | 660 | 20 | แถบดูดกลืนสารอนุพันธ์คลอโรฟิลล์และความชันสเปกตรัมดิน |
| 4 | เรดเอจ (Red-Edge) | 720 | 22 | แถบรอยต่อการเปลี่ยนระดับพลังงานอิเล็กตรอนของแร่ธาตุในดิน |
| 5 | ใกล้อินฟราเรด (NIR-1) | 850 | 30 | โอเวอร์โทนการสั่นของพันธะ N-H และ C-H ในหมู่อะมิโน |
| 6 | ใกล้อินฟราเรด (NIR-2) | 940 | 35 | แถบดูดกลืนพันธะ O-H ของน้ำ (ใช้อ้างอิงชดเชยความชื้นในดิน) |

### 3.1.3 วงจรควบคุมการกระตุ้นแสงตามลำดับ (Sequential LED Driver Circuit)

ไดโอดเปล่งแสงทั้ง 6 แถบคลื่น ถูกควบคุมผ่านวงจรจ่ายกระแสคงที่ (Constant Current Source Driver) ที่ควบคุมด้วยสัญญาณพัลส์ (Pulse Width Modulation หรือ PWM) จากไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 โดยโปรแกรมควบคุมจะสั่งให้ LED แต่ละแถบความยาวคลื่นติดสว่างทีละดวงตามลำดับ (Sequential Pulse) ดวงละ 100 มิลลิวินาที สลับกับช่วงกระแสมืด (Dark Interval) 50 มิลลิวินาที ทำให้ระบบสามารถบันทึกค่าความเข้มแสงสะท้อนที่แยกแยะแต่ละความยาวคลื่นได้อย่างเด็ดขาด ปราศจากการรบกวนข้ามแถบคลื่น (Optical Crosstalk) พร้อมทั้งช่วยป้องกันความร้อนสะสมในหลอด LED ซึ่งอาจทำให้ค่าความยาวคลื่นเคลื่อนตัว (Thermal Drift)

## 3.2 การเก็บตัวอย่างดินและการวิเคราะห์ค่าอ้างอิงมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ

### 3.2.1 พื้นที่และระเบียบวิธีการเก็บตัวอย่างดินภาคสนาม

การเก็บตัวอย่างดินดำเนินการในพื้นที่แปลงเพาะปลูกทุเรียนเศรษฐกิจในเขตจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด จำนวนรวมทั้งสิ้น 50 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ที่มีประวัติการจัดการปุ๋ย ชนิดของชุดดิน และสภาพความอุดมสมบูรณ์ที่หลากหลาย ได้แก่

- อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (ชุดดินห้วยโป่งและชุดดินท่าใหม่) จำนวน 20 ตัวอย่าง

- อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (ชุดดินท่าใหม่) จำนวน 15 ตัวอย่าง

- อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (ชุดดินเขาสมิง) จำนวน 15 ตัวอย่าง

ระเบียบวิธีการเก็บตัวอย่างดินใช้เทคนิคการสุ่มแบบตารางกริด (Grid Sampling Method) โดยกำหนดพื้นที่เก็บตัวอย่างขนาด 10×10 เมตร ภายใต้ทรงพุ่มของต้นทุเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5 ถึง 15 ปี ทำการเก็บดินย่อย 5 จุดต่อแปลง (จุดกึ่งกลางและมุมทั้งสี่) ที่ระดับความลึก 0 ถึง 15 เซนติเมตร ซึ่งเป็นเขตรากดูดซับธาตุอาหารหลัก (Active Root Zone) นำดินย่อยทั้ง 5 จุดมาคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นตัวอย่างรวม (Composite Sample) หนักประมาณ 1 กิโลกรัม บันทึกพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS Coordinates) สภาพความชื้นเบื้องต้น และประเภทพืช จากนั้นบรรจุลงในถุงพลาสติกพอลิเอทิลีนปิดสนิทและติดรหัสตัวอย่างอย่างเป็นระบบ

### 3.2.2 การเตรียมตัวอย่างดินก่อนการตรวจวัด

ตัวอย่างดินที่เก็บมาจากภาคสนามจะถูกนำมาเตรียมตามระเบียบวิธีสากล ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ ดังนี้

- นำดินตัวอย่างมาแผ่กระจายบนถาดพลาสติกสะอาดและผึ่งลมให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง (25±2 องศาเซลเซียส) ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและไม่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง เป็นเวลา 48 ถึง 72 ชั่วโมง จนดินแห้งสนิท (Air-dried Soil)

- นำดินที่แห้งแล้วมาบดย่อยอนุภาคอย่างนุ่มนวลด้วยโกร่งกระเบื้องเพื่อแยกเม็ดดินโดยไม่ทำลายโครงสร้างเม็ดแร่

- ร่อนดินผ่านตะแกรงสแตนเลสมาตรฐานขนาดช่องเปิด 2.0 มิลลิเมตร เพื่อคัดแยกเศษหิน กรวด และซากอินทรีย์ขนาดใหญ่ออก เม็ดดินที่มีขนาดอนุภาคสม่ำเสมอต่ำกว่า 2 มิลลิเมตร จะถูกนำไปบรรจุในขวดแก้วสีชาเพื่อใช้ในการตรวจวัดเชิงแสงและส่งวิเคราะห์ทางเคมี

### 3.2.3 การวิเคราะห์ค่าอ้างอิงมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ (Ground Truth Reference Analysis)

ตัวอย่างดินที่ผ่านการเตรียมแล้วจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่หนึ่งนำไปวิเคราะห์ค่ามาตรฐานทางเคมีในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ดังนี้

- การวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) วิเคราะห์ด้วยวิธีไมโครเคจ์ลดาห์ล (Micro-Kjeldahl Method) ตามมาตรฐานสากล AOAC 978.02 ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ การย่อยสลายตัวอย่างดินด้วยกรดซัลฟิวริกเข้มข้น (H2SO4) ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ซัลเฟตและโพแทสเซียมซัลเฟตที่อุณหภูมิ 420 องศาเซลเซียส จนสารอินทรีย์เปลี่ยนเป็นแอมโมเนียมซัลเฟต ต่อด้วยการกลั่นด้วยด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เพื่อเปลี่ยนเป็นก๊าซแอมโมเนีย (NH3) และดักจับในสารละลายกรดบอริก (H3BO3) และขั้นตอนสุดท้ายคือการไตเตรตด้วยสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริก (HCl) เพื่อคำนวณปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด รายงานผลในหน่วยกรัมต่อกิโลกรัม (g/kg)

- การวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus) วิเคราะห์ด้วยวิธีเบรย์ 2 (Bray II Method) ซึ่งมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับดินกรดในเขตร้อน โดยทำการสกัดดินด้วยสารละลายผสมระหว่างกรดไฮโดรคลอริก 0.1 นอร์มัล และแอมโมเนียมฟลูออไรด์ (NH4F) 0.03 นอร์มัล จากนั้นนำสารละลายใสที่ได้มาทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมโมลิบเดตและโพแทสเซียมแอนติโมนิลตาร์เตรตในสารละลายกรด แล้วรีดิวซ์ด้วยกรดแอสคอร์บิกจนเกิดสารประกอบเชิงซ้อนสีน้ำเงิน (Molybdenum Blue Complex) นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 880 นาโนเมตร เทียบกับกราฟมาตรฐานฟอสฟอรัส รายงานผลในหน่วยมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg หรือ ppm)

### 3.2.4 การทดสอบเปรียบเทียบเคียงคู่กับชุดตรวจสอบดินภาคสนามเชิงเคมี (Colorimetric Soil Test Kits Benchmarking)

เพื่อสร้างฐานข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างวิธีการอ่านแถบสีทางเคมีดั้งเดิมกับการวิเคราะห์ด้วยแสงสะท้อนเชิงแสง ตัวอย่างดินทั้ง 50 ตัวอย่าง ได้ถูกนำมาทดสอบคู่ขนานด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนามมาตรฐาน 2 ชุด ได้แก่ 1. ชุดตรวจสอบดินของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินและปุ๋ย กรมพัฒนาที่ดิน (LDD Test Kit) 2. ชุดตรวจสอบดินมาตรฐานสากล LaMotte Combination Soil Testing Outfit (Model STH Series)

ผู้เชี่ยวชาญด้านปฐพีวิทยาจำนวน 3 ท่าน ได้ทำการสกัดและอ่านผลแถบสีเทียบมาตรฐานโดยอิสระจากกัน (Triple-blind Visual Reading) ภายใต้แสงสว่างมาตรฐาน CIE Standard Illuminant D65 เพื่อบันทึกระดับคุณภาพเชิงกลุ่ม (ต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก) และเฉดสีที่สังเกตได้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เป็นฐานอ้างอิงในการประเมินความสอดคล้องเชิงกลุ่ม (Categorical Agreement) และความเที่ยงตรงของการสร้างแถบสีดิจิทัลของระบบต้นแบบ

## 3.3 การตรวจวัดสเปกตรัมการสะท้อนแสงและการประมวลผลสัญญาณเคมีเมตริกส์

### 3.3.1 ขั้นตอนการตรวจวัดสเปกตรัมด้วยชุดต้นแบบ

นำตัวอย่างดินที่ร่อนแล้วบรรจุลงในถาดตัวอย่างดิน ปาดพื้นผิวหน้าดินให้เรียบเสมอกับขอบถาดด้วยไม้บรรทัดเหล็กอย่างระมัดระวังเพื่อให้มีความหนาแน่นและพื้นผิวที่สม่ำเสมอ บรรจุถาดตัวอย่างเข้าสู่กล่องทึบแสง ปิดฝาให้สนิท จากนั้นระบบจะดำเนินการตรวจวัดตามลำดับขั้นตอนดังนี้

- บันทึกสัญญาณมืด (Idark) เมื่อปิดแหล่งกำเนิดแสงทุกดวง เพื่อใช้เป็นระดับฐานศูนย์ (Baseline Offset)

- เปิดไดโอดเปล่งแสงทีละความยาวคลื่นตามลำดับ (465, 525, 660, 720, 850 และ 940 นาโนเมตร) และบันทึกค่าความเข้มแสงสะท้อนที่ตรวจวัดได้จากตัวอย่างดิน (Isample(λ))

- ก่อนการตรวจวัดตัวอย่างดินทุก 5 ตัวอย่าง ระบบจะทำการสอบเทียบสัญญาณอ้างอิงด้วยแผ่นเทียบสีขาวมาตรฐาน (Iwhite(λ)) เพื่อคำนวณค่าการสะท้อนแสงแบบกระจายสัมพัทธ์ (Relative Diffuse Reflectance, Rλ) ตามสมการ

Rλ=Isample(λ)−Idark(λ)Iwhite(λ)−Idark(λ)

### 3.3.2 การแปลงข้อมูลและการประมวลผลเคมีเมตริกส์ล่วงหน้า (Chemometrics Preprocessing)

ข้อมูลสเปกตรัมการสะท้อนแสง Rλ จะถูกนำมาผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3 ขั้นตอน ได้แก่

- การแปลงฟังก์ชันคูเบลกา-มังก์ (Kubelka-Munk Transformation) เพื่อเปลี่ยนค่าการสะท้อนแสงที่ไม่เป็นเชิงเส้นให้มีความสัมพันธ์เชิงสัดส่วนกับความเข้มข้นของสารดูดกลืนแสง

F(Rλ)=(1−Rλ)22Rλ

- การปรับมาตรฐานตัวแปรปกติ (Standard Normal Variate หรือ SNV) ทำการปรับสเกลข้อมูลของแต่ละตัวอย่างให้มีค่าเฉลี่ยเป็น 0 และความแปรปรวนเป็น 1 เพื่อขจัดความแตกต่างของระดับความสว่างจากการจัดเรียงตัวของเม็ดดิน

- การชดเชยอิทธิพลของความชื้น (Moisture Compensation Ratio) โดยการคำนวณอัตราส่วนสัมพัทธ์ของสเปกตรัมแต่ละความยาวคลื่นเทียบกับแถบดูดกลืนน้ำที่ 940 นาโนเมตร (F(Rλ)/F(R940)) เพื่อกำจัดผลกระทบของความชื้นสัมพัทธ์ที่ตกค้างในอนุภาคดิน

## 3.4 การพัฒนาและฝึกสอนแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์และการแปลงสู่ระบบสมองกลฝังตัว

### 3.4.1 การแบ่งชุดข้อมูลสำหรับการพัฒนาแบบจำลอง (Dataset Partitioning)

ชุดข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดตัวอย่างดิน 50 ตัวอย่าง ที่ผ่านการประมวลผลล่วงหน้าและจับคู่กับค่าวิเคราะห์มาตรฐานทางเคมี (Total N และ Available P) จะถูกนำมาแบ่งออกเป็น 3 ชุดข้อมูลย่อยด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Splitting) เพื่อให้มีการกระจายตัวของระดับความเข้มข้นธาตุอาหารอย่างสม่ำเสมอในทุกชุดข้อมูล ดังนี้

- ชุดข้อมูลสำหรับฝึกสอน (Training Set) ร้อยละ 70 (จำนวน 35 ตัวอย่าง) ใช้สำหรับการปรับค่าน้ำหนักของแบบจำลอง

- ชุดข้อมูลสำหรับตรวจสอบ (Validation Set) ร้อยละ 15 (จำนวน 7 หรือ 8 ตัวอย่าง) ใช้สำหรับการตรวจสอบสภาวะการเรียนรู้ ปรับจูนไฮเปอร์พารามิเตอร์ และควบคุมการหยุดฝึกสอนแบบก่อนเวลา (Early Stopping)

- ชุดข้อมูลสำหรับทดสอบ (Test Set) ร้อยละ 15 (จำนวน 7 หรือ 8 ตัวอย่าง) ใช้สำหรับประเมินสมรรถนะสุดท้ายของแบบจำลองด้วยข้อมูลที่ไม่เคยผ่านการฝึกสอนมาก่อน

### 3.4.2 โครงสร้างแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม (ANN Architecture)

แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้เป็นชนิด Multilayer Perceptron (MLP) ที่ได้รับการออกแบบโครงสร้างแบบ 6-16-8-1 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม MLP สำหรับทำนายธาตุอาหารในดิน

| ชั้นโครงข่าย (Layer) | จำนวนเซลล์ประสาท (Nodes) | ฟังก์ชันกระตุ้น (Activation Function) | หน้าที่การทำงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| ชั้นนำเข้า (Input Layer) | 6 | Linear (Pass-through) | รับค่าคุณลักษณะสเปกตรัม F(Rλ) ทั้ง 6 ความยาวคลื่น |
| ชั้นซ่อนที่ 1 (Hidden Layer 1) | 16 | Rectified Linear Unit (ReLU) | สกัดคุณลักษณะไม่เป็นเชิงเส้นระดับพื้นฐาน |
| ชั้นซ่อนที่ 2 (Hidden Layer 2) | 8 | Rectified Linear Unit (ReLU) | สกัดคุณลักษณะเชิงซ้อนและการรวมแถบสเปกตรัม |
| ชั้นส่งออก (Output Layer) | 1 | Linear | ทำนายค่า Total N (g/kg) หรือ Available P (mg/kg) |

กระบวนการฝึกสอนแบบจำลองกำหนดค่าพารามิเตอร์ดังนี้ * ฟังก์ชันการสูญเสีย (Loss Function) ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Mean Squared Error หรือ MSE) * อัลกอริทึมการปรับค่าน้ำหนัก ใช้วิธี Adam Optimizer ด้วยอัตราการเรียนรู้เริ่มต้น (Initial Learning Rate) เท่ากับ 0.001 * การป้องกันปัญหาการเรียนรู้จำเจเพาะ (Overfitting Prevention) กำหนดค่า Regularization แบบ L2 (Weight Decay =0.0001) และกำหนดเงื่อนไข Early Stopping โดยจะหยุดการฝึกสอนทันทีหากค่าความคลาดเคลื่อนบน Validation Set ไม่ลดลงต่อเนื่องกัน 20 รอบการเรียนรู้ (Epochs)

### 3.4.3 แบบจำลองการถดถอยเวกเตอร์สนับสนุน (Support Vector Regression หรือ SVR)

เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะกับ ANN คณะผู้วิจัยได้พัฒนาแบบจำลอง SVR โดยใช้ฟังก์ชันเคอร์เนลแบบเกาส์เซียน (Radial Basis Function หรือ RBF Kernel) และทำการค้นหาไฮเปอร์พารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธี Grid Search ร่วมกับ 5-Fold Cross Validation ในช่วงพารามิเตอร์ดังนี้ * ค่า Regularization Parameter (C) ในช่วง 0.1 ถึง 1000 * ค่า Kernel Bandwidth (γ) ในช่วง 0.001 ถึง 10 * ค่าขอบเขตท่อความคลาดเคลื่อน (ϵ) ในช่วง 0.01 ถึง 0.5

### 3.4.4 การบีบอัดแบบจำลองและการแปลงสู่ภาษา C++ (Edge TinyML Deployment)

เมื่อได้แบบจำลองที่มีสมรรถนะสูงสุด พารามิเตอร์ค่าน้ำหนัก (W) และค่าไบแอส (b) ของโครงข่ายจะถูกแปลงออกมาเป็นไฟล์ส่วนหัวภาษา C++ (model_weights.h) ในรูปของอาร์เรย์ค่าคงที่ (Static Constant Arrays) และเขียนฟังก์ชันการคำนวณการส่งผ่านไปข้างหน้า (Forward Inference Pass) ดังโค้ดตัวอย่างในภาษา C++

// Static Model Inference Engine on ESP32-S3
#include "model_weights.h"

float relu(float x) { return (x > 0.0f) ? x : 0.0f; }

float predict_nutrient(const float input_spectrum[6], const float* w1, const float* b1, 
                       const float* w2, const float* b2, const float* w3, float b3) {
    float h1[16];
    for (int j = 0; j < 16; j++) {
        float sum = b1[j];
        for (int i = 0; i < 6; i++) {
            sum += input_spectrum[i] * w1[i * 16 + j];
        }
        h1[j] = relu(sum);
    }
    
    float h2[8];
    for (int k = 0; k < 8; k++) {
        float sum = b2[k];
        for (int j = 0; j < 16; j++) {
            sum += h1[j] * w2[j * 8 + k];
        }
        h2[k] = relu(sum);
    }
    
    float output = b3;
    for (int k = 0; k < 8; k++) {
        output += h2[k] * w3[k];
    }
    return output; // Predicted Nutrient Value (Total N or Available P)
}

โครงสร้างโค้ดดังกล่าวช่วยให้หน่วยประมวลผลสามารถคำนวณค่าทำนายผลได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ไลบรารีขนาดใหญ่ ใช้พื้นที่หน่วยความจำ Flash ไม่เกิน 6 กิโลไบต์ และใช้เวลาคำนวณต่ำกว่า 0.12 มิลลิวินาที

### 3.4.5 สถาปัตยกรรมการแสดงผลคู่ขนานสองมิติ (Dual-Mode Output Architecture)

เพื่อให้ผลลัพธ์จากแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในหมู่นักวิชาการที่ต้องการข้อมูลความแม่นยำสูง และเกษตรกรในพื้นที่ที่คุ้นเคยกับการประเมินสีแบบเดิม ระบบต้นแบบจึงได้รับการออกแบบสถาปัตยกรรมการส่งออกข้อมูลแบบคู่ขนานสองมิติ (Dual-Mode Output) 1. มิติเชิงปริมาณวิศวกรรม (Engineering Quantitative Value) นำเสนอค่าความเข้มข้นต่อเนื่องเป็นตัวเลขทศนิยมสองตำแหน่ง ในหน่วยกรัมต่อกิโลกรัม (g/kg) สำหรับไนโตรเจนทั้งหมด และมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) สำหรับฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 2. มิติเชิงกลุ่มและแถบสีดิจิทัล (Categorical Tier & Digital Color Badge) นำค่าตัวเลขที่ทำนายได้มาจำแนกเข้าสู่ระดับคุณภาพ 5 ระดับ (ต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก) ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมพัฒนาที่ดินและ SSSA พร้อมทั้งแมปปิ้งรหัสสีดิจิทัลแบบ 16 บิต RGB565 บนหน้าจอ LCD และรหัสสี HEX บนแอปพลิเคชันมือถือ เพื่อสร้างแบดจ์สี (Color Badge Chip) เสมือนจริงเคียงข้างตัวเลข ช่วยให้เกษตรกรเข้าใจสถานะของดินได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดคู่มือเทียบสี

## 3.5 ระเบียบวิธีการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีและสถิติทดสอบสมมติฐาน

### 3.5.1 ตัวชี้วัดสมรรถนะของแบบจำลอง (Model Performance Metrics)

การประเมินความสามารถในการทำนายของแบบจำลอง AI จะประเมินจากชุดข้อมูลทดสอบ (Test Set) โดยใช้ดัชนีชี้วัดทางสถิติ 3 ตัวชี้วัด ได้แก่

- ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination หรือ R2)

R2=1−i=1n(yi−yi)2i=1n(yi−y)2

- ค่าความคลาดเคลื่อนรากกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Squared Error หรือ RMSE)

RMSE=1ni=1n(yi−yi)2

- ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Error หรือ MAE)

MAE=1ni=1n|yi−yi|

เมื่อ yi คือค่าจริงที่ได้จากห้องปฏิบัติการ, yi คือค่าที่ทำนายได้จากแบบจำลอง, y คือค่าเฉลี่ยของค่าจริง และ n คือจำนวนตัวอย่าง

### 3.5.2 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ (Method Validation)

การประเมินความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ทางเคมีอิงตามแนวทางสากลของคู่มือ EURACHEM เรื่อง The Fitness for Purpose of Analytical Methods โดยประเมิน 2 มิติหลัก ได้แก่

- ความแม่น (Accuracy) ประเมินจากค่าร้อยละความเอนเอียง (Percentage Bias หรือ %Bias) จากการวัดตัวอย่างดินมาตรฐานที่มีค่าอ้างอิงทราบแน่ชัด

%Bias=xmeasured−μreferenceμreference×100

เกณฑ์การยอมรับคือ ค่าสัมบูรณ์ของ %Bias ต้องน้อยกว่าร้อยละ 5 (|%Bias|<5%)

- ความเที่ยงหรือสภาพทำซ้ำได้ (Precision / Repeatability) ประเมินจากร้อยละของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (% Relative Standard Deviation หรือ %RSD) จากการทำการวัดซ้ำตัวอย่างเดิมภายใต้สภาวะเดียวกันจำนวน 11 ซ้ำ (n=11)

%RSD=SDx×100

เกณฑ์การยอมรับคือ ค่า %RSD ต้องน้อยกว่าร้อยละ 5 (%RSD<5%)

### 3.5.3 สถิติทดสอบสมมติฐานการใช้งานภาคสนาม (Hypothesis Testing)

เพื่อพิสูจน์สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ว่าผลการวัดด้วยชุดวิเคราะห์แบบพกพาที่พัฒนาขึ้น ไม่มีความแตกต่างจากผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานห้องปฏิบัติการ คณะผู้วิจัยใช้สถิติทดสอบการแจกแจงแบบทีของตัวอย่างสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Paired Samples t-test) โดยกำหนดสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้

H0 (μdiff=0 หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ)

H1 (μdiff≠0 หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ)

โดยมีสถิติทดสอบคำนวณจาก

t=dsd/n

เมื่อ d คือค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างผลการวัดจากชุดพกพากับวิธีมาตรฐานห้องปฏิบัติการ, sd คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่าง และ n คือจำนวนคู่ตัวอย่างดินภาคสนาม (n=35) กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ α=0.05 (ระดับความเชื่อมั่น 95%) หากค่าความน่าจะเป็น (p-value) ที่คำนวณได้มีค่ามากกว่า 0.05 จะยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ซึ่งสรุปได้ว่าชุดวิเคราะห์แบบพกพาให้ผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับห้องปฏิบัติการมาตรฐาน

นอกจากนี้ ยังได้ประเมินขีดจำกัดความสอดคล้องตามระเบียบวิธีของแบลนด์-อัลต์แมน (Bland-Altman 95% Limits of Agreement นั่นคือ d±1.96⋅sd) เพื่อวิเคราะห์ทิศทางและขนาดของความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือตลอดทุกย่านความเข้มข้น