# บทที่ 4

# ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพาด้วยหลักการสะท้อนแสงร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างระบบต้นแบบ ดำเนินการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และนำไปทดสอบใช้งานจริงในแปลงเกษตรกรรมไม้ผล ผลการวิจัยและการอภิปรายผลสามารถจำแนกออกเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

- ผลการพัฒนาต้นแบบฮาร์ดแวร์และระบบควบคุมสภาพแสง (Optical Dark Chamber)

- ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะสเปกตรัมการสะท้อนแสงของดินตัวอย่าง

- ผลการฝึกสอนและประเมินสมรรถนะของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์

- ผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Analytical Method Validation)

- ผลการทดสอบเปรียบเทียบในแปลงปลูกทุเรียนจริงและการวิเคราะห์สถิติทดสอบสมมติฐาน

- การอภิปรายผลการวิจัยเชิงลึกและคุณค่าทางการเกษตรแม่นยำ

## 4.1 ผลการพัฒนาต้นแบบฮาร์ดแวร์และระบบควบคุมสภาพแสง

### 4.1.1 คุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างเชิงแสงของระบบต้นแบบ

คณะผู้วิจัยประสบความสำเร็จในการออกแบบและสร้างต้นแบบชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพาจำนวน 5 ชุด โดยตัวเครื่องมีโครงสร้างเป็นกล่องทึบแสง (Optical Dark Chamber) ที่ผลิตจากพอลิเมอร์ชนิด PETG ขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติความละเอียดสูง ขนาดของตัวเครื่องมีความกว้าง 120 มิลลิเมตร ยาว 80 มิลลิเมตร และสูง 65 มิลลิเมตร น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 2,000 มิลลิแอมแปร์-ชั่วโมง อยู่ที่ 380 กรัม ผนังภายในกล่องเคลือบด้วยสารดูดกลืนแสงสีดำด้าน (Matt Black Anti-reflective Coating) และติดตั้งแผ่นกั้นดักแสง (Light-trap Baffles) สองชั้นรอบช่องบรรจุถาดตัวอย่าง

จากการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันแสงรบกวนจากภายนอก (Stray Light Extinction Test) โดยการนำกล่องไปวางภายใต้แสงแดดจัดในแปลงเกษตรกรรมที่มีค่าความสว่างมากกว่า 85,000 ลักซ์ (Lux) พบว่า เซนเซอร์ภายในกล่องบันทึกค่าความเข้มแสงรบกวนได้ต่ำกว่า 0.05 ลักซ์ คิดเป็นอัตราการกำจัดแสงรบกวนได้สูงถึงร้อยละ 99.94 ซึ่งยืนยันว่าระบบสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมทางทัศนศาสตร์ให้เป็นระบบปิดโดยสมบูรณ์ ขจัดความแปรปรวนจากสภาพแสงภายนอกได้อย่างเด็ดขาด

### 4.1.2 ผลการทำงานของระบบขับแสงตามลำดับและการจัดการพลังงาน

การทดสอบระบบขับเคลื่อนไดโอดเปล่งแสงหลายความยาวคลื่น (Multi-wavelength LED Array) ทั้ง 6 แถบคลื่น (465, 525, 660, 720, 850 และ 940 นาโนเมตร) ด้วยวงจร Sequential Pulse Driver ควบคุมด้วยสัญญาณดิจิทัลจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 พบว่า ระบบสามารถปล่อยแสงกระตุ้นทีละความยาวคลื่นอย่างแม่นยำด้วยระยะเวลาพัลส์ 100 มิลลิวินาทีต่อช่องคลื่น สลับกับช่วงกระแสมืด 50 มิลลิวินาที โดยมีระยะเวลารวมในการสแกนครบทุกย่านคลื่นเพียง 900 มิลลิวินาทีต่อหนึ่งตัวอย่าง การตรวจสอบการกระจายความเข้มแสงข้ามพื้นที่ผิวหน้าดินในถาดตัวอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร พบว่า มีความสม่ำเสมอของความเข้มแสงสูงถึงร้อยละ 98.2

ในด้านการจัดการพลังงาน ในสถานะพร้อมทำงาน (Standby Mode) ระบบกินกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 45 มิลลิแอมป์ และในระหว่างรอบการตรวจวัดและกระตุ้นแสง (Active Measurement Mode) ระบบกินกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 185 มิลลิแอมป์ ส่งผลให้แบตเตอรี่ขนาด 2,000 มิลลิแอมแปร์-ชั่วโมง สามารถรองรับการตรวจวัดตัวอย่างดินต่อเนื่องได้มากกว่า 450 ครั้งต่อการประจุไฟฟ้าหนึ่งรอบ หรือคิดเป็นเวลาการใช้งานภาคสนามต่อเนื่องได้นานกว่า 8.5 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานของเกษตรกรในแปลงปลูกตลอดทั้งวัน

### 4.1.3 ส่วนประสานกับผู้ใช้ (User Interface) และ Cyber Dashboard

ระบบแสดงผลได้รับการพัฒนาขึ้นสองรูปแบบ ได้แก่ หน้าจอแสดงผล Cyber Dashboard ขนาด 3.5 นิ้ว ชนิด IPS ความละเอียด 480x320 พิกเซล ติดตั้งบนตัวเครื่อง ควบคุมการแสดงผลด้วยไลบรารีกราฟิกประสิทธิภาพสูง LovyanGFX และแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธพลังงานต่ำ (Bluetooth Low Energy หรือ BLE) หน้าจอจะแสดงผลค่าปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) ในหน่วย g/kg และค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) ในหน่วย mg/kg ควบคู่กับระบบแถบสีเตือนสถานะความอุดมสมบูรณ์ของดิน (ต่ำ-ปานกลาง-สูง) และระบบแนะนำสูตรและปริมาณปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของทุเรียนโดยอัตโนมัติ

## 4.2 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะสเปกตรัมการสะท้อนแสงของดินตัวอย่าง

จากการนำตัวอย่างดินสวนทุเรียน 50 ตัวอย่าง ที่ผ่านการเตรียมตัวอย่างและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร มาตรวจวัดค่าการสะท้อนแสงแบบกระจายสัมพัทธ์ (Rλ) และคำนวณค่าฟังก์ชันคูเบลกา-มังก์ (F(Rλ)) ภายใต้แสงกระตุ้น 6 แถบความยาวคลื่น พบรูปแบบการตอบสนองเชิงแสงที่สำคัญดังนี้

- ดินที่มีปริมาณไนโตรเจนและอินทรียวัตถุสูง จะมีค่าการสะท้อนแสงรวมต่ำกว่าดินที่มีไนโตรเจนต่ำในทุกช่วงคลื่น โดยเฉพาะที่ความยาวคลื่น 465 นาโนเมตร (แสงสีน้ำเงิน) และ 660 นาโนเมตร (แสงสีแดง) ซึ่งเกิดจากการดูดกลืนแสงอย่างเข้มข้นของสารประกอบกรดฮิวมิกและฮิวมัส ส่งผลให้ค่า F(R465) มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญกับค่าไนโตรเจนทั้งหมดจากห้องปฏิบัติการ (r=0.894) และที่ความยาวคลื่น 850 นาโนเมตร พบการดูดกลืนที่สัมพันธ์กับโอเวอร์โทนของพันธะ N-H ซึ่งให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r=0.918

- ดินที่มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูง จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าการสะท้อนแสงที่แถบความยาวคลื่น 525 นาโนเมตร และ 720 นาโนเมตร อย่างเด่นชัด เนื่องจากฟอสเฟตที่ละลายได้จะส่งผลต่ออันตรกิริยาการถ่ายโอนประจุของสารประกอบออกไซด์ของเหล็กในดินกรด ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับค่าฟอสฟอรัสจากห้องปฏิบัติการเท่ากับ r=0.842 และ r=0.865 ตามลำดับ

- แถบความยาวคลื่น 940 นาโนเมตร แสดงค่าการดูดกลืนที่ผันแปรตามความชื้นสัมพัทธ์ของอนุภาคดินอย่างเด่นชัด เมื่อนำค่า F(R940) มาใช้เป็นตัวหารอ้างอิงเพื่อปรับชดเชยอัตราส่วนสเปกตรัม พบว่าสามารถลดทอนความแปรปรวนจากความชื้นตกค้างได้มากกว่าร้อยละ 85 ทำให้เวกเตอร์สเปกตรัมมีความเสถียรสูงพร้อมสำหรับการฝึกสอนโมเดลปัญญาประดิษฐ์

## 4.3 ผลการฝึกสอนและประเมินสมรรถนะของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์

### 4.3.1 การลู่เข้าของแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม (ANN Convergence)

ในการฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียมแบบ MLP สถาปัตยกรรม 6-16-8-1 ด้วยชุดข้อมูลฝึกสอน (Training Set จำนวน 35 ตัวอย่าง) และชุดข้อมูลตรวจสอบ (Validation Set จำนวน 7 ตัวอย่าง) พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนการสูญเสียกำลังสองเฉลี่ย (MSE Loss) ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 100 รอบแรกของการเรียนรู้ (Epochs) และเข้าสู่จุดสมดุลที่รอบที่ 280 โดยไม่มีสัญญาณของการเกิด Overfitting เนื่องจากกลไก Early Stopping และ L2 Regularization ได้ควบคุมไม่ให้ค่าน้ำหนักขยายตัวเกินขอบเขต

### 4.3.2 การเปรียบเทียบสมรรถนะของแบบจำลอง AI

คณะผู้วิจัยได้ทำการทดสอบและเปรียบเทียบสมรรถนะของแบบจำลอง 4 ชนิด บนชุดข้อมูลทดสอบ (Test Set จำนวน 8 ตัวอย่าง) ที่เป็นข้อมูลใหม่ ได้แก่ การถดถอยเชิงเส้นเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression หรือ MLR) การถดถอยกำลังสองน้อยสุดบางส่วน (Partial Least Squares Regression หรือ PLSR) การถดถอยเวกเตอร์สนับสนุน (Support Vector Regression หรือ SVR) และโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network หรือ ANN) ดังแสดงผลการเปรียบเทียบในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของแบบจำลองในการทำนายปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดิน (Test Set, n = 8)

| ตัวแปรเป้าหมาย | แบบจำลองที่ใช้ | R2 (Test) | RMSE | MAE | เวลาประมวลผลบนชิป (Inference Time, ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ไนโตรเจนทั้งหมด(Total N, g/kg) | MLR | 0.684 | 0.28 g/kg | 0.22 g/kg | 0.021 |
|  | PLSR | 0.792 | 0.21 g/kg | 0.16 g/kg | 0.035 |
|  | SVR (RBF Kernel) | 0.908 | 0.14 g/kg | 0.11 g/kg | 0.084 |
|  | ANN (MLP 6-16-8-1) | 0.916 | 0.13 g/kg | 0.10 g/kg | 0.118 |
| ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์(Available P, mg/kg) | MLR | 0.621 | 6.42 mg/kg | 4.85 mg/kg | 0.021 |
|  | PLSR | 0.745 | 5.12 mg/kg | 3.94 mg/kg | 0.035 |
|  | SVR (RBF Kernel) | 0.879 | 3.38 mg/kg | 2.56 mg/kg | 0.084 |
|  | ANN (MLP 6-16-8-1) | 0.887 | 3.25 mg/kg | 2.48 mg/kg | 0.118 |

จากตารางที่ 4.1 พิจารณาผลการเปรียบเทียบพบว่า แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม (ANN) ให้สมรรถนะในการทำนายสูงสุดสำหรับทั้งสองธาตุอาหาร โดยสำหรับไนโตรเจนทั้งหมด ให้ค่า R2 สูงถึง 0.916 ค่า RMSE=0.13 g/kg และค่า MAE=0.10 g/kg ซึ่งลดความคลาดเคลื่อนลงจากแบบจำลองเชิงเส้น MLR ได้มากกว่าร้อยละ 53.5 ขณะที่แบบจำลอง SVR ให้สมรรถนะใกล้เคียงกันเป็นอันดับสอง (R2=0.908,RMSE=0.14 g/kg)

สำหรับฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ แบบจำลอง ANN ให้ค่า R2=0.887, RMSE=3.25 mg/kg และ MAE=2.48 mg/kg เหนือกว่าแบบจำลองเชิงเส้น MLR ที่มีค่า R2 เพียง 0.621 อย่างมีนัยสำคัญ ผลลัพธ์นี้สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ที่กำหนดไว้ว่าแบบจำลอง AI ต้องให้ค่า R2≥0.88 สำหรับ N และ R2≥0.85 สำหรับ P

ในด้านเวลาประมวลผลบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 แบบจำลอง ANN ในรูปของโค้ด C++ สถิต ใช้เวลาในการคำนวณการอนุมานไปข้างหน้าเพียง 0.118 มิลลิวินาที ใช้หน่วยความจำโปรแกรม Flash 5.4 กิโลไบต์ และ RAM เพียง 1.2 กิโลไบต์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการทำงานแบบ On-device Edge TinyML ได้อย่างสมบูรณ์

## 4.4 ผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ (Analytical Method Validation) ของชุดวิเคราะห์ต้นแบบ อิงตามมาตรฐานสากล EURACHEM Guide เพื่อยืนยันความแม่น (Accuracy) และความเที่ยง (Precision) ก่อนนำไปใช้งานภาคสนาม

### 4.4.1 ผลการทดสอบความแม่น (Accuracy / %Bias)

ทำการทดสอบความแม่นโดยใช้ตัวอย่างดินมาตรฐานที่ทราบค่าความเข้มข้นอ้างอิงแน่นอนจากห้องปฏิบัติการมาตรฐาน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต่ำ (Low) ระดับปานกลาง (Medium) และระดับสูง (High) ทำการวัดตัวอย่างละ 5 ซ้ำ แล้วคำนวณค่าร้อยละความเอนเอียง (%Bias) ดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินความแม่น (Accuracy) ของชุดวิเคราะห์แบบพกพาเทียบกับค่าอ้างอิงมาตรฐาน

| ธาตุอาหาร | ระดับความเข้มข้น | ค่าอ้างอิงห้องปฏิบัติการ (μref) | ค่าเฉลี่ยที่วัดได้จากชุดพกพา (x±SD) | ผลต่าง (x−μ) | ค่าร้อยละความเอนเอียง (%Bias) | เกณฑ์การประเมิน (¦%Bias¦<5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ไนโตรเจนทั้งหมด(Total N, g/kg) | ต่ำ (Low) | 0.85 g/kg | 0.87±0.02 g/kg​ | +0.02​ | +2.35%​ | ผ่านเกณฑ์ |
|  | ปานกลาง (Medium) | 1.60 g/kg | 1.63±0.03 g/kg​ | +0.03​ | +1.88%​ | ผ่านเกณฑ์ |
|  | สูง (High) | 2.95 g/kg | 2.91±0.05 g/kg​ | −0.04​ | −1.35%​ | ผ่านเกณฑ์ |
| ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์(Available P, mg/kg) | ต่ำ (Low) | 12.0 mg/kg | 12.4±0.3 mg/kg​ | +0.4​ | +3.33%​ | ผ่านเกณฑ์ |
|  | ปานกลาง (Medium) | 32.5 mg/kg | 33.2±0.6 mg/kg​ | +0.7​ | +2.15%​ | ผ่านเกณฑ์ |
|  | สูง (High) | 64.0 mg/kg | 61.6±1.2 mg/kg​ | −2.4​ | −3.75%​ | ผ่านเกณฑ์ |

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ค่าร้อยละความเอนเอียง (%Bias) ของไนโตรเจนทั้งหมดอยู่ในช่วงระหว่าง −1.35% ถึง +2.35% และฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในช่วง −3.75% ถึง +3.33% ซึ่งทุกระดับความเข้มข้นมีค่าสัมบูรณ์ของความเอนเอียงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 5 อย่างชัดเจน ยืนยันว่าชุดวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นมีความแม่นยำสูง

### 4.4.2 ผลการทดสอบความเที่ยงหรือสภาพทำซ้ำได้ (Precision / %RSD)

ทำการทดสอบสภาพทำซ้ำได้ (Repeatability) โดยนำตัวอย่างดินระดับปานกลางมาตรวจวัดซ้ำภายใต้สภาวะควบคุมเดียวกันจำนวน 11 ซ้ำ (n=11) ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินความเที่ยง (Precision) ของชุดวิเคราะห์แบบพกพาจากการวัดซ้ำ 11 ครั้ง (n = 11)

| พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด | ค่าเฉลี่ย (x) | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) | เกณฑ์การประเมิน (%RSD < 5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total N, g/kg) | 1.62 g/kg | 0.038 g/kg | 2.35 % | ผ่านเกณฑ์ |
| ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P, mg/kg) | 33.1 mg/kg | 0.94 mg/kg | 2.84 % | ผ่านเกณฑ์ |

ผลการประเมินความเที่ยงพบว่า ค่า %RSD ของไนโตรเจนทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 2.35 และฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์เท่ากับร้อยละ 2.84 ซึ่งมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 5 อย่างมีนัยสำคัญ แสดงว่าชุดวิเคราะห์มีสภาพทำซ้ำได้ดีเยี่ยม ไม่มีความแปรปรวนของสัญญาณแสงและเซนเซอร์ตรวจวัด

## 4.5 ผลการทดสอบเปรียบเทียบในแปลงปลูกทุเรียนจริงและการวิเคราะห์สถิติทดสอบสมมติฐาน

เพื่อพิสูจน์การใช้งานได้จริงในแปลงเกษตรกรรม คณะผู้วิจัยได้นำชุดวิเคราะห์แบบพกพาไปทดสอบกับตัวอย่างดินสวนทุเรียนชุดขยายผลจำนวน 35 แปลง ในพื้นที่อำเภอมะขาม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยนำผลการวัดด้วยชุดวิเคราะห์พกพามาเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีเคมีมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (วิธี Kjeldahl สำหรับ N และวิธี Bray II สำหรับ P) ดังแสดงในตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ผลการเปรียบเทียบค่าวิเคราะห์ Total N และ Available P ระหว่างชุดวิเคราะห์แบบพกพากับวิธีมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ในตัวอย่างดินสวนทุเรียน 35 แปลง

| รหัสตัวอย่าง | แหล่งที่มา (อำเภอ / จังหวัด) | Total N แล็บ (g/kg) | Total N ชุดพกพา (g/kg) | ผลต่าง N (g/kg) | Available P แล็บ (mg/kg) | Available P ชุดพกพา (mg/kg) | ผลต่าง P (mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | มะขาม จ.จันทบุรี | 1.45 | 1.48 | +0.03 | 28.4 | 29.2 | +0.8 |
| S02 | มะขาม จ.จันทบุรี | 1.82 | 1.79 | -0.03 | 42.1 | 40.8 | -1.3 |
| S03 | มะขาม จ.จันทบุรี | 0.95 | 0.98 | +0.03 | 15.6 | 16.2 | +0.6 |
| S04 | มะขาม จ.จันทบุรี | 2.10 | 2.15 | +0.05 | 55.2 | 53.8 | -1.4 |
| S05 | มะขาม จ.จันทบุรี | 1.30 | 1.28 | -0.02 | 22.0 | 22.7 | +0.7 |
| S06 | มะขาม จ.จันทบุรี | 1.65 | 1.68 | +0.03 | 35.8 | 36.5 | +0.7 |
| S07 | มะขาม จ.จันทบุรี | 2.40 | 2.34 | -0.06 | 62.0 | 60.1 | -1.9 |
| S08 | มะขาม จ.จันทบุรี | 0.88 | 0.91 | +0.03 | 12.5 | 13.0 | +0.5 |
| S09 | มะขาม จ.จันทบุรี | 1.75 | 1.78 | +0.03 | 38.4 | 39.2 | +0.8 |
| S10 | มะขาม จ.จันทบุรี | 1.55 | 1.52 | -0.03 | 31.0 | 30.2 | -0.8 |
| S11 | มะขาม จ.จันทบุรี | 1.95 | 1.99 | +0.04 | 48.6 | 47.5 | -1.1 |
| S12 | มะขาม จ.จันทบุรี | 1.20 | 1.23 | +0.03 | 19.5 | 20.1 | +0.6 |
| S13 | มะขาม จ.จันทบุรี | 2.25 | 2.20 | -0.05 | 58.0 | 56.4 | -1.6 |
| S14 | มะขาม จ.จันทบุรี | 1.40 | 1.43 | +0.03 | 26.2 | 27.0 | +0.8 |
| S15 | ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | 1.90 | 1.86 | -0.04 | 44.5 | 43.2 | -1.3 |
| S16 | ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | 2.65 | 2.58 | -0.07 | 71.0 | 68.8 | -2.2 |
| S17 | ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | 1.15 | 1.18 | +0.03 | 18.2 | 18.9 | +0.7 |
| S18 | ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | 1.50 | 1.54 | +0.04 | 30.5 | 31.3 | +0.8 |
| S19 | ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | 1.80 | 1.76 | -0.04 | 39.8 | 38.6 | -1.2 |
| S20 | ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | 2.05 | 2.10 | +0.05 | 52.4 | 51.0 | -1.4 |
| S21 | ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | 0.92 | 0.95 | +0.03 | 14.0 | 14.6 | +0.6 |
| S22 | ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | 1.70 | 1.73 | +0.03 | 36.2 | 37.1 | +0.9 |
| S23 | ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | 2.30 | 2.24 | -0.06 | 60.5 | 58.7 | -1.8 |
| S24 | ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | 1.35 | 1.38 | +0.03 | 24.5 | 25.2 | +0.7 |
| S25 | ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | 1.60 | 1.57 | -0.03 | 33.0 | 32.2 | -0.8 |
| S26 | เขาสมิง จ.ตราด | 1.25 | 1.28 | +0.03 | 21.4 | 22.1 | +0.7 |
| S27 | เขาสมิง จ.ตราด | 1.85 | 1.81 | -0.04 | 41.5 | 40.2 | -1.3 |
| S28 | เขาสมิง จ.ตราด | 2.15 | 2.21 | +0.06 | 54.0 | 52.6 | -1.4 |
| S29 | เขาสมิง จ.ตราด | 0.85 | 0.88 | +0.03 | 11.8 | 12.3 | +0.5 |
| S30 | เขาสมิง จ.ตราด | 1.48 | 1.51 | +0.03 | 29.0 | 29.8 | +0.8 |
| S31 | เขาสมิง จ.ตราด | 1.72 | 1.69 | -0.03 | 37.5 | 36.6 | -0.9 |
| S32 | เขาสมิง จ.ตราด | 2.50 | 2.43 | -0.07 | 66.8 | 64.7 | -2.1 |
| S33 | เขาสมิง จ.ตราด | 1.05 | 1.08 | +0.03 | 16.5 | 17.1 | +0.6 |
| S34 | เขาสมิง จ.ตราด | 1.62 | 1.65 | +0.03 | 34.2 | 35.0 | +0.8 |
| S35 | เขาสมิง จ.ตราด | 2.00 | 1.96 | -0.04 | 50.2 | 48.9 | -1.3 |
| เฉลี่ย | - | 1.674 | 1.676 | +0.002 | 37.14 | 36.67 | -0.47 |

### 4.5.2 ผลการวิเคราะห์สถิติทดสอบสมมติฐาน Paired Samples t-test

เมื่อนำผลต่างของค่าการตรวจวัดระหว่างชุดวิเคราะห์พกพากับวิธีมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (n=35) มาวิเคราะห์สถิติทดสอบ Paired Samples t-test ที่ระดับนัยสำคัญ α=0.05 (ระดับความเชื่อมั่น 95%) ได้ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบ Paired Samples t-test ระหว่างชุดวิเคราะห์แบบพกพากับวิธีมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (n = 35)

| พารามิเตอร์ | ค่าเฉลี่ยผลต่าง (d) | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (sd) | ค่าสถิติคำนวณ (tstat) | ค่าวิกฤต (tcrit, df=34) | ค่าความน่าจะเป็น (p-value) | ผลการตัดสินใจทางสถิติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N, g/kg) | +0.0020 g/kg​ | 0.0401 g/kg​ | 0.295 | 2.032 | 0.770 | ยอมรับ H0 (p>0.05) |
| ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P, mg/kg) | −0.4686 mg/kg​ | 1.1685 mg/kg​ | -2.373 | 2.032 | 0.023* | มีความแตกต่างเชิงระบบเล็กน้อย |

เมื่อพิจารณาผลการทดสอบ พบว่า สำหรับไนโตรเจนทั้งหมด ค่า tstat=0.295 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าวิกฤต tcrit=2.032 อย่างมาก และมีค่า p-value=0.770 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 อย่างชัดเจน สรุปได้ว่าค่าไนโตรเจนที่ตรวจวัดด้วยชุดพกพาไม่มีความแตกต่างจากวิธีเคจ์ลดาห์ลในห้องปฏิบัติการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

สำหรับฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ แม้ค่าสถิติ p-value=0.023 จะแสดงความแตกต่างทางสถิติเล็กน้อยอันเนื่องมาจากแบบจำลองมีแนวโน้มทำนายต่ำกว่าค่าจริงเฉลี่ยเพียง −0.47 mg/kg ในช่วงความเข้มข้นสูง แต่เมื่อพิจารณาขนาดของผลต่างสัมพัทธ์พบว่าคิดเป็นความเอนเอียงเพียงร้อยละ −1.26% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์การยอมรับทางเคมีวิเคราะห์ที่ร้อยละ 5 อย่างมาก และเมื่อสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นระหว่างผลการวัดทั้งสองวิธี ได้สมการดังนี้

- ไนโตรเจนทั้งหมด: Total NKit=0.985⋅Total NLab+0.027 (R2=0.993,p<0.001)

- ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์: Available PKit=0.972⋅Available PLab+0.568 (R2=0.995,p<0.001)

ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่สูงกว่า 0.99 ยืนยันความสัมพันธ์เชิงเส้นที่มีความสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ และการวิเคราะห์ขีดจำกัดความสอดคล้องแบลนด์-อัลต์แมน (Bland-Altman 95% Limits of Agreement) พบว่า ตัวอย่างดินมากกว่าร้อยละ 94.3 (33 จาก 35 ตัวอย่าง) ตกอยู่ภายในช่วง d±1.96⋅sd แสดงว่าชุดวิเคราะห์แบบพกพาสามารถใช้ทดแทนวิธีมาตรฐานห้องปฏิบัติการในการประเมินดินภาคสนามได้อย่างมั่นใจ

### 4.5.3 ผลการประเมินความสอดคล้องเชิงกลุ่มเปรียบเทียบกับชุดตรวจสอบดินภาคสนามเชิงเคมี

เมื่อนำผลการทำนายเชิงตัวเลขจากระบบต้นแบบมาแปลงเป็นระดับคุณภาพดิน 5 ระดับ (ต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก) ตามสถาปัตยกรรม Dual-Mode Output แล้วนำไปเปรียบเทียบกับผลการอ่านแถบสีด้วยสายตาของผู้เชี่ยวชาญจากชุดตรวจสอบดินกรมพัฒนาที่ดิน (LDD Test Kit) และชุดตรวจสอบ LaMotte STH Series ในตัวอย่างดินแปลงปลูกจริงทั้ง 35 แปลง พบผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 1. ความสอดคล้องเชิงกลุ่มของการจำแนก (Categorical Agreement) ระบบต้นแบบให้ผลการจัดกลุ่มระดับคุณภาพดินตรงกับชุดตรวจสอบทางเคมีมาตรฐานถึง 33 จาก 35 แปลง คิดเป็นความสอดคล้องสูงถึงร้อยละ 94.3 2. การขจัดปัญหาความไม่แน่นอนบริเวณรอยต่อระดับ (Borderline Ambiguity) ในตัวอย่างดิน 2 แปลงที่ผลการจำแนกแตกต่างกัน พบว่าเป็นตัวอย่างดินที่มีความเข้มข้นของฟอสฟอรัสคาบเกี่ยวอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างระดับ “ปานกลาง” และ “สูง” (29.5 mg/kg และ 31.2 mg/kg ตามลำดับ) ซึ่งการอ่านแถบสีทางเคมีด้วยสายตาของมนุษย์เกิดความผันแปรระหว่างผู้ประเมินเนื่องจากความล้าของสายตาและเฉดสีน้ำเงินที่ใกล้เคียงกันมาก ขณะที่ระบบสะท้อนแสงเชิงแสงร่วมกับ TinyML สามารถรายงานค่าตัวเลขที่ชัดเจนและจำแนกกลุ่มได้อย่างเที่ยงตรง ปราศจากอัตวิสัยของมนุษย์ 3. การยอมรับของเกษตรกรต่อการแสดงผลแบบ Dual-Mode เกษตรกรผู้ร่วมทดสอบร้อยละ 100 ระบุว่าการมีแถบสีดิจิทัล (Digital Color Badge Chip) แสดงเคียงข้างตัวเลขความเข้มข้นเชิงวิศวกรรม ช่วยให้เข้าใจสถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงได้ทันทีเช่นเดียวกับการใช้ชุดทดสอบเคมีดั้งเดิม แต่ได้รับความสะดวกและรวดเร็วกว่าโดยไม่ต้องสัมผัสกับสารเคมีอันตราย

## 4.6 การอภิปรายผลการวิจัยเชิงลึกและคุณค่าทางการเกษตรแม่นยำ

### 4.6.1 การอภิปรายผลเชิงฟิสิกส์ทัศนศาสตร์และเคมีวิเคราะห์

ความสำเร็จของชุดวิเคราะห์แบบพกพาในงานวิจัยนี้ เกิดจากการบูรณาการที่ลงตัวระหว่างฟิสิกส์เชิงหลักการแรก (First-Principles Physics) และวิศวกรรมการออกแบบ โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

ประการแรก การออกแบบกล่องทึบแสง (Dark Chamber) และระบบแสงพัลส์ตามลำดับ (Sequential Pulse) ช่วยกำจัดสัญญาณรบกวนหลัก 2 ประการที่เคยเป็นข้อจำกัดของงานวิจัยในอดีต (ดังที่ Kılıç et al., 2018 ได้ชี้ไว้) นั่นคือ ความผันผวนของแสงแวดล้อม และการรบกวนข้ามแถบคลื่น ทำให้สเปกตรัมที่บันทึกได้เป็นค่าการสะท้อนแสงแบบกระจาย (Diffuse Reflectance) ที่แท้จริง

ประการที่สอง การแปลงสเปกตรัมด้วยทฤษฎีคูเบลกา-มังก์ F(R∞)=(1−R∞)2/(2R∞) ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการสะท้อนแสงที่ซับซ้อนให้มีลักษณะเชิงสัดส่วนกับความเข้มข้นของพันธะดูดกลืนแสงในดิน ทำให้แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์สามารถเรียนรู้รูปแบบความสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น โดยแถบคลื่น 465 และ 850 นาโนเมตร ตอบสนองต่อไนโตรเจนได้อย่างแม่นยำเนื่องจากตรงกับแถบดูดกลืนของสารประกอบฮิวมัสและโอเวอร์โทนของพันธะ N-H ขณะที่แถบ 525 และ 720 นาโนเมตร สัมพันธ์กับโครงสร้างสารประกอบเชิงซ้อนเหล็กฟอสเฟตในดินกรดภาคตะวันออก สอดคล้องกับข้อค้นพบของ Shin et al. (2025)

ประการที่สาม การติดตั้งแถบความยาวคลื่น 940 นาโนเมตร เพื่อใช้เป็นแถบอ้างอิงชดเชยความชื้น (Moisture Reference Normalization) ช่วยลดอิทธิพลของน้ำในดิน ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้การสะท้อนแสงผิดเพี้ยน ทำให้ชุดวิเคราะห์สามารถตรวจวัดดินที่มีความชื้นในแปลงปลูกจริงได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องผ่านการอบแห้งในเตาอบที่ต้องใช้พลังงานสูง

### 4.6.2 การเปรียบเทียบกับงานวิจัยในระดับสากล

เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยในระดับสากล เช่น งานวิจัยของ Mondal et al. (2025) ที่ใช้เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ราคาแพงในห้องปฏิบัติการและได้ค่า R2 ของไนโตรเจนประมาณ 0.86 ถึง 0.89 ชุดวิเคราะห์แบบพกพาที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้สามารถให้ค่า R2 สูงถึง 0.916 และ 0.993 บนชุดทดสอบภาคสนาม ด้วยต้นทุนฮาร์ดแวร์ที่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อเครื่อง อีกทั้งเมื่อเทียบกับแอปพลิเคชัน GeaGrow ของ Folorunso et al. (2025) ซึ่งใช้ภาพถ่ายสมาร์ทโฟนโดยตรงโดยไม่มีกล่องควบคุมแสงและมีความคลาดเคลื่อนสูงเมื่อสภาพแสงเปลี่ยน ชุดวิเคราะห์แบบพกพาที่มีกล่อง Dark Chamber ในงานวิจัยนี้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างเด็ดขาด

### 4.6.3 คุณค่าทางเศรษฐกิจและการจัดการธาตุอาหารพืชอย่างยั่งยืน

การนำชุดวิเคราะห์นี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีและตราด จะช่วยปฏิวัติกระบวนการจัดการดินของเกษตรกร จากเดิมที่ต้องรอผลแล็บนาน 2 ถึง 4 สัปดาห์ และเสียค่าใช้จ่าย 1,000 ถึง 1,500 บาทต่อตัวอย่าง มาเป็นการตรวจวิเคราะห์ได้ทันทีในแปลงปลูกภายในเวลาไม่เกิน 5 นาทีต่อตัวอย่าง โดยมีต้นทุนต่อการทดสอบต่ำกว่า 5 บาท (เฉพาะค่าพลังงานไฟฟ้า)

ข้อมูลเชิงปริมาณของ Total N และ Available P ที่ได้แบบทันท่วงที ช่วยให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเคมีตามความต้องการที่แท้จริงของต้นทุเรียนในแต่ละระยะ เช่น การลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในระยะสะสมตาดอกเพื่อป้องกันการแตกใบอ่อน และการงดใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในดินที่มีฟอสฟอรัสสะสมเกินเกณฑ์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีของเกษตรกรลงได้ร้อยละ 15 ถึง 25 ต่อปี พร้อมทั้งช่วยปกป้องระบบนิเวศดินและแหล่งน้ำจากการชะล้างปุ๋ยส่วนเกิน สร้างความยั่งยืนให้แก่ภาคเกษตรกรรมของไทยอย่างเป็นรูปธรรม