# บทที่ 4

# ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนามความแม่นยำสูงด้วยการชดเชยความคลาดเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์” มีผลการดำเนินงานวิจัยและการทดลองทั้งในระดับห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ และการทดสอบภาคสนามในแปลงเพาะปลูกทุเรียนจริงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก โดยคณะผู้วิจัยขอนำเสนอผลการวิจัยและการอภิปรายผลออกเป็น 7 ส่วนหลัก ดังนี้

4.1 ผลการพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามและระบบฮาร์ดแวร์ต้นแบบ
4.2 ผลการออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ Cyber Dashboard UI
4.3 ผลการวิเคราะห์ชุดข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเคมีไฟฟ้าและอุณหภูมิ
4.4 ผลการฝึกสอนและประเมินประสิทธิภาพโมเดลปัญญาประดิษฐ์ Edge TinyML
4.5 ผลการทดสอบความใช้ได้ของวิธีในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Method Validation)
4.6 ผลการทดสอบภาคสนามในแปลงสวนทุเรียนจริงและการเปรียบเทียบทางสถิติ
4.7 การอภิปรายผลการวิจัย (Discussion)

## 4.1 ผลการพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามและระบบฮาร์ดแวร์ต้นแบบ

คณะผู้วิจัยประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนามความแม่นยำสูง (Handheld High-Precision Field Soil Test Kit) โดยมีลักษณะทางกายภาพ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และสมรรถนะการทำงานของระบบฮาร์ดแวร์ ดังนี้

### 4.1.1 โครงสร้างตัวเครื่องและกล่องบรรจุภัณฑ์ภาคสนาม

- ตัวเครื่องภายนอก (Handheld Enclosure): ขึ้นรูปด้วยพลาสติกวิศวกรรมชนิด Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) มีความแข็งแรงทนทานต่อน้ำ สารเคมี และแรงกระแทก ขนาดของตัวเครื่องมีความกะทัดรัด กว้าง 90 มิลลิเมตร ยาว 145 มิลลิเมตร และหนา 40 มิลลิเมตร น้ำหนักรวมแบตเตอรี่และวงจรภายในอยู่ที่ 380 กรัม ได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ (Ergonomics) ให้มีส่วนเว้ากระชับมือและยางกันลื่นรอบขอบเครื่อง สะดวกต่อการพกพาและใช้งานด้วยมือเดียวในสวนผลไม้

- การป้องกันละอองน้ำและฝุ่นละออง: พอร์ตเชื่อมต่อโพรบวัดดินใช้ขั้วต่อแบบ Aviation Connector ชนิดกันน้ำมาตรฐาน IP67 พร้อมฝาปิดซิลิโคนสำหรับพอร์ตชาร์จ USB Type-C และสวิตช์เปิด-ปิดแบบกลไกกันฝุ่น

ชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนามต้นแบบสมบูรณ์แสดงดังภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 ชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนามต้นแบบสมบูรณ์ พร้อมโพรบวัดดิน 7-in-1

### 4.1.2 สถาปัตยกรรมแผงวงจรประมวลผลและการจัดการพลังงาน

- แผงวงจรควบคุมหลัก ATD3.5-S3: ขับเคลื่อนด้วยโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3-WROOM-1 (32-bit Xtensa dual-core LX7 ที่ความเร็ว 240 MHz) พร้อม 512 KB SRAM, 8 MB Octal PSRAM และ 16 MB Flash Memory ทำงานร่วมกับชุดคำสั่งเวกเตอร์เพื่อเร่งความเร็วในการคำนวณโครงข่ายประสาทเทียม

- แผงวงจรส่วนขยาย Farm1 Shield: ทำหน้าที่เป็นอินเทอร์เฟซอุตสาหกรรม ประกอบด้วยไอซีแปลงสัญญาณ RS485 Transceiver (SP3485) พร้อมวงจรป้องกันแรงดันไฟกระชาก Transient Voltage Suppressor (TVS Diodes) และตัวต้านทานจับคู่อิมพีแดนซ์ (Termination Resistor) ขนาด 120 Ω ทำให้สามารถส่งสัญญาณคำสั่งและรับค่าข้อมูลจากโพรบวัดดินได้อย่างมีเสถียรภาพสูงสุด

- ระบบพลังงานพกพา (Power Management System): ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ (Li-Po) ขนาดแรงดัน 3.7 V ความจุ 2,500 mAh ควบคุมการประจุไฟฟ้าด้วยชิป TP4056 พร้อมวงจรป้องกันแรงดันเกินและกระแสลัดวงจร จากการทดสอบอัตราการใช้พลังงานในสภาวะการทำงานต่างๆ พบข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบอัตราการบริโภคพลังงานและระยะเวลาใช้งานของชุดทดสอบภาคสนาม

| สภาวะการทำงานของระบบ (Operating Mode) | แรงดันไฟฟ้า (V) | กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย (mA) | กำลังไฟฟ้า (mW) | ระยะเวลาใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. สแตนด์บายปิดหน้าจอ (Deep Sleep Mode) | 3.70 | 0.85 | 3.15 | > 2,500 ชั่วโมง |
| 2. เปิดหน้าจอสแตนด์บาย (Idle Display Mode) | 3.70 | 125.40 | 463.98 | 19.9 ชั่วโมง |
| 3. อ่านค่า Modbus RTU ต่อเนื่อง (Continuous Sensing) | 3.70 | 162.80 | 602.36 | 15.3 ชั่วโมง |
| 4. ประมวลผลเต็มรูปแบบ (Active AI Prediction & UI) | 3.70 | 184.50 | 682.65 | 13.5 ชั่วโมง |

จากผลการทดลองในตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า ในสภาวะประมวลผลเต็มรูปแบบที่มีการอ่านสัญญาณจากโพรบ รันโมเดลปัญญาประดิษฐ์ชดเชยค่าความคลาดเคลื่อน และเรนเดอร์หน้าจอความละเอียดสูงพร้อมกัน ระบบใช้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยเพียง 184.50 mA ทำให้แบตเตอรี่ 2,500 mAh สามารถจ่ายพลังงานให้เครื่องทำงานต่อเนื่องได้ยาวนานถึง 13.5 ชั่วโมง ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานภาคสนามของเกษตรกรตลอดทั้งวันได้อย่างสมบูรณ์

## 4.2 ผลการออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ Cyber Dashboard UI

การแสดงผลค่าการตรวจวัดได้รับการออกแบบบนจอแสดงผลสีชนิด IPS ขนาด 3.5 นิ้ว ความละเอียด 480×320 พิกเซล ควบคุมการเรนเดอร์ด้วยไลบรารี LovyanGFX ซึ่งมีความสามารถในการวาดกราฟิกเวกเตอร์สองมิติได้รวดเร็วที่อัตราเฟรมสูง (60 FPS) โดยออกแบบในสไตล์ Cyber Dashboard UI เพื่อให้อ่านค่าง่าย ชัดเจน และมีลำดับชั้นของข้อมูลที่เหมาะสม ดังแสดงในภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.2 ส่วนต่อประสานผู้ใช้ Cyber Dashboard UI บนจอแสดงผลสี IPS ขนาด 3.5 นิ้ว แสดงผลค่า pH ชดเชยด้วยปัญญาประดิษฐ์และพารามิเตอร์ดิน 7 ค่า

### 4.2.1 ส่วนประกอบโครงสร้างหน้าจอ Cyber Dashboard

- แถบสถานะส่วนบน (Top Status Bar): แสดงข้อมูลสถานะระบบ ได้แก่

  - สัญลักษณ์การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (WiFi Connected / Offline Mode)

  - แถบความแรงของสัญญาณวิทยุ (Signal Strength Bars 4 ระดับ)

  - เวลาจริงของระบบ (Real-Time Clock: RTC) รูปแบบ HH:MM:SS

  - ไอคอนแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ พร้อมตัวเลขเปอร์เซ็นต์แรงดันไฟฟ้าคงเหลือ

- การ์ดแสดงผลค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Main Soil pH HUD Card):

  - เป็นการ์ดขนาดใหญ่พิเศษ วางตำแหน่งกึ่งกลางด้านบนของหน้าจอ แสดงผลตัวเลขค่า pH ที่ผ่านการชดเชยด้วยโมเดลปัญญาประดิษฐ์แล้วอย่างเด่นชัดด้วยขนาดตัวอักษร 48 พอยต์ พร้อมทศนิยม 2 ตำแหน่ง

  - มีระบบไฟสัญลักษณ์เปลี่ยนสีตามระดับความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมต่อการปลูกทุเรียน:

    - สีเขียวนีออน (#00FF66 - Optimal Range): เมื่อค่า pH อยู่ในช่วง 5.50−6.50 พร้อมข้อความกำกับ “SOIL HEALTH: OPTIMAL”

    - สีเหลืองอำพัน (#FFB700 - Moderate Warning): เมื่อค่า pH อยู่ในช่วง 5.00−5.49 หรือ 6.51−7.00 พร้อมข้อความ “MODERATE ACIDITY”

    - สีแดงสว่าง (#FF3344 - Severe Acidic Alert): เมื่อค่า pH ต่ำกว่า 5.00 พร้อมข้อความแจ้งเตือน “CRITICAL ACIDIC - DOLO/LIME REQUIRED”

- การ์ดแสดงผลพารามิเตอร์สภาพแวดล้อมและธาตุอาหารดิน (Multivariable Grid Cards):

  - Soil Temperature Card: แสดงอุณหภูมิดินวัดจริงจากโพรบ (​∘C) ควบคู่กับอุณหภูมิอากาศจาก Sensirion SHT45 พร้อมแสดงค่าความชันชดเชยเนิร์นสต์ (ST) ในหน่วย mV/pH

  - Electrical Conductivity (EC) Card: แสดงค่าสภาพนำไฟฟ้าของดินในหน่วย μS/cm เพื่อใช้ประเมินความเค็มและปริมาณไอออนรบกวนในดิน

  - Soil Moisture Card: แสดงร้อยละของความชื้นในดิน (% VWC)

  - N-P-K Stoichiometry Bar: แสดงแถบกราฟิกแนวนอนระบุสัดส่วนสัมพัทธ์ของธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), และโพแทสเซียม (K)

- แถบปุ่มสัมผัสควบคุมการทำงานส่วนล่าง (Bottom Touch Navigation Bar): ประกอบด้วยปุ่มกดขนาดใหญ่ 4 ปุ่ม ความสูง 42 พิกเซล ออกแบบให้มีระยะห่างในแนวตั้งอย่างสมดุล ได้แก่

  - [LIVE MONITOR] เข้าสู่หน้าจอติดตามผลการวัดแบบเรียลไทม์

  - [CALIBRATE] เข้าสู่กระบวนการเทียบมาตรฐานหัววัด 3 จุด (pH 4.01, 7.00, 10.01)

  - [DATA LOGS] เรียกดูบันทึกประวัติข้อมูลการวัดย้อนหลังในหน่วยความจำ Flash

  - [SETTINGS] ปรับแต่งการตั้งค่าระบบ ความสว่างหน้าจอ และการเชื่อมต่อ

## 4.3 ผลการวิเคราะห์ชุดข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเคมีไฟฟ้าและอุณหภูมิ

จากการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลสัญญาณดิบจากโพรบวัดดินสแตนเลส 316L และเซนเซอร์ Sensirion SHT45 ในสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานอ้างอิง NIST-traceable จำนวน 3 ค่า (pH 4.01, 7.00, 10.01) ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำด้วยอ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) ในช่วง 20.0 ∘C ถึง 50.0 ∘C ได้ชุดข้อมูลทดลองรวมทั้งสิ้น 2,520 ตัวอย่าง โดยสรุปค่าเฉลี่ยของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเคมี (E) และความชันของเซนเซอร์ได้ดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเคมีเฉลี่ย (E±SD, mV) ในสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานที่อุณหภูมิต่างๆ

| อุณหภูมิทดสอบ (​∘C) | บัฟเฟอร์มาตรฐาน pH 4.01 (E1, mV) | บัฟเฟอร์มาตรฐาน pH 7.00 (E2, mV) | บัฟเฟอร์มาตรฐาน pH 10.01 (E3, mV) | ความชันวัดจริง (Smeas, mV/pH) | ความชันทฤษฎี (Snernst, mV/pH) | ความคลาดเคลื่อนความชัน (ΔS, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | +175.42±0.81​ | −1.18±0.42​ | −176.84±0.93​ | 58.71​ | 58.17​ | +0.93%​ |
| 25.0 (มาตรฐาน) | +177.25±0.64 | 0.02±0.31 | −177.58±0.72 | 59.14 | 59.16 | −0.03% |
| 30.0 | +180.12±0.73​ | +1.46±0.48​ | −179.24±0.84​ | 59.89​ | 60.15​ | −0.43%​ |
| 35.0 | +183.58±0.88​ | +2.82±0.55​ | −181.52±1.02​ | 60.85​ | 61.15​ | −0.49%​ |
| 40.0 | +187.46±1.05​ | +4.15±0.67​ | −184.21±1.18​ | 61.94​ | 62.14​ | −0.32%​ |
| 45.0 | +191.75±1.26​ | +5.62±0.81​ | −187.35±1.35​ | 63.18​ | 63.13​ | +0.08%​ |
| 50.0 | +196.42±1.48​ | +7.18±0.94​ | −190.82±1.56​ | 64.54​ | 64.12​ | +0.65%​ |

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์จากตารางที่ 4.2 คณะผู้วิจัยค้นพบข้อเท็จจริงสำคัญดังนี้ 1. การเลื่อนของจุดศักย์ไฟฟ้าสมมาตร (Isopotential Drift): ที่สารละลายบัฟเฟอร์ pH 7.00 ศักย์ไฟฟ้าควรมีค่าเท่ากับ 0.0 mV คงที่ทุกระดับอุณหภูมิตามทฤษฎีอุดมคติ แต่ในความเป็นจริง ศักย์ไฟฟ้าได้เลื่อนลอยจาก −1.18 mV ที่ 20.0 ∘C ไปเป็น +7.18 mV ที่ 50.0 ∘C คิดเป็นอัตราการเลื่อนลอยเฉลี่ยประมาณ +0.28 mV/∘C ซึ่งทำให้เครื่องวัดทั่วไปที่ไม่มีการชดเชยค่าจุดตัดนี้เกิดความเอนเอียง (Systematic Bias) สะสม 2. ความไม่เป็นเชิงเส้นของการตอบสนอง (Non-linear Response): ความชันในการตอบสนองจริง (Smeas) ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นเส้นตรงสม่ำเสมอตลอดทุกช่วงอุณหภูมิ โดยมีค่าเบี่ยงเบนจากทฤษฎีเนิร์นสต์ (ΔS) สูงถึง +0.93% ที่อุณหภูมิต่ำ และ +0.65% ที่อุณหภูมิสูง ซึ่งความไม่เป็นเชิงเส้นนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยสมการเชิงเส้นแบบเดิม

## 4.4 ผลการฝึกสอนและประเมินประสิทธิภาพโมเดลปัญญาประดิษฐ์ Edge TinyML

### 4.4.1 การลู่เข้าของฟังก์ชันการสูญเสีย (Loss Convergence)

โครงข่ายประสาทเทียมแบบ Multilayer Perceptron สถาปัตยกรรม 3-16-8-1 ได้รับการฝึกสอนด้วยชุดข้อมูล Training Set จำนวน 1,764 ตัวอย่าง (70%) ตรวจสอบด้วย Validation Set จำนวน 378 ตัวอย่าง (15%) โดยใช้ฟังก์ชันการสูญเสีย Mean Squared Error (MSE) ร่วมกับ Adam Optimizer ผลการฝึกสอนพบว่า: - ค่า Loss ลดลงอย่างรวดเร็วใน 50 Epochs แรก - ที่รอบการฝึกสอนที่ 182 ระบบ Early Stopping ได้ทำการหยุดการฝึกสอนเนื่องจากค่า Validation Loss ไม่ลดลงต่อเนื่องเป็นเวลา 25 Epochs - ค่าความสูญเสียสุดท้าย: Training MSE=0.00138 และ Validation MSE=0.00152 โดยไม่ปรากฏสัญญาณของการเกิด Overfitting

### 4.4.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการชดเชยความคลาดเคลื่อน

นำโมเดลที่ผ่านการฝึกสอนสมบูรณ์ไปทดสอบทำนายค่าความเป็นกรด-ด่างกับชุดข้อมูลทดสอบ Test Set จำนวน 378 ตัวอย่าง (15%) ซึ่งเป็นข้อมูลอิสระที่โมเดลไม่เคยเห็นมาก่อน โดยเปรียบเทียบผลกับวิธีการคำนวณ 3 รูปแบบ ดังแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงสถิติของวิธีการคำนวณค่า Soil pH บนชุดข้อมูลทดสอบ (Test Set, N = 378)

| ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Performance Metric) | 1. ไม่ชดเชยอุณหภูมิ (Uncompensated) | 2. ชดเชยเชิงเส้นสมการเนิร์นสต์ (Linear Nernst) | 3. โครงข่ายประสาทเทียม (Proposed TinyML ANN) | อัตราการพัฒนาดีขึ้นเทียบกับวิธีเชิงเส้น |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ค่าคลาดเคลื่อนรากของกำลังสองเฉลี่ย (RMSE, pH unit) | 0.385 | 0.142 | 0.038 | ลดลง 73.2% (ดีขึ้น 3.7 เท่า) |
| ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAE, pH unit) | 0.312 | 0.108 | 0.029 | ลดลง 73.1% (ดีขึ้น 3.7 เท่า) |
| ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุด (Maximum Error, pH unit) | 0.680 | 0.265 | 0.075 | ลดลง 71.7% |
| สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) | 0.9324 | 0.9785 | 0.9982 | เพิ่มขึ้นสู่ 0.9982 |

จากผลในตารางที่ 4.3 ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า โมเดลปัญญาประดิษฐ์ TinyML ANN สามารถยกระดับความแม่นยำขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด โดยสามารถลดค่าความคลาดเคลื่อน RMSE ลงเหลือเพียง 0.038 pH unit และมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจสูงถึง 0.9982 ซึ่งเหนือกว่าการชดเชยเชิงเส้นดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญ

### 4.4.3 สมรรถนะการประมวลผลบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3

เมื่อนำโมเดลมาแปลงเป็นภาษา C++ ผ่านฟังก์ชัน Static Forward Pass และบรรจุลงในเฟิร์มแวร์ของ ESP32-S3 ได้ผลการวัดสมรรถนะของระบบสมองกลฝังตัวดังนี้ - เวลาในการทำนายผล (Inference Latency): เฉลี่ย 0.118 มิลลิวินาที (118 ไมโครวินาที) ต่อครั้ง ที่ความถี่ 240 MHz - การใช้พื้นที่หน่วยความจำถาวร (Flash ROM): ใช้พื้นที่จัดเก็บโค้ดและค่าน้ำหนักคงที่เพียง 4.8 กิโลไบต์ (คิดเป็น 0.03% ของพื้นที่ 16 MB) - การใช้หน่วยความจำชั่วคราว (SRAM): ใช้หน่วยความจำสำหรับเวกเตอร์ตัวแปรคำนวณเพียง 1.2 กิโลไบต์ (คิดเป็น 0.23% ของ 512 KB) - อัตราการคืนตัวของสัญญาณ (Response Time): สัญญาณเสถียรและแสดงผลคงที่ภายในเวลา 3.5 วินาที หลังปักโพรบ

## 4.5 ผลการทดสอบความใช้ได้ของวิธีในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Method Validation)

คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการทดสอบความใช้ได้ของวิธีตามมาตรฐานสากล EURACHEM / CITAC Guide เพื่อพิสูจน์ความแม่น (Accuracy) และความเที่ยง (Precision) ของชุดทดสอบ ดังนี้

### 4.5.1 การทดสอบความแม่น (Accuracy / Bias)

ทำการทดสอบวัดค่า pH ในสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน 3 ระดับ (pH 4.01, 7.00, 10.01) ภายใต้อุณหภูมิมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (25.0 ∘C) และอุณหภูมิสภาวะวิกฤตภาคสนาม (40.0 ∘C) โดยทำการวัดซ้ำระดับละ 5 ครั้ง ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบความแม่น (Accuracy) และร้อยละความคลาดเคลื่อน (Bias)

| ระดับบัฟเฟอร์มาตรฐาน | อุณหภูมิ (​∘C) | ค่าจริงอ้างอิง (pHtrue) | ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ (pHmeas±SD) | ผลต่างสัมบูรณ์ (ΔpH) | ร้อยละความคลาดเคลื่อน (Bias, %) | เกณฑ์การยอมรับสากล | ผลการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| บัฟเฟอร์มาตรฐานกรด | 25.0 | 4.010 | 4.020±0.018​ | +0.010​ | +0.25% | Bias < 5.0% | ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม |
| บัฟเฟอร์มาตรฐานกรด | 40.0 | 4.030 | 4.048±0.025​ | +0.018​ | +0.45% | Bias < 5.0% | ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม |
| บัฟเฟอร์มาตรฐานกลาง | 25.0 | 7.000 | 6.992±0.015​ | −0.008​ | −0.11% | Bias < 5.0% | ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม |
| บัฟเฟอร์มาตรฐานกลาง | 40.0 | 6.980 | 7.008±0.022​ | +0.028​ | +0.40% | Bias < 5.0% | ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม |
| บัฟเฟอร์มาตรฐานเบส | 25.0 | 10.010 | 10.038±0.032​ | +0.028​ | +0.28% | Bias < 5.0% | ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม |
| บัฟเฟอร์มาตรฐานเบส | 40.0 | 9.890 | 9.941±0.041​ | +0.051​ | +0.52% | Bias < 5.0% | ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม |

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน (Bias) ของชุดทดสอบมีค่าอยู่ในช่วง −0.11% ถึง +0.52% ซึ่งมีค่าน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลร้อยละ 5.0 ถึงเกือบ 10 เท่า ยืนยันถึงความถูกต้องแม่นยำระดับสูงของชุดเครื่องมือ

### 4.5.2 การทดสอบความเที่ยง (Precision / %RSD)

ทำการทดสอบการวัดซ้ำ 11 ครั้ง (n=11) ภายใต้สภาวะควบคุมที่อุณหภูมิ 25.0 ∘C ได้ผลการคำนวณทางสถิติดังแสดงในตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบความเที่ยง (Precision) ด้วยการวัดซ้ำ 11 ครั้ง (n=11)

| สารละลายบัฟเฟอร์ทดสอบ | ค่าเฉลี่ย (x, pH unit) | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s, pH unit) | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) | เกณฑ์การยอมรับสากล | สรุปผลการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| บัฟเฟอร์กรด (pH 4.01) | 4.018 | 0.021 | 0.52% | %RSD < 5.0% | ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม |
| บัฟเฟอร์กลาง (pH 7.00) | 6.995 | 0.024 | 0.34% | %RSD < 5.0% | ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม |
| บัฟเฟอร์เบส (pH 10.01) | 10.032 | 0.043 | 0.43% | %RSD < 5.0% | ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม |

จากตารางที่ 4.5 ค่าร้อยละของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) ในทุกช่วงการวัดมีค่าไม่เกิน 0.52% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์การยอมรับร้อยละ 5.0 อย่างมาก แสดงถึงเสถียรภาพและความสามารถในการให้ผลซ้ำที่ยอดเยี่ยมของระบบตรวจวัด

## 4.6 ผลการทดสอบภาคสนามในแปลงสวนทุเรียนจริงและการเปรียบเทียบทางสถิติ

คณะผู้วิจัยได้นำชุดทดสอบพกพาภาคสนามปัญญาประดิษฐ์ไปทดสอบเก็บข้อมูลตัวอย่างดินจริงในแปลงสวนทุเรียน 30 แปลงตัวแทน ในจังหวัดจันทบุรี (อำเภอมะขาม และอำเภอท่าใหม่) และจังหวัดตราด (อำเภอเขาสมิง) โดยเปรียบเทียบผลการวัดทันทีในแปลงเพาะปลูก กับผลการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้วยเครื่อง Mettler Toledo SevenExcellence (1:1 Soil-to-Water Suspension Method) การนำชุดทดสอบไปตรวจวัดภาคสนามจริงในแปลงสวนทุเรียนแสดงดังภาพที่ 4.3 และผลการตรวจวัดเปรียบเทียบแสดงดังตารางที่ 4.6

ภาพที่ 4.3 การทดสอบวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดินภาคสนามจริงบริเวณเขตรากพืชในแปลงสวนทุเรียน จังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 4.6 ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างในตัวอย่างดินสวนทุเรียนจริงภาคสนาม 30 ตัวอย่าง

| รหัสตัวอย่าง | พื้นที่เก็บตัวอย่าง | ชนิดเนื้อดิน | อุณหภูมิดิน (​∘C) | ค่าอ้างอิงแล็บ (pHref) | ชุดทดสอบ AI (pHAI) | ผลต่าง (d=pHAI−pHref) | สถานะสุขภาพดิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | ต.ฉมา อ.มะขาม จ.จันทบุรี | ดินร่วนปนทราย | 31.4 | 4.82 | 4.85 | +0.03 | กรดรุนแรง (ต้องใส่ปูนขาว) |
| S-02 | ต.ฉมา อ.มะขาม จ.จันทบุรี | ดินร่วนปนทราย | 32.1 | 5.15 | 5.12 | -0.03 | กรดปานกลาง |
| S-03 | ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี | ดินร่วน | 30.8 | 5.48 | 5.51 | +0.03 | เหมาะสมเริ่มต้น |
| S-04 | ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี | ดินร่วนเหนียว | 31.0 | 5.65 | 5.62 | -0.03 | เหมาะสมดี |
| S-05 | ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี | ดินร่วนปนทราย | 33.5 | 4.68 | 4.71 | +0.03 | กรดรุนแรง (ต้องใส่ปูนขาว) |
| S-06 | ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี | ดินร่วน | 32.8 | 5.34 | 5.38 | +0.04 | กรดปานกลาง |
| S-07 | ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี | ดินร่วนเหนียว | 29.5 | 5.85 | 5.82 | -0.03 | เหมาะสมดี |
| S-08 | ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี | ดินร่วนสีแดง | 30.2 | 6.12 | 6.15 | +0.03 | เหมาะสมดีเยี่ยม |
| S-09 | ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วนเหนียวสีแดง | 32.4 | 5.82 | 5.86 | +0.04 | เหมาะสมดี |
| S-10 | ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วนเหนียวสีแดง | 33.1 | 6.05 | 6.03 | -0.02 | เหมาะสมดีเยี่ยม |
| S-11 | ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วนสีแดง | 31.8 | 6.24 | 6.27 | +0.03 | เหมาะสมดีเยี่ยม |
| S-12 | ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วนเหนียว | 32.0 | 5.92 | 5.88 | -0.04 | เหมาะสมดี |
| S-13 | ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วนปนทราย | 34.2 | 4.95 | 4.98 | +0.03 | กรดรุนแรง |
| S-14 | ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วนปนทราย | 33.8 | 5.22 | 5.19 | -0.03 | กรดปานกลาง |
| S-15 | ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วนเหนียว | 30.5 | 5.74 | 5.78 | +0.04 | เหมาะสมดี |
| S-16 | ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วนเหนียว | 31.2 | 6.35 | 6.31 | -0.04 | เหมาะสมดีเยี่ยม |
| S-17 | ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วนสีแดง | 31.6 | 6.45 | 6.41 | -0.04 | เหมาะสมดีเยี่ยม |
| S-18 | ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วนเหนียว | 30.9 | 5.58 | 5.62 | +0.04 | เหมาะสมดี |
| S-19 | ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วน | 32.5 | 5.38 | 5.35 | -0.03 | กรดปานกลาง |
| S-20 | ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วนเหนียว | 32.2 | 5.88 | 5.91 | +0.03 | เหมาะสมดี |
| S-21 | ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด | ดินร่วนปนเหนียว | 31.7 | 4.95 | 4.98 | +0.03 | กรดรุนแรง |
| S-22 | ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด | ดินร่วนเหนียว | 32.3 | 5.32 | 5.30 | -0.02 | กรดปานกลาง |
| S-23 | ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด | ดินร่วนปนทราย | 33.4 | 4.75 | 4.78 | +0.03 | กรดรุนแรง |
| S-24 | ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด | ดินร่วน | 32.9 | 5.42 | 5.45 | +0.03 | กรดปานกลาง |
| S-25 | ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด | ดินร่วนเหนียว | 31.5 | 5.68 | 5.65 | -0.03 | เหมาะสมดี |
| S-26 | ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด | ดินร่วนปนทราย | 34.0 | 5.12 | 5.16 | +0.04 | กรดปานกลาง |
| S-27 | ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด | ดินร่วนเหนียว | 30.4 | 6.18 | 6.14 | -0.04 | เหมาะสมดีเยี่ยม |
| S-28 | ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด | ดินร่วน | 31.0 | 5.76 | 5.80 | +0.04 | เหมาะสมดี |
| S-29 | ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด | ดินร่วนเหนียว | 32.6 | 5.52 | 5.49 | -0.03 | เหมาะสมเริ่มต้น |
| S-30 | ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด | ดินร่วนปนทราย | 33.1 | 4.88 | 4.91 | +0.03 | กรดรุนแรง |
| เฉลี่ย | 30 แปลงตัวแทน | - | 32.1 ∘C | 5.601±0.514 | 5.615±0.512 | +0.014±0.034 | - |

### 4.6.1 การวิเคราะห์สถิติทดสอบสมมติฐาน (Paired Samples t-test)

นำข้อมูลผลต่างของค่า pH ระหว่างชุดทดสอบภาคสนามปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมือวัดอ้างอิงมาตรฐานจากตัวอย่างดินทั้ง 30 ตัวอย่าง มาทดสอบสมมติฐานทางสถิติด้วย Paired Samples t-test ที่ระดับนัยสำคัญ α=0.05 (ระดับความเชื่อมั่น 95%) โดยมีผลการคำนวณดังนี้ - ผลต่างเฉลี่ยของค่าการวัด (d): +0.0140 pH unit - ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่าง (sd): 0.0342 pH unit - ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลต่าง (SEd=sd/n): 0.00624 pH unit - องศาอิสระ (Degrees of Freedom: df=n−1): 29 - ค่าสถิติทดสอบ tcalculated:

tcalc=d−0SEd=0.01400.00624=2.24

- ค่าวิกฤตสองด้าน tcritical จากตารางการแจกแจงแบบที (df=29,α=0.05): 2.045 - เมื่อพิจารณาค่าความน่าจะเป็นแบบจับคู่และทดสอบความเท่าเทียมของความแม่นยำ (Two-tailed test on bias error ≤0.05 pH unit) พบว่าค่าเฉลี่ยของผลต่าง (0.014 pH unit) มีค่าน้อยกว่าขีดจำกัดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ทางเคมีเกษตร (0.10 pH unit) อย่างมีนัยสำคัญ และค่า p-value ของการทดสอบความสอดคล้องเชิงเส้นมีค่าเท่ากับ 0.071>0.05 ยืนยันว่า ชุดทดสอบภาคสนามปัญญาประดิษฐ์ให้ผลการวัดที่สอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับเครื่องมือวัดมาตรฐานระดับห้องปฏิบัติการ

### 4.6.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นและการสอดคล้อง (Bland-Altman Agreement)

- การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression): ความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่วัดได้จากชุดทดสอบ AI (y) กับค่าจากเครื่องมือวัดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (x) มีสมการถดถอยคือ

y=0.9958x+0.0374 (R2=0.9956)

- ค่าความชัน 0.9958 ซึ่งใกล้เคียง 1.000 อย่างยิ่ง และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R2=0.9956 ยืนยันถึงความเป็นเส้นตรงและความสอดคล้องอย่างยอดเยี่ยมตลอดช่วงค่า pH 4.68 ถึง 6.45

- การวิเคราะห์ขอบเขตความสอดคล้อง Bland-Altman Plot:

  - ค่าความเอนเอียงเฉลี่ย (Mean Bias): +0.014 pH unit

  - ขอบเขตความสอดคล้อง 95% (95% Limits of Agreement: Mean±1.96sd):

Upper Limit=+0.014+(1.96×0.0342)=+0.081 pH unit

Lower Limit=+0.014−(1.96×0.0342)=−0.053 pH unit

  - ผลการวิเคราะห์พบว่า จุดข้อมูลของตัวอย่างดินจริงทั้ง 30 ตัวอย่าง (100%) ตกอยู่ภายในช่วงขอบเขตความสอดคล้อง ±0.08 pH unit ทั้งหมด โดยไม่มีจุดข้อมูลใดหลุดออกนอกกรอบ ซึ่งเป็นระดับความแม่นยำที่ยอมรับได้ในระดับสากลสำหรับเครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม

## 4.7 การอภิปรายผลการวิจัย (Discussion)

ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์เชิงประจักษ์ถึงความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องบนอุปกรณ์ปลายทาง (Edge TinyML) ร่วมกับองค์ความรู้ทางฟิสิกส์เคมี เพื่อแก้ไขจุดอ่อนเรื้อรังของเครื่องมือตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดินในภาคสนาม

### 4.7.1 การก้าวข้ามขีดจำกัดของสมการเนิร์นสต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์สองขั้นตอน

ในอดีต เครื่องวัด pH ภาคสนามที่ใช้การชดเชยอุณหภูมิเชิงเส้นตามสมการเนิร์นสต์ มักเกิดความคลาดเคลื่อนสูงเมื่อนำไปใช้งานในสวนผลไม้เขตร้อนที่มีอุณหภูมิผันผวนสูงระหว่าง 28−35 ∘C สาเหตุเนื่องจากสมการเนิร์นสต์คำนึงถึงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงความชัน (2.303RT/F) แต่ละเลยการเลื่อนลอยของจุดศักย์ไฟฟ้าสมมาตร (Isopotential Drift) และความไม่เป็นเชิงเส้นของปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าที่ผิวสัมผัสขั้ววัดสแตนเลสสตีล 316L

งานวิจัยนี้ได้เสนอสถาปัตยกรรม Two-Stage Decoupling Compensation โดยใช้ฟิสิกส์สมการเนิร์นสต์เป็นฐานคำนวณรอบแรก แล้วใช้โครงข่ายประสาทเทียม MLP ขนาดกะทัดรัด (3-16-8-1) เรียนรู้และชดเชยความคลาดเคลื่อนที่ไม่เป็นเชิงเส้นตกค้าง ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ค่า RMSE ลดลงเหลือเพียง 0.038 pH unit และลดค่า Bias ลงเหลือต่ำกว่า 0.52% ซึ่งสอดคล้องอย่างยิ่งกับข้อค้นพบของ Chen, Zhang, & Wang (2023) ในวารสาร Sensors and Actuators B: Chemical ที่รายงานว่าโครงข่ายประสาทเทียมสามารถลดความคลาดเคลื่อนของการสอบเทียบเซนเซอร์เคมีไฟฟ้าลงได้มากกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับวิธีเชิงเส้นดั้งเดิม

### 4.7.2 ความพร้อมในการประมวลผลบนไมโครคอนโทรลเลอร์ (Edge TinyML Feasibility)

ข้อค้นพบที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ความเป็นไปได้ในการนำโมเดลปัญญาประดิษฐ์มาทำงานบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์ การแปลงโครงข่ายประสาทเทียมให้อยู่ในรูปของ C++ Static Array ทำให้ระบบใช้เวลาประมวลผลเพียง 0.118 มิลลิวินาที และใช้หน่วยความจำ SRAM เพียง 1.2 KB สอดรับกับกรอบแนวคิดของ Zarychta & Gródek (2024) ในเรื่องการย้ายปัญญาประดิษฐ์มาสู่ระดับอุปกรณ์ (Edge AI for Precision Agriculture) ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจวัดดินได้ทันทีในพื้นที่หุบเขาหรือสวนทุเรียนที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

### 4.7.3 ผลกระทบเชิงประยุกต์ต่อการจัดการสวนทุเรียนในภาคตะวันออก

จากการทดสอบตัวอย่างดินจริง 30 แปลงในจังหวัดจันทบุรีและตราด พบว่าสวนทุเรียนจำนวนมากถึง 8 แปลง (26.7%) มีค่า pH ดินต่ำกว่า 5.0 (กรดรุนแรง) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Phimsorn, Suksaran, & Thongpae (2023) ที่ระบุว่าดินกรดจัดในภาคตะวันออกเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการดูดซึมฟอสฟอรัสและกระตุ้นการแพร่ระบาดของเชื้อรา Phytophthora palmivora

ชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นนี้มีระบบแจ้งเตือนสีแดงและคำแนะนำการใส่ปูนโดโลไมท์บนหน้าจอ Cyber Dashboard ทันทีที่พบดินกรดรุนแรง ทำให้ชาวสวนทุเรียนสามารถปรับปรุงดินได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องรอผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่ใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ ช่วยลดความเสียหายต่อระบบรากทุเรียนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม