# ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (บทที่ 1 - 4)

โครงการวิจัยเรื่อง: การพัฒนาชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนามความแม่นยำสูงด้วยการชดเชยความคลาดเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์
Development of a Portable Field Test Kit for Soil Acidity and Alkalinity with High Accuracy through AI-Based Error Compensation

สัญญาเลขที่: 2210/2569
แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย: กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ 2569

คณะผู้วิจัย: - นายธนพัฒน์ ถิระวุฒิ (หัวหน้าโครงการวิจัย) - นายชีวะ ทัศนา (ผู้ร่วมวิจัย) - นางสาวนันทพร มูลรังษี (ผู้ร่วมวิจัย) - นายนิภัทร เปี่ยมอรุณ (ผู้ร่วมวิจัย)

# บทที่ 1

# บทนำ

## 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความมั่นคงทางอาหารและเสถียรภาพของระบบนิเวศการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด อันเป็นแหล่งผลิตและส่งออกผลไม้เมืองร้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงระดับประเทศ เช่น ทุเรียน (Durio zibethinus Murr.) มังคุด และเงาะ การบริหารจัดการธาตุอาหารพืชและการปรับปรุงดินเพื่อให้ต้นทุเรียนเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ให้ผลผลิตคุณภาพสูง และได้มาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices หรือ GAP) จำเป็นต้องอาศัยการตรวจสอบสมบัติทางเคมีกายภาพของดินอย่างสม่ำเสมอ โดยดัชนีชี้วัดที่มีความสำคัญสูงสุดประการหนึ่งคือ “ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน” (Soil pH)

ในทางปฐพีวิทยาและเคมีดิน ค่าความเป็นกรด-ด่างส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมดุลเคมี การละลายตัว และความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) รวมถึงธาตุอาหารรองและจุลธาตุต่างๆ ในสารละลายดิน (Phimsorn et al., 2023) สำหรับพืชเศรษฐกิจอย่างทุเรียน ช่วงค่า Soil pH ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาระบบรากฝอยและประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารจะอยู่ในช่วง 5.50 ถึง 6.50 หากดินมีสภาพเป็นกรดรุนแรง (pH ต่ำกว่า 5.00) ไอออนฟอสฟอรัสจะถูกตรึง (Fixation) ด้วยเหล็ก (Fe) และอะลูมิเนียม (Al) เกิดเป็นสารประกอบที่ไม่ละลายน้ำ ในขณะที่อะลูมิเนียมอิสระ (Al3+) และแมงกานีส (Mn2+) จะละลายออกมาจนถึงระดับที่เป็นพิษต่อระบบรากพืช ส่งผลให้รากแขนงกุด ปลายรากเน่า ต้นทุเรียนเกิดอาการใบไหม้ ชะงักการเจริญเติบโต และเปิดช่องทางให้เชื้อราก่อโรครากเน่าโคนเน่า (Phytophthora palmivora) เข้าทำลายได้อย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้าม หากดินมีสภาพเป็นด่าง (pH สูงกว่า 7.50) จุลธาตุโลหะที่จำเป็น เช่น เหล็ก สังกะสี และทองแดง จะตกตะกอน ทำให้พืชแสดงอาการใบเหลืองซีดและผลผลิตลดลง

ในทางปฏิบัติของเกษตรกร การทราบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินอย่างแม่นยำและทันท่วงทีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจใส่สารปรับปรุงดิน เช่น ปูนโดโลไมท์ ปูนมาร์ล หรือการปรับสูตรปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (Site-Specific Nutrient Management) ทว่าวิธีการตรวจวัดค่า Soil pH ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังคงมีข้อจำกัดเชิงโครงสร้างหลายประการ ได้แก่

- วิธีการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน (Standard Laboratory Method): เป็นวิธีมาตรฐานอ้างอิงที่มีความแม่นยำสูง ดำเนินการโดยเก็บตัวอย่างดินมาผึ่งแห้ง บด ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร ผสมกับน้ำกลั่นในอัตราส่วน 1:1 หรือ 1:2.5 เขย่าให้เกิดสมดุลเคมี และวัดด้วยเครื่อง pH meter ระดับห้องปฏิบัติการ แม้ว่าจะมีความแม่นยำสูง แต่วิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งและวิเคราะห์ตัวอย่างนาน 2 ถึง 3 สัปดาห์ มีค่าใช้จ่ายต่อตัวอย่างสูง และไม่สามารถให้ผลการวิเคราะห์แบบทันท่วงที (Real-time) ในแปลงเพาะปลูกได้

- ชุดทดสอบดินแบบเทียบแถบสีเคมี (Chemical Colorimetric Test Kit): อาศัยการเปลี่ยนสีของสารละลายอินดิเคเตอร์ แม้จะมีราคาประหยัดและพกพาสะดวก แต่ผลการวัดขึ้นอยู่กับสายตาและการตัดสินใจของผู้สังเกต (Subjective Error) มีความละเอียดต่ำ (Resolution ปกติอยู่ที่ 0.5 ถึง 1.0 pH unit) และมักถูกรบกวนด้วยสีของตะกอนดินเหนียวที่แขวนลอยในสารละลาย

- เครื่องวัดค่า Soil pH ภาคสนามแบบโพรบพกพาดั้งเดิม (Conventional Field Soil pH Probe): เกษตรกรสามารถนำไปปักลงในดินและอ่านค่าได้ทันที เครื่องมือประเภทนี้อาศัยหลักการวัดศักย์ไฟฟ้าเคมี (Potentiometric Measurement) ทว่ามักประสบปัญหาความคลาดเคลื่อนรุนแรงเมื่อนำไปใช้งานจริงในภาคสนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความผันผวนของอุณหภูมิดินและสภาพแวดล้อม (Temperature Effect) ความไม่เป็นเชิงเส้นของเซนเซอร์ (Non-linearity) การเลื่อนลอยของสัญญาณ (Sensor Drift) และผลกระทบจากความชื้นรวมถึงค่าสภาพนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity หรือ EC) ในดิน

ตามทฤษฎีศักย์ไฟฟ้าเคมี สมการเนิร์นสต์ (Nernst Equation) ระบุว่า ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (E) ที่เกิดขึ้นระหว่างขั้ววัดจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์ (T ในหน่วยเคลวิน) โดยมีค่าความชันทางทฤษฎีเท่ากับ 2.3026RT/nF (ประมาณ 59.16 mV ต่อหน่วย pH ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส) เมื่อนำชุดทดสอบไปใช้งานในสวนผลไม้ภาคสนามที่มีอุณหภูมิผันผวนระหว่าง 20 ถึง 45 องศาเซลเซียส การชดเชยอุณหภูมิด้วยสมการเชิงเส้นอย่างง่าย (Linear Temperature Compensation) มักไม่เพียงพอ เนื่องจากเซนเซอร์วัดดินในสภาพการผลิตจริงและปฏิกิริยาสารละลายดินมีความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเชิงเส้นที่ซับซ้อน (Non-linear Response) และได้รับผลกระทบจากการเลื่อนของจุดศักย์ไฟฟ้าสมมาตร (Isopotential Point Shift) รวมถึงไอออนรบกวนในดินร่วมด้วย (Chen et al., 2023)

เพื่อแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนดังกล่าว ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning หรือ ML) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซปตรอนหลายชั้น (Multilayer Perceptron หรือ MLP) ร่วมกับเทคโนโลยีการประมวลผลบนอุปกรณ์ปลายทาง (Edge Computing / TinyML) ได้เปิดโอกาสในการสร้างฟังก์ชันผกผัน (Inverse Mapping Function) ที่สามารถเรียนรู้และชดเชยความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างศักย์ไฟฟ้าเคมี อุณหภูมิ และค่าสภาพนำไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ การนำโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมที่มีขนาดกะทัดรัดมาฝังตัว (Embed) ลงบนไมโครคอนโทรลเลอร์สมรรถนะสูง เช่น ESP32-S3 จะช่วยให้เครื่องวัดสามารถประมวลผลชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนได้ในระดับเสี้ยววินาทีแบบ On-device โดยไม่ต้องพึ่งพาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือคลาวด์เซิร์ฟเวอร์

ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนามความแม่นยำสูง ที่บูรณาการระบบฮาร์ดแวร์ประมวลผลแบบฝังตัว เซนเซอร์วัดค่าดินมาตรฐานอุตสาหกรรมสแตนเลส 316L เซนเซอร์อุณหภูมิอ้างอิงความแม่นยำสูง Sensirion SHT45 และโมเดลปัญญาประดิษฐ์ชดเชยความคลาดเคลื่อนสองขั้นตอน (Two-Stage Decoupling Edge AI) ผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยให้เกษตรกร นักวิชาการเกษตร และหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรมีเครื่องมือตรวจวัดสุขภาพดินที่แม่นยำ รวดเร็ว พกพาสะดวก และมีต้นทุนที่เหมาะสม อันเป็นการยกระดับการจัดการดินในระบบเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- เพื่อศึกษาและสร้างชุดข้อมูลความสัมพันธ์หลายมิติ (Multidimensional Dataset) ระหว่างค่าศักย์ไฟฟ้าเคมีของเซนเซอร์วัดดิน อุณหภูมิ สภาพนำไฟฟ้า และค่าความเป็นกรด-ด่างมาตรฐาน ในสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานอ้างอิงที่สามารถสอบกลับได้

- เพื่อพัฒนาและฝึกสอนโมเดลปัญญาประดิษฐ์แบบโครงข่ายประสาทเทียม (ANN/MLP) ที่สามารถชดเชยความคลาดเคลื่อนในการวัดที่เกิดจากผลกระทบของอุณหภูมิ (Temperature Effect) และความไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linearity) ของเซนเซอร์ และแปลงเป็นโมเดล Edge TinyML ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3

- เพื่อประเมินประสิทธิภาพความใช้ได้ของวิธี (Method Validation) ในห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริงของชุดทดสอบภาคสนามในแปลงสวนทุเรียนตัวแทนในจังหวัดจันทบุรีและตราด โดยเปรียบเทียบความแม่นยำกับเครื่องมือวัดมาตรฐานระดับห้องปฏิบัติการ

## 1.3 ขอบเขตของการวิจัย

การดำเนินการวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุม 4 มิติหลัก ดังต่อไปนี้

### 1.3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

- สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานอ้างอิง (Reference Buffer Solutions): ใช้สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลและสามารถสอบกลับได้ตามมาตรฐาน NIST (NIST-traceable Standard Buffer Solutions) ที่ระดับค่า pH เท่ากับ 4.01, 7.00 และ 10.01 สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการและการสร้างชุดข้อมูลฝึกสอนโมเดลปัญญาประดิษฐ์

- ตัวอย่างดินภาคสนาม (Field Soil Samples): ดำเนินการเก็บตัวอย่างดินจากแปลงเพาะปลูกทุเรียนจริงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (อำเภอมะขาม และอำเภอท่าใหม่) และจังหวัดตราด (อำเภอเขาสมิง) ที่มีลักษณะเนื้อดินและระดับความเป็นกรด-ด่างที่หลากหลาย จำนวน 30 แปลงตัวแทน เพื่อนำมาทดสอบความใช้ได้ของวิธีและประเมินประสิทธิภาพทางสถิติ

### 1.3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร

- ตัวแปรต้น (Independent Variables):

  - ค่าสัญญาณไฟฟ้าดิบหรือค่ารีจิสเตอร์จากการวัดดิน (E หรือ Raw Modbus Register Value)

  - ค่าอุณหภูมิของระบบการวัด (T) ควบคุมในช่วง 20.0 ถึง 50.0 องศาเซลเซียส

  - ค่าสภาพนำไฟฟ้าของดิน (EC) ในช่วง 0 ถึง 2,000 μS/cm

- ตัวแปรตาม (Dependent Variables):

  - ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินที่ผ่านการทำนายและชดเชยความคลาดเคลื่อนด้วยโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (pHpredicted)

  - ค่าชี้วัดความแม่นยำทางเคมีวิเคราะห์และสถิติ ได้แก่ ค่าความคลาดเคลื่อนรากของกำลังสองเฉลี่ย (RMSE), ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAE), สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2), ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน (Bias), และร้อยละของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD)

### 1.3.3 ขอบเขตด้านเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

- ชุดควบคุมและประมวลผล: ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 Dual-Core Xtensa LX7 ความเร็วสัญญาณนาฬิกา 240 MHz พร้อม SRAM 512 KB, PSRAM 8 MB และ Flash ROM 16 MB

- โพรบวัดดินภาคสนาม: เซนเซอร์ตรวจวัดดิน 7-in-1 Modbus RS485 ขั้วสแตนเลสสตีลชนิด 316L เกรดอุตสาหกรรม

- เซนเซอร์วัดอุณหภูมิอ้างอิง: เซนเซอร์ Sensirion SHT45 เชื่อมต่อผ่าน I2C Bus ให้ความแม่นยำอุณหภูมิ ±0.1 ∘C

- ระบบแสดงผลและส่วนประสานผู้ใช้: จอแสดงผลสีชนิด IPS ขนาด 3.5 นิ้ว ความละเอียด 480×320 พิกเซล ควบคุมการเรนเดอร์ด้วยไลบรารี LovyanGFX สไตล์ Cyber Dashboard UI

- อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์: โครงข่ายประสาทเทียมแบบ Multilayer Perceptron (MLP) สถาปัตยกรรม 3-16-8-1 แปลงเป็นภาษา C++ Static Weight Array ประมวลผลแบบ Edge TinyML On-device

### 1.3.4 ขอบเขตด้านเวลาและสถานที่

- ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน 2569 ถึง มีนาคม 2570 (1 ปีงบประมาณ)

- สถานที่ดำเนินการ: ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และแปลงเพาะปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีและตราด

## 1.4 สมมติฐานการวิจัย

- แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์แบบโครงข่ายประสาทเทียม (ANN/MLP) ร่วมกับการชดเชยสองขั้นตอน สามารถเรียนรู้ลักษณะความไม่เป็นเชิงเส้นและชดเชยผลกระทบจากความผันผวนของอุณหภูมิได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ชุดทดสอบมีค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน (Bias) น้อยกว่าร้อยละ 5.0 และมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) สูงกว่า 0.98 ในช่วงอุณหภูมิ 20.0 ถึง 50.0 องศาเซลเซียส

- ชุดทดสอบค่า Soil pH แบบพกพาภาคสนามที่ใช้การชดเชยความคลาดเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ มีค่าความเที่ยงในการวัดซ้ำ (%RSD) น้อยกว่าร้อยละ 5.0

- ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินที่ตรวจวัดได้จากชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นในแปลงสวนผลไม้จริง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากเครื่องมือวัดมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ

## 1.5 ข้อจำกัดของการวิจัย

- โพรบวัดดินขั้วสแตนเลสสตีล 316L ในการทดสอบภาคสนามจำเป็นต้องมีการสัมผัสที่แนบสนิทระหว่างพื้นผิวโพรบกับเนื้อดิน ความหนาแน่นของดิน ความชื้น และโพรงอากาศรอบขั้วโพรบอาจส่งผลกระทบต่อสัญญาณดิบก่อนเข้าสู่โมเดลชดเชย จึงต้องควบคุมวิธีการเตรียมสารละลายดิน (Soil-Water Suspension) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

- ช่วงอุณหภูมิที่ทำการฝึกสอนและชดเชยความคลาดเคลื่อนในงานวิจัยนี้ถูกจำกัดอยู่ในช่วง 20.0 ถึง 50.0 องศาเซลเซียส ซึ่งครอบคลุมสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ในแปลงเกษตรกรรมเขตร้อนของประเทศไทย

## 1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

- ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH): ลอการิทึมลบของความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (−log10[H+]) ในสารละลายดิน เป็นดัชนีชี้วัดสภาวะความเป็นกรด เป็นกลาง หรือเป็นด่างของดิน

- สมการเนิร์นสต์ (Nernst Equation): สมการทางเคมีไฟฟ้าเชิงฟิสิกส์ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์เคมีไฟฟ้ากับความเข้มข้นหรือแอกทิวิตีของไอออนในสารละลาย และผลกระทบของอุณหภูมิสัมบูรณ์

- ผลกระทบจากอุณหภูมิ (Temperature Effect): การเปลี่ยนแปลงค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและความชันในการตอบสนองของเซนเซอร์วัดค่า pH เมื่ออุณหภูมิของระบบวัดเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะอ้างอิงมาตรฐาน (25.0 ∘C)

- ความไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linearity): พฤติกรรมการตอบสนองของเซนเซอร์ที่ค่าเอาต์พุตไม่ได้แปรผันตามค่าอินพุตเป็นเส้นตรงอย่างสมบูรณ์ เกิดจากคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุขั้วไฟฟ้า

- โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network หรือ ANN): โมเดลการคำนวณทางปัญญาประดิษฐ์ที่เลียนแบบโครงสร้างและการทำงานของระบบประสาทในสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วยโหนดการคำนวณที่เชื่อมโยงกันเป็นชั้น สามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นเชิงเส้นที่ซับซ้อนจากชุดข้อมูลตัวอย่าง

- การเรียนรู้ของเครื่องบนอุปกรณ์ปลายทาง (Edge TinyML): สถาปัตยกรรมการนำโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่ได้รับการบีบอัดและปรับให้เหมาะสม มาประมวลผลบนอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กได้โดยตรง ทำให้ทำงานได้แบบเรียลไทม์ ปราศจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

- ความแม่น (Accuracy / Bias): ความใกล้เคียงระหว่างค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวัดจริงกับค่าจริงอ้างอิง (True value) แสดงในรูปร้อยละของค่าความเอนเอียง (Bias)

- ความเที่ยง (Precision / %RSD): ความสามารถในการให้ผลการวัดที่ใกล้เคียงกันเมื่อทำการวัดซ้ำภายใต้สภาวะเดิมหลายๆ ครั้ง แสดงในรูปร้อยละของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (% Relative Standard Deviation)

## 1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

### 1.7.1 ประโยชน์ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

- เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและพืชเศรษฐกิจในจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออก ได้รับนวัตกรรมชุดทดสอบดินที่มีความแม่นยำสูงเทียบเท่าระดับห้องปฏิบัติการ แต่มีต้นทุนที่เข้าถึงได้และสามารถทราบผลการตรวจวัดได้ทันทีในแปลงเพาะปลูก

- ลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการส่งตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ภายนอก ช่วยลดการใช้สารเคมีปรับสภาพดินและปุ๋ยเคมีเกินความจำเป็นจากการประเมินค่าความเป็นกรด-ด่างที่ผิดพลาด

### 1.7.2 ประโยชน์ด้านวิชาการและเทคโนโลยี

- ได้ชุดข้อมูลความสัมพันธ์หลายมิติ (Multidimensional Dataset) ระหว่างศักย์ไฟฟ้า อุณหภูมิ สภาพนำไฟฟ้า และค่า Soil pH ที่ถูกต้องตามหลักเคมีวิเคราะห์ สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัยด้านเกษตรอัจฉริยะต่อไป

- ได้สถาปัตยกรรมโมเดลปัญญาประดิษฐ์ Edge TinyML และอัลกอริทึมชดเชยความคลาดเคลื่อนแบบฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเซนเซอร์เคมีไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ได้

- ได้ผลงานวิจัยสำหรับเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และนำไปสู่การยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (อนุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

# บทที่ 2

# วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนามความแม่นยำสูงด้วยการชดเชยความคลาดเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์” คณะผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ทฤษฎีฟิสิกส์เคมี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและบริบทพื้นที่เกษตรกรรมภาคตะวันออก เพื่อเป็นรากฐานเชิงวิชาการในการออกแบบระบบและการทดลอง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 ส่วนหลัก ดังนี้

2.1 แนวคิดและทฤษฎีความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) และความสำคัญต่อพืชเกษตร
2.2 ทฤษฎีศักย์ไฟฟ้าเคมีและสมการเนิร์นสต์ (Nernstian Electrochemistry)
2.3 ปัญหาความคลาดเคลื่อนในการวัดค่า pH ภาคสนามและปัจจัยรบกวนทางกายภาพ
2.4 เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจวัดดินและการสื่อสารข้อมูล Modbus RS485
2.5 ปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลบนอุปกรณ์ปลายทาง (Embedded AI & TinyML)
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)

## 2.1 แนวคิดและทฤษฎีความเป็นกรด-ด่างของดินและผลต่อพืชเกษตร

### 2.1.1 นิยามและกลไกการเกิดสภาพกรด-ด่างในสารละลายดิน

ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) เป็นดัชนีทางเคมีฟิสิกส์ที่บ่งบอกถึงความเข้มข้นสัมพัทธ์ของไฮโดรเจนไอออน (H+ หรือ H3O+) เทียบกับไฮดรอกไซด์ไอออน (OH−) ในสารละลายดิน นิยามตามสมการลอการิทึมลบของ Soren Peter Lauritz Sorensen (ค.ศ. 1909) ดังนี้

pH=−log10aH+=−log10(γH+[H+])

โดยที่ aH+ คือ แอกทิวิตีเชิงเคมี (Chemical Activity) ของไฮโดรเจนไอออน, [H+] คือ ความเข้มข้นเชิงโมลาร์ (Molarity, mol/L), และ γH+ คือ สัมประสิทธิ์แอกทิวิตี (Activity Coefficient) ซึ่งเป็นฟังก์ชันของความแรงไอออนิก (Ionic Strength: I) ในสารละลายดิน ตามทฤษฎีของเดบาย-ฮึคเคล (Debye-Hückel Limiting Law):

log10γH+=−Az2I

ในทางปฐพีวิทยา ความเป็นกรดของดินจำแนกออกเป็น 2 ประเภทสำคัญ ได้แก่ 1. ความเป็นกรดจริง (Active Acidity): ความเข้มข้นของไอออนไฮโดรเจนอิสระที่ละลายอยู่ในสารละลายดิน (Soil Solution) เป็นค่าที่วัดได้โดยตรงผ่านโพรบวัด pH 2. ความเป็นกรดแฝงหรือสำรอง (Exchangeable and Potential Acidity): ไอออนไฮโดรเจน (H+) และไอออนอะลูมิเนียม (Al3+) ที่ถูกดูดยึดไว้บนผิวประจุลบของคอลลอยด์ดิน (ดินเหนียวและสารอินทรีย์วัตถุฮิวมัส) ซึ่งสามารถปลดปล่อยออกมาสู่สารละลายดินได้เมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนประจุ

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ดินในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด มีสภาพเป็นดินกรดจัด เกิดจากสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนที่มีปริมาณน้ำฝนชะล้างสูง (Leaching) ทำให้เบสที่ละลายน้ำได้ง่าย เช่น แคลเซียม (Ca2+) แมกนีเซียม (Mg2+) และโพแทสเซียม (K+) ถูกชะล้างลงสู่ชั้นดินล่าง เหลือแร่ดินเหนียวกลุ่มเคโอลิไนต์ (Kaolinite) และออกไซด์ของเหล็กและอะลูมิเนียม ซึ่งเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) ปลดปล่อยโปรตอนออกมาสู่สารละลายดินอย่างต่อเนื่อง:

Al3++3H2O⇌Al(OH)3+3H+

### 2.1.2 อิทธิพลของค่า pH ดินต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช

ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมหลักของปฏิกิริยาเคมีและการละลายตัวของธาตุอาหารพืช: - ช่วง pH 6.00 ถึง 6.80: เป็นช่วงที่ธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) รวมถึงธาตุอาหารรอง แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และกำมะถัน (S) ละลายอยู่ในรูปที่รากพืชสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด - ช่วง pH ต่ำกว่า 5.00 (ดินกรดรุนแรง): ฟอสฟอรัสจะทำปฏิกิริยากับไอออนอะลูมิเนียมและเหล็ก เกิดเป็นสารประกอบที่ไม่ละลายน้ำ เช่น อะลูมิเนียมฟอสเฟต (AlPO4) ทำให้พืชขาดฟอสฟอรัสอย่างรุนแรง นอกจากนี้ อะลูมิเนียมอิสระ (Al3+) ยังเข้าทำลายเซลล์เยื่อบุปลายรากพืช ทำให้รากฝอยกุด ไม่แตกรากแขนง - ช่วง pH สูงกว่า 7.50 (ดินด่าง): จุลธาตุโลหะจำเป็น เช่น เหล็ก (Fe) สังกะสี (Zn) แมงกานีส (Mn) และทองแดง (Cu) จะตกตะกอนในรูปของออกไซด์หรือไฮดรอกไซด์ ทำให้พืชแสดงอาการใบเหลืองซีดระหว่างเส้นใบ

### 2.1.3 ความต้องการค่า pH ดินของทุเรียนในภาคตะวันออก

ทุเรียน (Durio zibethinus Murr.) เป็นพืชที่มีความอ่อนไหวสูงต่อค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน ช่วงค่า Soil pH ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตคุณภาพจะอยู่ในช่วง 5.50 ถึง 6.50 (Phimsorn et al., 2023) หากดินมีค่า pH ต่ำกว่า 5.00 จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความแข็งแรงของระบบรากและการทำงานของเชื้อราก่อโรครากเน่าโคนเน่า (Phytophthora palmivora) ซึ่งเจริญเติบโตได้รวดเร็วในสภาพดินกรดจัด การตรวจวัดค่า pH ดินได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วจึงมีความสำคัญยิ่งยวดต่อการตัดสินใจใส่ปูนปรับสภาพดิน

## 2.2 ทฤษฎีศักย์ไฟฟ้าเคมีและสมการเนิร์นสต์

การวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า (Potentiometry) อาศัยการวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Electromotive Force: EMF หรือ E) ที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วไฟฟ้าบ่งชี้ (Indicator Electrode) กับขั้วไฟฟ้าอ้างอิง (Reference Electrode)

### 2.2.1 การอนุพัทธ์สมการเนิร์นสต์จากพลังงานอิสระกิบบส์

จากกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระของกิบบส์ (ΔG) ในปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า มีความสัมพันธ์กับค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ (E) ตามสมการ

ΔG=−nFE

สำหรับปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าใดๆ ที่มีผลหารของปฏิกิริยา (Reaction Quotient: Q) จะมีความสัมพันธ์คือ

ΔG=ΔG0+RTlnQ

เมื่อแทนค่า ΔG=−nFE และ ΔG0=−nFE0 จะได้

−nFE=−nFE0+RTlnQ

E=E0−RTnFlnQ

สำหรับปฏิกิริยาการรีดิวซ์ไฮโดรเจนไอออน (H++e−⇌12H2) โดยที่ n=1 และความดันก๊าซไฮโดรเจนคงที่ จะได้สมการเนิร์นสต์ในรูปของค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH=−log10aH+):

E=E0−2.3026⋅R⋅TFlog101aH+

E=E0−2.3026⋅R⋅TF⋅pH

โดยที่ - E คือ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเคมีที่วัดได้ (โวลต์: V หรือมิลลิโวลต์: mV) - E0 คือ ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของระบบขั้วไฟฟ้า (Standard Electrode Potential, V) - R คือ ค่าคงที่สากลของแก๊ส (8.3144626 J⋅mol−1⋅K−1) - T คือ อุณหภูมิสัมบูรณ์ (เคลวิน: K= ∘C+273.15) - F คือ ค่าคงที่ฟาราเดย์ (96,485.3321 C⋅mol−1) - pH คือ ค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย

### 2.2.2 ความชันทางทฤษฎีตามสมการเนิร์นสต์ (Nernstian Slope)

เทอมสัมประสิทธิ์ความชันทางทฤษฎี S(T) นิยามตามสมการ

S(T)=2.3026⋅R⋅TF

ที่อุณหภูมิมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 25.0 ∘C (298.15 K):

S(298.15)=2.3026×8.3144626×298.1596485.3321≈0.05916 V/pH=59.16 mV/pH

ตารางที่ 2.1 แสดงค่าความชันทางทฤษฎีของสมการเนิร์นสต์ที่ระดับอุณหภูมิต่างๆ

ตารางที่ 2.1 ค่าความชันตามสมการเนิร์นสต์ (Nernstian Slope) ที่อุณหภูมิต่างๆ

| อุณหภูมิ (​∘C) | อุณหภูมิสัมบูรณ์ (T, K) | ความชันทฤษฎี (S, mV/pH) | การเปลี่ยนแปลงเทียบกับ 25.0 ∘C (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.0 | 288.15 | 57.17 | -3.36% |
| 20.0 | 293.15 | 58.17 | -1.67% |
| 25.0 (อ้างอิง) | 298.15 | 59.16 | 0.00% |
| 30.0 | 303.15 | 60.15 | +1.67% |
| 35.0 | 308.15 | 61.15 | +3.36% |
| 40.0 | 313.15 | 62.14 | +5.04% |
| 45.0 | 318.15 | 63.13 | +6.71% |
| 50.0 | 323.15 | 64.12 | +8.38% |

จากตารางที่ 2.1 ชี้ให้เห็นว่า หากอุณหภูมิในแปลงเพาะปลูกเพิ่มขึ้นจาก 25.0 ∘C เป็น 45.0 ∘C ความชันของเซนเซอร์จะเพิ่มขึ้นถึง +6.71% ซึ่งหากไม่มีการชดเชยอุณหภูมิที่ถูกต้อง ค่า pH ที่คำนวณได้จะคลาดเคลื่อนสูงมาก

## 2.3 ปัญหาความคลาดเคลื่อนในการวัดค่า pH ภาคสนามและปัจจัยรบกวนทางกายภาพ

แม้ว่าสมการเนิร์นสต์จะอธิบายพฤติกรรมในอุดมคติของเซลล์เคมีไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน ทว่าในการนำเซนเซอร์ไปตรวจวัดในดินภาคสนามจริง จะมีปัจจัยทางกายภาพและเคมีที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนรุนแรง ได้แก่

### 2.3.1 ผลกระทบจากอุณหภูมิ (Temperature Effect)

อุณหภูมิส่งผลกระทบต่อระบบการวัด pH ใน 3 มิติพร้อมกัน ได้แก่ 1. การเปลี่ยนแปลงความชัน (Slope Shift): ตามที่ระบุในสมการเนิร์นสต์ 2. การเลื่อนของจุดศักย์ไฟฟ้าคงที่ (Isopotential Point Shift): จุดที่ค่าศักย์ไฟฟ้าของระบบวัดไม่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิมักเบี่ยงเบนไปจากค่าศูนย์ทางทฤษฎี เนื่องจากการเสื่อมสภาพของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ภายในขั้วอ้างอิง 3. การเปลี่ยนแปลงค่าคงที่สมดุลของน้ำ (Kw): การแตกตัวของน้ำและค่า pH ของสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ เช่น สารละลายบัฟเฟอร์ pH 7.00 ที่ 25.0 ∘C จะมีค่า pH จริงลดลงเหลือ 6.98 ที่ 40.0 ∘C

### 2.3.2 ความไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linearity) และโพลาไรเซชันของขั้ววัด

เซนเซอร์วัดค่าดินแบบโลหะผสมหรือโพรบสแตนเลสสตีล 316L ที่ใช้ในภาคสนาม มีพฤติกรรมการตอบสนองที่ไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear Response) อันเนื่องมาจาก - ชั้นปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีสองชั้น (Electrochemical Double Layer) ที่ผิวสัมผัสโลหะ-สารละลายดิน - ความต้านทานภายในและการเกิดโพลาไรเซชัน (Electrode Polarization) - ศักย์ไฟฟ้ารอยต่อของเหลว (Liquid Junction Potential) ที่เปลี่ยนแปลงตามความเข้มข้นของไอออนในสารละลายดิน

### 2.3.3 ผลกระทบจากสภาพนำไฟฟ้า (EC) และความชื้นของดิน

อนุภาคดินประกอบด้วยแร่ธาตุดินเหนียวและสารอินทรีย์ที่มีประจุไฟฟ้าลบ สารละลายดินจึงประกอบด้วยไอออนของเกลือต่างๆ (K+,Na+,Ca2+,Cl−,SO42−) ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของค่าสภาพนำไฟฟ้า (EC) ไอออนเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสัมประสิทธิ์แอกทิวิตี (γ) ของไฮโดรเจนไอออนในสารละลายดิน ส่งผลให้สัญญาณแรงเคลื่อนไฟฟ้าเบี่ยงเบนไปตามค่า EC และความชื้นสัมบูรณ์ในดิน

### 2.3.4 ข้อจำกัดของการชดเชยเชิงเส้นแบบดั้งเดิม

เครื่องวัดค่า pH ทั่วไปในท้องตลาดใช้สมการชดเชยอุณหภูมิเชิงเส้นธรรมดา (Linear Temperature Compensation) ตามสูตร

pHcomp=pHmeas+α(Tref−T)

โดยที่ α เป็นค่าสัมประสิทธิ์คงที่ วิธีการนี้ไม่สามารถชดเชยพฤติกรรมที่ไม่เป็นเชิงเส้นและการรวมผลกระทบจากไอออนรบกวน (Cross-sensitivity) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการคำนวณขั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์

## 2.4 เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจวัดดินและการสื่อสารข้อมูล Modbus RS485

### 2.4.1 เซนเซอร์ตรวจวัดดิน 7-in-1 เกรดอุตสาหกรรม

เซนเซอร์ที่นำมาใช้ในงานวิจัยนี้เป็นโพรบวัดดินรวม 7 พารามิเตอร์ (Soil 7-in-1 Sensor) ที่ประกอบด้วยขั้ววัดสแตนเลสสตีลชนิด 316L เกรดอุตสาหกรรม มีความทนทานต่อกรด ด่าง และการกัดกร่อน สามารถวัดพารามิเตอร์ดินพร้อมกัน ได้แก่ ความชื้นในดิน (Soil Moisture), อุณหภูมิดิน (Soil Temperature), ค่าสภาพนำไฟฟ้า (EC), ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Soil pH), และธาตุอาหารหลัก (N, P, K)

### 2.4.2 โปรโตคอลการสื่อสารข้อมูล RS485 Modbus RTU

การสื่อสารระหว่างโพรบวัดดินกับชุดควบคุมประมวลผล ใช้มาตรฐานทางกายภาพ RS485 แบบสายคู่บิดเกลียว (Differential Signaling) ซึ่งมีความทนทานต่อสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าในภาคสนามสูง และส่งข้อมูลด้วยโปรโตคอล Modbus RTU (Holding Registers Function Code 0x03) - Baud Rate: 9600 bps, 8 Data Bits, No Parity, 1 Stop Bit - โครงสร้างเฟรมคำสั่งประกอบด้วย: Slave Address (1 byte), Function Code (1 byte), Starting Register Address (2 bytes), Number of Points (2 bytes), และ CRC-16 Checksum (2 bytes)

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระดับฮาร์ดแวร์อาศัยอัลกอริทึม CRC-16 Modbus (Polynomial 0xA001) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสัญญาณเคมีไฟฟ้าที่นำเข้าสู่โมเดลปัญญาประดิษฐ์มีความถูกต้องสมบูรณ์ 100%

### 2.4.3 เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น Sensirion SHT45

ในการทดลองวิจัย คณะผู้วิจัยได้ติดตั้งเซนเซอร์อุณหภูมิความแม่นยำสูงระดับอ้างอิง Sensirion SHT45 เชื่อมต่อผ่าน I2C Bus ซึ่งมีคุณสมบัติด้านความแม่นยำของอุณหภูมิ ±0.1 ∘C และความแม่นยำของความชื้น ±1.5% RH เพื่อใช้เป็นข้อมูลอุณหภูมิอ้างอิงในการตรวจสอบและสอบเทียบความถูกต้องของระบบวัด

## 2.5 ปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลบนอุปกรณ์ปลายทาง (Embedded AI & TinyML)

### 2.5.1 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซปตรอนหลายชั้น (MLP)

โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multilayer Perceptron หรือ MLP) เป็นโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกแบบป้อนตรง (Feedforward Neural Network) ที่มีความสามารถในการประมาณฟังก์ชันต่อเนื่องใดๆ ได้ตามทฤษฎี Universal Approximation Theorem (Hornik et al., 1989)

สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก: 1. ชั้นอินพุต (Input Layer): รับค่าเวกเตอร์ตัวแปรอินพุต x=[E,T,EC]T 2. ชั้นซ่อน (Hidden Layers): ประกอบด้วยโหนดการคำนวณที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลเชิงไม่เป็นเชิงเส้น แต่ละโหนด j คำนวณค่าเอาต์พุต aj ดังนี้

zj=i​wjixi+bj

aj=f(zj)

โดยที่ wji คือค่าน้ำหนักการเชื่อมโยง, bj คือค่าไบแอส, และ f(⋅) คือฟังก์ชันกระตุ้น (Activation Function) ชนิด Rectified Linear Unit (ReLU): f(z)=max(0,z) 3. ชั้นเอาต์พุต (Output Layer): ทำนายค่า pHpredicted ผ่านฟังก์ชันกระตุ้นเชิงเส้น (Linear Activation):

pHpredicted=j​wjoutaj+bout

### 2.5.2 อัลกอริทึมการฝึกสอนและการปรับปรุงค่าน้ำหนัก

โมเดลได้รับการฝึกสอนด้วยอัลกอริทึมการแพร่ย้อนกลับ (Backpropagation) ร่วมกับตัวปรับค่า Adam Optimizer โดยมุ่งลดฟังก์ชันการสูญเสีย Mean Squared Error (MSE):

LMSE=1Nk=1NpHstandard,k−pHpredicted,k2

### 2.5.3 เทคโนโลยี Edge TinyML บน ESP32-S3

การประมวลผลปัญญาประดิษฐ์บนไมโครคอนโทรลเลอร์ (TinyML) ช่วยขจัดข้อจำกัดของการส่งข้อมูลขึ้นระบบคลาวด์ ทั้งในเรื่องความหน่วงเวลา (Latency) และการพึ่งพาสัญญาณอินเทอร์เน็ตในสวนผลไม้

ในการวิจัยนี้ โมเดลที่ผ่านการฝึกสอนจะถูกสกัดค่าน้ำหนักและโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ออกมาเป็นโค้ดภาษา C/C++ แบบ Static Weight Arrays ทำงานบนหน่วยประมวลผลร่วมเวกเตอร์ (Vector Instructions / SIMD) ของชิป ESP32-S3 Dual-Core ทำให้สามารถคำนวณผลการทำนายได้ภายในเวลาไม่เกิน 0.12 มิลลิวินาที โดยใช้หน่วยความจำ RAM เพียง 1.2 กิโลไบต์

## 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Thassana et al. (2020) ได้ศึกษาวิจัยผลกระทบของอนุภาคระดับนาโนเมตรต่อการเจริญเติบโตของพืชเกษตร ในบทความ “The Effect of Zinc Oxide Nanoparticles on Growth of Sweet Chilli” พบว่า แร่ธาตุและสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินส่งผลต่อสรีรวิทยาและการดูดซึมสารอาหารระดับอนุภาคของรากพืชอย่างมีนัยสำคัญ การควบคุมสภาพดินให้มีสมดุลทางเคมีไฟฟ้าที่เหมาะสมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อผลผลิตพืช

Thassana et al. (2018) ศึกษาคุณสมบัติทางความร้อนของชีวมวลเกษตรในภาคตะวันออก ในบทความ “Effect of carbon black on thermal properties of charcoal and salacca leafstalk briquettes” ซึ่งสะท้อนถึงการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในจังหวัดจันทบุรีมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมพลังงานและสะท้อนถึงองค์ความรู้ด้านอุณหพลศาสตร์ประยุกต์ในพื้นที่ภาคตะวันออก

Chen, Zhang, & Wang (2023) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “Advanced calibration of potentiometric sensors using neural networks for real-time environmental monitoring” ในวารสาร Sensors and Actuators B: Chemical ผู้วิจัยได้นำโครงข่ายประสาทเทียมชนิด Feedforward Neural Network มาใช้ในการสอบเทียบเซนเซอร์วัดค่าศักย์ไฟฟ้าเคมีในน้ำ พบว่า ANN สามารถลดความคลาดเคลื่อนจากผลกระทบของอุณหภูมิและไอออนรบกวนได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยลดค่า RMSE จาก 0.28 pH unit ในการชดเชยเชิงเส้น เหลือเพียง 0.04 pH unit เมื่อใช้ ANN

Jie, Liu, Zhang, & Li (2022) ได้ทำการทบทวนวรรณกรรมเรื่อง “A review of machine learning in agricultural soil property prediction” ในวารสาร Computers and Electronics in Agriculture โดยวิเคราะห์การนำอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง เช่น Random Forest, SVM และ ANN มาใช้ในการทำนายคุณสมบัติดินทางการเกษตร สรุปได้ว่า ANN มีความสามารถสูงสุดในการจำลองความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณจากเซนเซอร์หลายมิติกับคุณสมบัติทางเคมีของดิน

Phimsorn, Suksaran, & Thongpae (2023) ศึกษาเรื่อง “Effects of soil acidity on nutrient uptake and growth of durian (Durio zibethinus Murr.) in Eastern Thailand” ในวารสาร Agriculture and Natural Resources ผลการวิจัยพบว่า ดินที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.00 ส่งผลให้การดูดซึมฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมของทุเรียนลดลงมากกว่า 40% และการรักษาค่า pH ดินให้อยู่ในช่วง 5.50 ถึง 6.50 ส่งผลให้ผลผลิตและคุณภาพเนื้อทุเรียนดีที่สุด

Zarychta & Gródek (2024) ศึกษาเรื่อง “The role of IoT and AI in modern precision agriculture: A systematic review” สรุปว่า แนวโน้มการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดทางการเกษตรในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนผ่านจากการส่งข้อมูลดิบสู่ระบบคลาวด์ ไปสู่การประมวลผลอัจฉริยะบนอุปกรณ์ปลายทาง (Edge AI / TinyML) เพื่อความทนทานและความพร้อมใช้งานสูงสุดในพื้นที่ชนบท

## 2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)

จากวรรณกรรมและทฤษฎีข้างต้น คณะผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดทดสอบค่า Soil pH ความแม่นยำสูง ดังแสดงในแผนภาพเชิงมโนทัศน์ต่อไปนี้

[ตัวแปรต้น / สัญญาณอินพุต]
1. ศักย์ไฟฟ้าเคมีดิบจากโพรบสแตนเลส 316L (E, Raw Register)
2. อุณหภูมิดินและสภาพแวดล้อม (T จาก SHT45 / โพรบ)
3. สภาพนำไฟฟ้าของดิน (EC)

                 │
                 ▼
[ระบบประมวลผลและการชดเชย]
- ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 (Dual-Core 240MHz)
- การชดเชย 2 ขั้นตอน (Two-Stage Decoupling Compensation):
  (1) Physical Model: สมการเนิร์นสต์ (Nernst Baseline)
  (2) Edge TinyML ANN: ชดเชย Non-linearity & Temp Drift
- ระบบสื่อสาร Modbus RTU พร้อม CRC-16 Checksum

                 │
                 ▼
[ตัวแปรตาม / ผลผลิตและผลลัพธ์]
1. ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินหลังชดเชย (pH_predicted)
2. ความถูกต้องแม่นยำสูง (Bias < 5%, %RSD < 5%, R² > 0.98)
3. การแสดงผล Cyber Dashboard UI 480x320 แบบ Real-time
4. เครื่องต้นแบบพกพาภาคสนามพร้อมใช้งานในสวนทุเรียน

# บทที่ 3

# วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนามความแม่นยำสูงด้วยการชดเชยความคลาดเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์” มีระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยที่ได้รับการออกแบบอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ชุดทดสอบที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และมีความน่าเชื่อถือตามหลักการเคมีวิเคราะห์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งวิธีดำเนินการวิจัยออกเป็น 8 ส่วนหลัก ดังนี้

3.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบฮาร์ดแวร์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3.2 การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานและอุปกรณ์ควบคุมสภาวะแวดล้อม
3.3 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้างชุดข้อมูล (Dataset Acquisition Pipeline)
3.4 การจัดการและเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing & Splitting)
3.5 การออกแบบและพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียม (ANN Architecture & Model Training)
3.6 การแปลงโมเดลสู่ระบบสมองกลฝังตัว (Edge TinyML C++ Engine Deployment)
3.7 การประเมินประสิทธิภาพและการทดสอบความใช้ได้ของวิธี (Method Validation)
3.8 ระเบียบวิธีการทดสอบภาคสนามในสวนผลไม้และการวิเคราะห์ทางสถิติ

## 3.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบฮาร์ดแวร์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ชุดทดสอบค่า Soil pH ภาคสนามที่พัฒนาขึ้น ได้รับการออกแบบให้เป็นอุปกรณ์พกพาขนาดกะทัดรัด (Handheld Portable Unit) ที่มีหน่วยประมวลผลประสิทธิภาพสูงและเซนเซอร์มาตรฐานอุตสาหกรรมในตัว ประกอบด้วยองค์ประกอบฮาร์ดแวร์และการกำหนดขาเชื่อมต่อ (Pin Assignment) ดังนี้

### 3.1.1 แผงวงจรควบคุมหลัก ATD3.5-S3

แผงวงจรควบคุมหลักใช้บอร์ด ATD3.5-S3 ขับเคลื่อนด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3-WROOM-1 ซึ่งมีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้ - หน่วยประมวลผล 32-bit Xtensa dual-core LX7 ความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงสุด 240 MHz - รองรับชุดคำสั่งเวกเตอร์ (Vector Instructions / SIMD) เหมาะสำหรับการคำนวณโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network Acceleration) - หน่วยความจำภายในประกอบด้วย 512 KB SRAM, 384 KB ROM, พร้อมหน่วยความจำภายนอก 16 MB Flash Memory และ 8 MB Octal PSRAM รองรับการเก็บโมเดล AI และบัฟเฟอร์หน้าจอความละเอียดสูง - จอแสดงผลสีชนิด IPS ขนาด 3.5 นิ้ว ความละเอียด 480×320 พิกเซล ควบคุมด้วยไอซีไดรเวอร์ ST7796 ผ่านอินเทอร์เฟซขนาน 8-bit หรือ SPI ความเร็วสูง และระบบสัมผัส Capacitive Touch FT6336 ผ่าน I2C Bus

### 3.1.2 แผงวงจรขยายการเชื่อมต่อ Farm1 Shield และการกำหนดพิน GPIO

เพื่อเชื่อมต่อกับโพรบวัดดินอุตสาหกรรม คณะผู้วิจัยได้เชื่อมต่อบอร์ด ATD3.5-S3 ร่วมกับ Farm1 Shield โดยมีรายละเอียดการเชื่อมต่อพินและวงจรย่อยดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 การกำหนดขาเชื่อมต่อพิน (Pin Assignment) ระหว่าง ESP32-S3 และอุปกรณ์รอบข้าง

| อุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral) | พินสัญญาณ (Signal Name) | ขาไมโครคอนโทรลเลอร์ (ESP32-S3 GPIO) | หน้าที่การทำงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| RS485 Transceiver (SP3485) | TXD | GPIO 17 | ส่งข้อมูลคำสั่ง Modbus RTU สู่โพรบ |
| RS485 Transceiver (SP3485) | RXD | GPIO 18 | รับข้อมูลตอบกลับ Modbus RTU จากโพรบ |
| RS485 Transceiver (SP3485) | DE / RE | GPIO 21 | ควบคุมทิศทางการส่ง/รับข้อมูล RS485 (Half-duplex) |
| Sensirion SHT45 Temp/Hum | SDA | GPIO 8 | สายสัญญาณข้อมูล I2C Data |
| Sensirion SHT45 Temp/Hum | SCL | GPIO 9 | สายสัญญาณนาฬิกา I2C Clock |
| Capacitive Touch (FT6336) | TOUCH_SDA | GPIO 11 | ข้อมูลสัมผัส I2C |
| Capacitive Touch (FT6336) | TOUCH_SCL | GPIO 12 | สัญญาณนาฬิกาสัมผัส I2C |
| Capacitive Touch (FT6336) | TOUCH_INT | GPIO 10 | สัญญาณขัดจังหวะการสัมผัส (Interrupt) |
| Battery Monitoring | BATT_ADC | GPIO 4 | อ่านค่าแรงดันแบตเตอรี่ผ่านตัวแบ่งแรงดัน (Voltage Divider) |

### 3.1.3 โพรบวัดดินอุตสาหกรรม 7-in-1 Modbus RS485

ใช้โพรบตรวจวัดดินอุตสาหกรรมชนิดเข็มแท่งโลหะสแตนเลสสตีล 316L ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและกรดในดิน อ่านค่าพารามิเตอร์เคมีและฟิสิกส์ 7 ค่าพร้อมกัน ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Soil pH), อุณหภูมิดิน (Soil Temperature), ความชื้นในดิน (Soil Moisture), สภาพนำไฟฟ้า (EC), ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), และโพแทสเซียม (K)

### 3.1.4 เซนเซอร์อุณหภูมิอ้างอิง Sensirion SHT45

ติดตั้งเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นความแม่นยำสูงระดับอ้างอิง Sensirion SHT45 เชื่อมต่อผ่าน I2C Bus สำหรับอ่านค่าอุณหภูมิแวดล้อมและใช้เป็นค่าอ้างอิงในการสอบเทียบ มีความแม่นยำของอุณหภูมิสูงถึง ±0.1 ∘C

## 3.2 การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานและอุปกรณ์ควบคุมสภาวะแวดล้อม

### 3.2.1 การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานอ้างอิง

คณะผู้วิจัยได้จัดเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลและสามารถสอบกลับได้ตามมาตรฐาน NIST (NIST-traceable Standard Buffer Solutions) จำนวน 3 ระดับค่า pH ดังนี้ 1. สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานกรด: สารละลาย Potassium hydrogen phthalate ค่า pH เท่ากับ 4.01 ที่ 25.0 องศาเซลเซียส 2. สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานกลาง: สารละลายผสม Potassium dihydrogen phosphate และ Disodium hydrogen phosphate ค่า pH เท่ากับ 7.00 ที่ 25.0 องศาเซลเซียส 3. สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานเบส: สารละลายผสม Sodium carbonate และ Sodium hydrogen carbonate ค่า pH เท่ากับ 10.01 ที่ 25.0 องศาเซลเซียส

สารละลายบัฟเฟอร์ทั้งหมดถูกจัดเก็บในขวดพลาสติกโพลีเอทิลีนปิดสนิท และเก็บรักษาในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 25.0±1.0 ∘C ก่อนนำมาใช้งาน

### 3.2.2 อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Precision Water Bath)

ใช้อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบควบคุมความร้อนสม่ำเสมอพร้อมระบบหมุนเวียนน้ำ (Circulating Water Bath) สามารถปรับตั้งและควบคุมอุณหภูมิของสารละลายทดสอบได้ในช่วง 20.0 ถึง 50.0 องศาเซลเซียส โดยมีความแม่นยำในการรักษาอุณหภูมิคงที่อยู่ที่ ±0.1 ∘C

### 3.2.3 เครื่องมือวัดอ้างอิงระดับห้องปฏิบัติการ (Standard Reference Instrument)

ใช้เครื่องวัด pH meter ชนิดตั้งโต๊ะเกรดเคมีวิเคราะห์ (Benchtop Precision pH Meter) ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น SevenExcellence พร้อมหัววัดแก้วผสม (Combination Glass Electrode) มีความละเอียดในการแสดงผล 0.001 pH unit และผ่านการปรับเทียบมาตรฐานแบบ 3 จุด (3-point calibration) ทุกครั้งก่อนเริ่มการทดลอง

## 3.3 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้างชุดข้อมูล (Dataset Acquisition Pipeline)

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างชุดข้อมูล (Dataset) สำหรับฝึกสอนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ดำเนินการผ่านระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติ (Automated Data Acquisition Firmware) ดังมีขั้นตอนย่อยดังนี้

### 3.3.1 โครงสร้างเฟรมคำสั่ง Modbus RTU และการตรวจสอบ CRC-16

การอ่านค่าจากโพรบวัดดินส่งคำสั่ง Request Frame ผ่านโปรโตคอล Modbus RTU ดังแสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 โครงสร้างเฟรมข้อมูล Modbus RTU สำหรับอ่านค่าพารามิเตอร์ดิน

| ไบต์ที่ (Byte Offset) | ชื่อฟิลด์ (Field Name) | ค่าฐานสิบหก (Hex Value) | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slave Address | 0x01 | แอดเดรสของโพรบวัดดิน |
| 2 | Function Code | 0x03 | ฟังก์ชันอ่านค่า Holding Registers |
| 3 - 4 | Starting Address | 0x00 0x00 | ตำแหน่งรีจิสเตอร์เริ่มต้น (ความชื้น, อุณหภูมิ, EC, pH, N, P, K) |
| 5 - 6 | Number of Points | 0x00 0x07 | จำนวนรีจิสเตอร์ที่ต้องการอ่าน (7 รีจิสเตอร์ = 14 ไบต์) |
| 7 - 8 | CRC-16 Checksum | 0x04 0x08 | รหัสตรวจสอบความถูกต้อง CRC-16 Modbus (LSB, MSB) |

รหัสตรวจสอบความผิดพลาดคำนวณตามอัลกอริทึม CRC-16 Modbus (Generating Polynomial 0xA001) ในเฟิร์มแวร์ C++:

uint16_t calculateCRC16(const uint8_t *buf, uint16_t len) {
    uint16_t crc = 0xFFFF;
    for (uint16_t pos = 0; pos < len; pos++) {
        crc ^= (uint16_t)buf[pos];
        for (int i = 8; i != 0; i--) {
            if ((crc & 0x0001) != 0) {
                crc >>= 1;
                crc ^= 0xA001;
            } else {
                crc >>= 1;
            }
        }
    }
    return crc;
}

### 3.3.2 ขั้นตอนการทดลองเก็บข้อมูลในห้องปฏิบัติการ

- นำโพรบวัดดิน 7-in-1 และหัววัดอุณหภูมิ SHT45 จุ่มลงในสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานชุดแรก (บัฟเฟอร์ pH 4.01) ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ

- เริ่มต้นควบคุมอุณหภูมิของสารละลายที่ 20.0 ∘C รอจนกระทั่งระบบเข้าสู่สมดุลทางความร้อนและเคมีไฟฟ้าเป็นเวลา 3 นาที

- บันทึกข้อมูลสัญญาณดิบของเซนเซอร์ (Eraw), ค่าอุณหภูมิ (T), ค่าสภาพนำไฟฟ้า (EC), และค่า pH มาตรฐาน (pHstandard) อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 นาที ด้วยความถี่ 1 Hz (ได้ข้อมูล 120 เวกเตอร์ต่ออุณหภูมิ)

- ปรับเพิ่มอุณหภูมิของอ่างน้ำเป็น 25.0,30.0,35.0,40.0,45.0 และ 50.0 ∘C ตามลำดับ โดยทำซ้ำกระบวนการบันทึกข้อมูลในทุกระดับอุณหภูมิ

- ล้างทำความสะอาดโพรบด้วยน้ำปราศจากไอออน (Deionized Water) ซับให้แห้งด้วยกระดาษไร้ขุย แล้วนำไปทำซ้ำกระบวนการเดิมกับสารละลายบัฟเฟอร์ pH 7.00 และ pH 10.01 จนครบถ้วน ได้ชุดข้อมูลรวมทั้งสิ้น 2,520 ตัวอย่าง

## 3.4 การจัดการและเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing & Splitting)

ก่อนนำชุดข้อมูลเข้าสู่กระบวนการฝึกสอนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการเตรียมข้อมูลตามขั้นตอนมาตรฐาน ดังนี้

### 3.4.1 การตรวจสอบและกำจัดข้อมูลผิดปกติ (Data Cleaning & Outlier Removal)

ตรวจสอบการกระจายตัวของข้อมูลด้วยแผนภาพกล่อง (Box Plot) และใช้วิธี Interquartile Range (IQR) เพื่อกำจัดข้อมูลที่มีสัญญาณผิดปกติอันเกิดจากความไม่เสถียรของอุณหภูมิในช่วงเริ่มเปลี่ยนระดับความร้อน โดยกำหนดช่วงข้อมูลปกติให้อยู่ระหว่าง [Q1−1.5IQR,Q3+1.5IQR]

### 3.4.2 การปรับมาตราส่วนข้อมูล (Feature Scaling)

เนื่องจากตัวแปรอินพุตมีหน่วยและช่วงของค่าที่แตกต่างกันอย่างมาก จึงทำการปรับค่าให้อยู่ในช่วงมาตรฐาน [0,1] ด้วยวิธี Min-Max Normalization:

xnorm=x−xminxmax−xmin

### 3.4.3 การแบ่งชุดข้อมูล (Data Splitting)

ชุดข้อมูลที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว จะถูกสุ่มแบ่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Split) ออกเป็น 3 ส่วนอิสระจากกัน: 1. ชุดข้อมูลสำหรับฝึกสอน (Training Set, 70%): จำนวน 1,764 ตัวอย่าง ใช้สำหรับปรับค่าน้ำหนัก (Weights) และค่าไบแอส (Biases) ในโครงข่ายประสาทเทียม 2. ชุดข้อมูลสำหรับตรวจสอบ (Validation Set, 15%): จำนวน 378 ตัวอย่าง ใช้สำหรับปรับจูนไฮเปอร์พารามิเตอร์และตรวจสอบการเรียนรู้ในแต่ละ Epoch เพื่อป้องกันการเกิด Overfitting 3. ชุดข้อมูลสำหรับทดสอบ (Test Set, 15%): จำนวน 378 ตัวอย่าง เป็นข้อมูลที่โมเดลไม่เคยเห็นมาก่อน ใช้สำหรับประเมินประสิทธิภาพครั้งสุดท้าย

## 3.5 การออกแบบและพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียม (ANN / MLP Architecture)

### 3.5.1 โครงสร้างสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม

สถาปัตยกรรมโมเดลที่ได้รับการออกแบบและคัดเลือก คือ โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซปตรอนหลายชั้น (Multilayer Perceptron หรือ MLP) โดยมีโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ดังนี้ - Input Layer (l=0): จำนวน 3 โหนด รับค่าอินพุตมาตรฐาน x=[Enorm,Tnorm,ECnorm]T - Hidden Layer 1 (l=1): จำนวน 16 โหนด ใช้ฟังก์ชันกระตุ้นชนิด ReLU (f(z)=max(0,z)):

z[1]=W[1]x+b[1]

a[1]=ReLU(z[1])

- Hidden Layer 2 (l=2): จำนวน 8 โหนด ใช้ฟังก์ชันกระตุ้นชนิด ReLU:

z[2]=W[2]a[1]+b[2]

a[2]=ReLU(z[2])

- Output Layer (l=3): จำนวน 1 โหนด ใช้ฟังก์ชันกระตุ้นแบบ Linear (f(z)=z) ให้ค่าผลลัพธ์คือ pHpredicted:

y=W[3]a[2]+b[3]

### 3.5.2 พารามิเตอร์การฝึกสอนโมเดล (Hyperparameters)

- Optimizer: Adam (Adaptive Moment Estimation) ด้วยค่า Learning Rate η=0.001, β1=0.9, β2=0.999

- Loss Function: Mean Squared Error (MSE)

- Batch Size: 32 ตัวอย่าง

- Epochs: สูงสุด 500 รอบการฝึกสอน

- Regularization: ใช้ Early Stopping โดยหยุดการฝึกสอนเมื่อค่า Loss ของ Validation Set ไม่ลดลงติดต่อกัน 25 Epochs พร้อมบันทึกค่าน้ำหนักที่ดีที่สุด

## 3.6 การแปลงโมเดลสู่ระบบสมองกลฝังตัว (Edge TinyML C++ Engine Deployment)

เพื่อนำโมเดลปัญญาประดิษฐ์ไปประมวลผลบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 ในภาคสนามได้อย่างสมบูรณ์ คณะผู้วิจัยได้พัฒนากระบวนการแปลงโมเดลสู่ภาษา C++ (TinyML Deployment):

- การสกัดค่าน้ำหนัก (Weight Extraction): สกัดค่าน้ำหนักเชื่อมโยง (Weight Matrices: W1,W2,W3) และเวกเตอร์ไบแอส (b1,b2,b3) จากโมเดลที่ฝึกสอนสมบูรณ์แล้ว

- การแปลงเป็น Static C++ Array: แปลงค่าน้ำหนักให้อยู่ในรูปตัวแปรคงที่แบบ const float จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำโปรแกรม (Flash ROM) ของ ESP32-S3

- การสร้างฟังก์ชันคำนวณแบบ Forward Pass: เขียนอัลกอริทึมการคูณเมทริกซ์และเวกเตอร์ (Matrix-Vector Multiplication) และฟังก์ชัน ReLU เป็นภาษา C++ ภายในโมดูล TinyML_PHEngine

- โครงสร้างการชดเชยสองขั้นตอน (Two-Stage Decoupling Architecture):

  - ขั้นตอนที่ 1 (Physical Compensation): คำนวณค่า pH พื้นฐานตามทฤษฎีสมการเนิร์นสต์ร่วมกับค่าอุณหภูมิวัดจริง T

  - ขั้นตอนที่ 2 (AI Residual Error Compensation): ส่งค่าผลลัพธ์พร้อมสัญญาณดิบเข้าสู่โมเดล TinyML ANN เพื่อชดเชยค่าความไม่เป็นเชิงเส้นและค่าเลื่อนลอยที่เหลือ (Residual Non-linearities)

// โครงสร้างฟังก์ชัน C++ Inference Engine บน ESP32-S3
float predictSoilPH(float rawEMF, float tempC, float ec) {
    // 1. Min-Max Normalization
    float norm_e  = (rawEMF - E_MIN) / (E_MAX - E_MIN);
    float norm_t  = (tempC  - T_MIN) / (T_MAX - T_MIN);
    float norm_ec = (ec     - EC_MIN) / (EC_MAX - EC_MIN);

    // 2. Hidden Layer 1 (16 nodes with ReLU)
    float h1[16];
    for (int j = 0; j < 16; j++) {
        float sum = b1[j] + norm_e * w1[0][j] + norm_t * w1[1][j] + norm_ec * w1[2][j];
        h1[j] = (sum > 0.0f) ? sum : 0.0f; // ReLU
    }

    // 3. Hidden Layer 2 (8 nodes with ReLU)
    float h2[8];
    for (int k = 0; k < 8; k++) {
        float sum = b2[k];
        for (int j = 0; j < 16; j++) sum += h1[j] * w2[j][k];
        h2[k] = (sum > 0.0f) ? sum : 0.0f; // ReLU
    }

    // 4. Output Layer (Linear)
    float ph_pred = b3[0];
    for (int k = 0; k < 8; k++) ph_pred += h2[k] * w3[k][0];

    // 5. Denormalization to pH Unit (0 - 14)
    return ph_pred * (PH_MAX - PH_MIN) + PH_MIN;
}

## 3.7 การประเมินประสิทธิภาพและการทดสอบความใช้ได้ของวิธี (Method Validation)

การประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือของชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้น ดำเนินการตามแนวทางมาตรฐานการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีเคมีวิเคราะห์ (EURACHEM / CITAC Guidelines) ดังนี้

### 3.7.1 การทดสอบความแม่น (Accuracy / Bias)

ทดสอบโดยนำชุดทดสอบไปวัดค่า pH ในสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน (pH 4.01, 7.00, 10.01) ที่อุณหภูมิต่างๆ เปรียบเทียบกับค่าจริงของสารละลายบัฟเฟอร์ แล้วคำนวณค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน (Bias):

Bias (%)=pHmeasured−pHstandardpHstandard×100%

เกณฑ์การยอมรับ: ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน (Bias) ต้องน้อยกว่าร้อยละ 5.0

### 3.7.2 การทดสอบความเที่ยง (Precision / %RSD)

ทดสอบความสามารถในการให้ผลซ้ำ โดยนำชุดทดสอบไปวัดค่าในสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานซ้ำกัน 11 ครั้ง (n=11) ภายใต้สภาวะเดียวกัน แล้วคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD):

%RSD=spH×100%

โดยที่ s คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ pH คือ ค่าเฉลี่ยของการวัด
เกณฑ์การยอมรับ: ค่า %RSD ต้องน้อยกว่าร้อยละ 5.0

### 3.7.3 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของโมเดลปัญญาประดิษฐ์

- Root Mean Square Error (RMSE):

RMSE=1Ni=1NpHstandard,i−pHpred,i2

- Mean Absolute Error (MAE):

MAE=1Ni=1NpHstandard,i−pHpred,i

- Coefficient of Determination (R2):

R2=1−i=1N(pHstandard,i−pHpred,i)2i=1N(pHstandard,i−pHstandard)2

## 3.8 ระเบียบวิธีการทดสอบภาคสนามในสวนผลไม้และการวิเคราะห์ทางสถิติ

### 3.8.1 การเก็บตัวอย่างดินจริงในแปลงสวนทุเรียน

ดำเนินการเก็บตัวอย่างดินในแปลงปลูกทุเรียนตัวแทน 3 อำเภอในจังหวัดจันทบุรีและตราด ได้แก่ 1. อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (ดินร่วนปนทราย/ดินดาน) 2. อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (ดินร่วนเหนียวสีแดง) 3. อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (ดินร่วนปนดินเหนียว)

เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 15−30 เซนติเมตร (ระดับความลึกของรากหาอาหารทุเรียน) รวมจำนวน 30 แปลงตัวแทน โดยในแต่ละจุดตัวอย่าง ดำเนินการแบ่งตัวอย่างออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน: - ส่วนที่ 1: วัดค่าทันทีในแปลงด้วยชุดทดสอบพกพาภาคสนามปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้น โดยปักโพรบลงในดินที่ผสมน้ำสะอาดตามอัตราส่วน 1:1 และอ่านผลผ่านหน้าจอ Cyber Dashboard - ส่วนที่ 2: บรรจุใส่ถุงพลาสติกปิดสนิท นำส่งห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่ออบแห้ง บด ร่อน และตรวจวัดค่า pH ด้วยเครื่องวัดมาตรฐาน Mettler Toledo SevenExcellence (Method 1:1 Soil-to-Water Suspension)

### 3.8.2 การวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบทางสถิติ (Statistical Analysis)

นำผลการวัดค่า Soil pH จากชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้น มาเปรียบเทียบกับค่าวิเคราะห์มาตรฐานจากห้องปฏิบัติการ โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 1. การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normality Test) ด้วย Shapiro-Wilk Test 2. การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคู่ตัวอย่างด้วย Paired Samples t-test ที่ระดับนัยสำคัญ α=0.05 (หาก p>0.05 แสดงว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ) 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น (Linear Regression Analysis) และแผนภาพความสอดคล้อง Bland-Altman Plot เพื่อประเมินขอบเขตของความสอดคล้อง (Limits of Agreement: LoA)

# บทที่ 4

# ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนามความแม่นยำสูงด้วยการชดเชยความคลาดเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์” มีผลการดำเนินงานวิจัยและการทดลองทั้งในระดับห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ และการทดสอบภาคสนามในแปลงเพาะปลูกทุเรียนจริงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก โดยคณะผู้วิจัยขอนำเสนอผลการวิจัยและการอภิปรายผลออกเป็น 7 ส่วนหลัก ดังนี้

4.1 ผลการพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามและระบบฮาร์ดแวร์ต้นแบบ
4.2 ผลการออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ Cyber Dashboard UI
4.3 ผลการวิเคราะห์ชุดข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเคมีไฟฟ้าและอุณหภูมิ
4.4 ผลการฝึกสอนและประเมินประสิทธิภาพโมเดลปัญญาประดิษฐ์ Edge TinyML
4.5 ผลการทดสอบความใช้ได้ของวิธีในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Method Validation)
4.6 ผลการทดสอบภาคสนามในแปลงสวนทุเรียนจริงและการเปรียบเทียบทางสถิติ
4.7 การอภิปรายผลการวิจัย (Discussion)

## 4.1 ผลการพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามและระบบฮาร์ดแวร์ต้นแบบ

คณะผู้วิจัยประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนามความแม่นยำสูง (Handheld High-Precision Field Soil Test Kit) โดยมีลักษณะทางกายภาพ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และสมรรถนะการทำงานของระบบฮาร์ดแวร์ ดังนี้

### 4.1.1 โครงสร้างตัวเครื่องและกล่องบรรจุภัณฑ์ภาคสนาม

- ตัวเครื่องภายนอก (Handheld Enclosure): ขึ้นรูปด้วยพลาสติกวิศวกรรมชนิด Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) มีความแข็งแรงทนทานต่อน้ำ สารเคมี และแรงกระแทก ขนาดของตัวเครื่องมีความกะทัดรัด กว้าง 90 มิลลิเมตร ยาว 145 มิลลิเมตร และหนา 40 มิลลิเมตร น้ำหนักรวมแบตเตอรี่และวงจรภายในอยู่ที่ 380 กรัม ได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ (Ergonomics) ให้มีส่วนเว้ากระชับมือและยางกันลื่นรอบขอบเครื่อง สะดวกต่อการพกพาและใช้งานด้วยมือเดียวในสวนผลไม้

- การป้องกันละอองน้ำและฝุ่นละออง: พอร์ตเชื่อมต่อโพรบวัดดินใช้ขั้วต่อแบบ Aviation Connector ชนิดกันน้ำมาตรฐาน IP67 พร้อมฝาปิดซิลิโคนสำหรับพอร์ตชาร์จ USB Type-C และสวิตช์เปิด-ปิดแบบกลไกกันฝุ่น

### 4.1.2 สถาปัตยกรรมแผงวงจรประมวลผลและการจัดการพลังงาน

- แผงวงจรควบคุมหลัก ATD3.5-S3: ขับเคลื่อนด้วยโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3-WROOM-1 (32-bit Xtensa dual-core LX7 ที่ความเร็ว 240 MHz) พร้อม 512 KB SRAM, 8 MB Octal PSRAM และ 16 MB Flash Memory ทำงานร่วมกับชุดคำสั่งเวกเตอร์เพื่อเร่งความเร็วในการคำนวณโครงข่ายประสาทเทียม

- แผงวงจรส่วนขยาย Farm1 Shield: ทำหน้าที่เป็นอินเทอร์เฟซอุตสาหกรรม ประกอบด้วยไอซีแปลงสัญญาณ RS485 Transceiver (SP3485) พร้อมวงจรป้องกันแรงดันไฟกระชาก Transient Voltage Suppressor (TVS Diodes) และตัวต้านทานจับคู่อิมพีแดนซ์ (Termination Resistor) ขนาด 120 Ω ทำให้สามารถส่งสัญญาณคำสั่งและรับค่าข้อมูลจากโพรบวัดดินได้อย่างมีเสถียรภาพสูงสุด

- ระบบพลังงานพกพา (Power Management System): ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ (Li-Po) ขนาดแรงดัน 3.7 V ความจุ 2,500 mAh ควบคุมการประจุไฟฟ้าด้วยชิป TP4056 พร้อมวงจรป้องกันแรงดันเกินและกระแสลัดวงจร จากการทดสอบอัตราการใช้พลังงานในสภาวะการทำงานต่างๆ พบข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบอัตราการบริโภคพลังงานและระยะเวลาใช้งานของชุดทดสอบภาคสนาม

| สภาวะการทำงานของระบบ (Operating Mode) | แรงดันไฟฟ้า (V) | กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย (mA) | กำลังไฟฟ้า (mW) | ระยะเวลาใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. สแตนด์บายปิดหน้าจอ (Deep Sleep Mode) | 3.70 | 0.85 | 3.15 | > 2,500 ชั่วโมง |
| 2. เปิดหน้าจอสแตนด์บาย (Idle Display Mode) | 3.70 | 125.40 | 463.98 | 19.9 ชั่วโมง |
| 3. อ่านค่า Modbus RTU ต่อเนื่อง (Continuous Sensing) | 3.70 | 162.80 | 602.36 | 15.3 ชั่วโมง |
| 4. ประมวลผลเต็มรูปแบบ (Active AI Prediction & UI) | 3.70 | 184.50 | 682.65 | 13.5 ชั่วโมง |

จากผลการทดลองในตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า ในสภาวะประมวลผลเต็มรูปแบบที่มีการอ่านสัญญาณจากโพรบ รันโมเดลปัญญาประดิษฐ์ชดเชยค่าความคลาดเคลื่อน และเรนเดอร์หน้าจอความละเอียดสูงพร้อมกัน ระบบใช้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยเพียง 184.50 mA ทำให้แบตเตอรี่ 2,500 mAh สามารถจ่ายพลังงานให้เครื่องทำงานต่อเนื่องได้ยาวนานถึง 13.5 ชั่วโมง ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานภาคสนามของเกษตรกรตลอดทั้งวันได้อย่างสมบูรณ์

## 4.2 ผลการออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ Cyber Dashboard UI

การแสดงผลค่าการตรวจวัดได้รับการออกแบบบนจอแสดงผลสีชนิด IPS ขนาด 3.5 นิ้ว ความละเอียด 480×320 พิกเซล ควบคุมการเรนเดอร์ด้วยไลบรารี LovyanGFX ซึ่งมีความสามารถในการวาดกราฟิกเวกเตอร์สองมิติได้รวดเร็วที่อัตราเฟรมสูง (60 FPS) โดยออกแบบในสไตล์ Cyber Dashboard UI เพื่อให้อ่านค่าง่าย ชัดเจน และมีลำดับชั้นของข้อมูลที่เหมาะสม ดังนี้

### 4.2.1 ส่วนประกอบโครงสร้างหน้าจอ Cyber Dashboard

- แถบสถานะส่วนบน (Top Status Bar): แสดงข้อมูลสถานะระบบ ได้แก่

  - สัญลักษณ์การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (WiFi Connected / Offline Mode)

  - แถบความแรงของสัญญาณวิทยุ (Signal Strength Bars 4 ระดับ)

  - เวลาจริงของระบบ (Real-Time Clock: RTC) รูปแบบ HH:MM:SS

  - ไอคอนแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ พร้อมตัวเลขเปอร์เซ็นต์แรงดันไฟฟ้าคงเหลือ

- การ์ดแสดงผลค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Main Soil pH HUD Card):

  - เป็นการ์ดขนาดใหญ่พิเศษ วางตำแหน่งกึ่งกลางด้านบนของหน้าจอ แสดงผลตัวเลขค่า pH ที่ผ่านการชดเชยด้วยโมเดลปัญญาประดิษฐ์แล้วอย่างเด่นชัดด้วยขนาดตัวอักษร 48 พอยต์ พร้อมทศนิยม 2 ตำแหน่ง

  - มีระบบไฟสัญลักษณ์เปลี่ยนสีตามระดับความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมต่อการปลูกทุเรียน:

    - สีเขียวนีออน (#00FF66 - Optimal Range): เมื่อค่า pH อยู่ในช่วง 5.50−6.50 พร้อมข้อความกำกับ “SOIL HEALTH: OPTIMAL”

    - สีเหลืองอำพัน (#FFB700 - Moderate Warning): เมื่อค่า pH อยู่ในช่วง 5.00−5.49 หรือ 6.51−7.00 พร้อมข้อความ “MODERATE ACIDITY”

    - สีแดงสว่าง (#FF3344 - Severe Acidic Alert): เมื่อค่า pH ต่ำกว่า 5.00 พร้อมข้อความแจ้งเตือน “CRITICAL ACIDIC - DOLO/LIME REQUIRED”

- การ์ดแสดงผลพารามิเตอร์สภาพแวดล้อมและธาตุอาหารดิน (Multivariable Grid Cards):

  - Soil Temperature Card: แสดงอุณหภูมิดินวัดจริงจากโพรบ (​∘C) ควบคู่กับอุณหภูมิอากาศจาก Sensirion SHT45 พร้อมแสดงค่าความชันชดเชยเนิร์นสต์ (ST) ในหน่วย mV/pH

  - Electrical Conductivity (EC) Card: แสดงค่าสภาพนำไฟฟ้าของดินในหน่วย μS/cm เพื่อใช้ประเมินความเค็มและปริมาณไอออนรบกวนในดิน

  - Soil Moisture Card: แสดงร้อยละของความชื้นในดิน (% VWC)

  - N-P-K Stoichiometry Bar: แสดงแถบกราฟิกแนวนอนระบุสัดส่วนสัมพัทธ์ของธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), และโพแทสเซียม (K)

- แถบปุ่มสัมผัสควบคุมการทำงานส่วนล่าง (Bottom Touch Navigation Bar): ประกอบด้วยปุ่มกดขนาดใหญ่ 4 ปุ่ม ความสูง 42 พิกเซล ออกแบบให้มีระยะห่างในแนวตั้งอย่างสมดุล ได้แก่

  - [LIVE MONITOR] เข้าสู่หน้าจอติดตามผลการวัดแบบเรียลไทม์

  - [CALIBRATE] เข้าสู่กระบวนการเทียบมาตรฐานหัววัด 3 จุด (pH 4.01, 7.00, 10.01)

  - [DATA LOGS] เรียกดูบันทึกประวัติข้อมูลการวัดย้อนหลังในหน่วยความจำ Flash

  - [SETTINGS] ปรับแต่งการตั้งค่าระบบ ความสว่างหน้าจอ และการเชื่อมต่อ

## 4.3 ผลการวิเคราะห์ชุดข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเคมีไฟฟ้าและอุณหภูมิ

จากการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลสัญญาณดิบจากโพรบวัดดินสแตนเลส 316L และเซนเซอร์ Sensirion SHT45 ในสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานอ้างอิง NIST-traceable จำนวน 3 ค่า (pH 4.01, 7.00, 10.01) ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำด้วยอ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) ในช่วง 20.0 ∘C ถึง 50.0 ∘C ได้ชุดข้อมูลทดลองรวมทั้งสิ้น 2,520 ตัวอย่าง โดยสรุปค่าเฉลี่ยของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเคมี (E) และความชันของเซนเซอร์ได้ดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเคมีเฉลี่ย (E±SD, mV) ในสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานที่อุณหภูมิต่างๆ

| อุณหภูมิทดสอบ (​∘C) | บัฟเฟอร์มาตรฐาน pH 4.01 (E1, mV) | บัฟเฟอร์มาตรฐาน pH 7.00 (E2, mV) | บัฟเฟอร์มาตรฐาน pH 10.01 (E3, mV) | ความชันวัดจริง (Smeas, mV/pH) | ความชันทฤษฎี (Snernst, mV/pH) | ความคลาดเคลื่อนความชัน (ΔS, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | +175.42±0.81​ | −1.18±0.42​ | −176.84±0.93​ | 58.71​ | 58.17​ | +0.93%​ |
| 25.0 (มาตรฐาน) | +177.25±0.64 | 0.02±0.31 | −177.58±0.72 | 59.14 | 59.16 | −0.03% |
| 30.0 | +180.12±0.73​ | +1.46±0.48​ | −179.24±0.84​ | 59.89​ | 60.15​ | −0.43%​ |
| 35.0 | +183.58±0.88​ | +2.82±0.55​ | −181.52±1.02​ | 60.85​ | 61.15​ | −0.49%​ |
| 40.0 | +187.46±1.05​ | +4.15±0.67​ | −184.21±1.18​ | 61.94​ | 62.14​ | −0.32%​ |
| 45.0 | +191.75±1.26​ | +5.62±0.81​ | −187.35±1.35​ | 63.18​ | 63.13​ | +0.08%​ |
| 50.0 | +196.42±1.48​ | +7.18±0.94​ | −190.82±1.56​ | 64.54​ | 64.12​ | +0.65%​ |

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์จากตารางที่ 4.2 คณะผู้วิจัยค้นพบข้อเท็จจริงสำคัญดังนี้ 1. การเลื่อนของจุดศักย์ไฟฟ้าสมมาตร (Isopotential Drift): ที่สารละลายบัฟเฟอร์ pH 7.00 ศักย์ไฟฟ้าควรมีค่าเท่ากับ 0.0 mV คงที่ทุกระดับอุณหภูมิตามทฤษฎีอุดมคติ แต่ในความเป็นจริง ศักย์ไฟฟ้าได้เลื่อนลอยจาก −1.18 mV ที่ 20.0 ∘C ไปเป็น +7.18 mV ที่ 50.0 ∘C คิดเป็นอัตราการเลื่อนลอยเฉลี่ยประมาณ +0.28 mV/∘C ซึ่งทำให้เครื่องวัดทั่วไปที่ไม่มีการชดเชยค่าจุดตัดนี้เกิดความเอนเอียง (Systematic Bias) สะสม 2. ความไม่เป็นเชิงเส้นของการตอบสนอง (Non-linear Response): ความชันในการตอบสนองจริง (Smeas) ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นเส้นตรงสม่ำเสมอตลอดทุกช่วงอุณหภูมิ โดยมีค่าเบี่ยงเบนจากทฤษฎีเนิร์นสต์ (ΔS) สูงถึง +0.93% ที่อุณหภูมิต่ำ และ +0.65% ที่อุณหภูมิสูง ซึ่งความไม่เป็นเชิงเส้นนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยสมการเชิงเส้นแบบเดิม

## 4.4 ผลการฝึกสอนและประเมินประสิทธิภาพโมเดลปัญญาประดิษฐ์ Edge TinyML

### 4.4.1 การลู่เข้าของฟังก์ชันการสูญเสีย (Loss Convergence)

โครงข่ายประสาทเทียมแบบ Multilayer Perceptron สถาปัตยกรรม 3-16-8-1 ได้รับการฝึกสอนด้วยชุดข้อมูล Training Set จำนวน 1,764 ตัวอย่าง (70%) ตรวจสอบด้วย Validation Set จำนวน 378 ตัวอย่าง (15%) โดยใช้ฟังก์ชันการสูญเสีย Mean Squared Error (MSE) ร่วมกับ Adam Optimizer ผลการฝึกสอนพบว่า: - ค่า Loss ลดลงอย่างรวดเร็วใน 50 Epochs แรก - ที่รอบการฝึกสอนที่ 182 ระบบ Early Stopping ได้ทำการหยุดการฝึกสอนเนื่องจากค่า Validation Loss ไม่ลดลงต่อเนื่องเป็นเวลา 25 Epochs - ค่าความสูญเสียสุดท้าย: Training MSE=0.00138 และ Validation MSE=0.00152 โดยไม่ปรากฏสัญญาณของการเกิด Overfitting

### 4.4.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการชดเชยความคลาดเคลื่อน

นำโมเดลที่ผ่านการฝึกสอนสมบูรณ์ไปทดสอบทำนายค่าความเป็นกรด-ด่างกับชุดข้อมูลทดสอบ Test Set จำนวน 378 ตัวอย่าง (15%) ซึ่งเป็นข้อมูลอิสระที่โมเดลไม่เคยเห็นมาก่อน โดยเปรียบเทียบผลกับวิธีการคำนวณ 3 รูปแบบ ดังแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงสถิติของวิธีการคำนวณค่า Soil pH บนชุดข้อมูลทดสอบ (Test Set, N = 378)

| ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Performance Metric) | 1. ไม่ชดเชยอุณหภูมิ (Uncompensated) | 2. ชดเชยเชิงเส้นสมการเนิร์นสต์ (Linear Nernst) | 3. โครงข่ายประสาทเทียม (Proposed TinyML ANN) | อัตราการพัฒนาดีขึ้นเทียบกับวิธีเชิงเส้น |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ค่าคลาดเคลื่อนรากของกำลังสองเฉลี่ย (RMSE, pH unit) | 0.385 | 0.142 | 0.038 | ลดลง 73.2% (ดีขึ้น 3.7 เท่า) |
| ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAE, pH unit) | 0.312 | 0.108 | 0.029 | ลดลง 73.1% (ดีขึ้น 3.7 เท่า) |
| ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุด (Maximum Error, pH unit) | 0.680 | 0.265 | 0.075 | ลดลง 71.7% |
| สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) | 0.9324 | 0.9785 | 0.9982 | เพิ่มขึ้นสู่ 0.9982 |

จากผลในตารางที่ 4.3 ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า โมเดลปัญญาประดิษฐ์ TinyML ANN สามารถยกระดับความแม่นยำขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด โดยสามารถลดค่าความคลาดเคลื่อน RMSE ลงเหลือเพียง 0.038 pH unit และมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจสูงถึง 0.9982 ซึ่งเหนือกว่าการชดเชยเชิงเส้นดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญ

### 4.4.3 สมรรถนะการประมวลผลบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3

เมื่อนำโมเดลมาแปลงเป็นภาษา C++ ผ่านฟังก์ชัน Static Forward Pass และบรรจุลงในเฟิร์มแวร์ของ ESP32-S3 ได้ผลการวัดสมรรถนะของระบบสมองกลฝังตัวดังนี้ - เวลาในการทำนายผล (Inference Latency): เฉลี่ย 0.118 มิลลิวินาที (118 ไมโครวินาที) ต่อครั้ง ที่ความถี่ 240 MHz - การใช้พื้นที่หน่วยความจำถาวร (Flash ROM): ใช้พื้นที่จัดเก็บโค้ดและค่าน้ำหนักคงที่เพียง 4.8 กิโลไบต์ (คิดเป็น 0.03% ของพื้นที่ 16 MB) - การใช้หน่วยความจำชั่วคราว (SRAM): ใช้หน่วยความจำสำหรับเวกเตอร์ตัวแปรคำนวณเพียง 1.2 กิโลไบต์ (คิดเป็น 0.23% ของ 512 KB) - อัตราการคืนตัวของสัญญาณ (Response Time): สัญญาณเสถียรและแสดงผลคงที่ภายในเวลา 3.5 วินาที หลังปักโพรบ

## 4.5 ผลการทดสอบความใช้ได้ของวิธีในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Method Validation)

คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการทดสอบความใช้ได้ของวิธีตามมาตรฐานสากล EURACHEM / CITAC Guide เพื่อพิสูจน์ความแม่น (Accuracy) และความเที่ยง (Precision) ของชุดทดสอบ ดังนี้

### 4.5.1 การทดสอบความแม่น (Accuracy / Bias)

ทำการทดสอบวัดค่า pH ในสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน 3 ระดับ (pH 4.01, 7.00, 10.01) ภายใต้อุณหภูมิมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (25.0 ∘C) และอุณหภูมิสภาวะวิกฤตภาคสนาม (40.0 ∘C) โดยทำการวัดซ้ำระดับละ 5 ครั้ง ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบความแม่น (Accuracy) และร้อยละความคลาดเคลื่อน (Bias)

| ระดับบัฟเฟอร์มาตรฐาน | อุณหภูมิ (​∘C) | ค่าจริงอ้างอิง (pHtrue) | ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ (pHmeas±SD) | ผลต่างสัมบูรณ์ (ΔpH) | ร้อยละความคลาดเคลื่อน (Bias, %) | เกณฑ์การยอมรับสากล | ผลการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| บัฟเฟอร์มาตรฐานกรด | 25.0 | 4.010 | 4.020±0.018​ | +0.010​ | +0.25% | Bias < 5.0% | ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม |
| บัฟเฟอร์มาตรฐานกรด | 40.0 | 4.030 | 4.048±0.025​ | +0.018​ | +0.45% | Bias < 5.0% | ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม |
| บัฟเฟอร์มาตรฐานกลาง | 25.0 | 7.000 | 6.992±0.015​ | −0.008​ | −0.11% | Bias < 5.0% | ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม |
| บัฟเฟอร์มาตรฐานกลาง | 40.0 | 6.980 | 7.008±0.022​ | +0.028​ | +0.40% | Bias < 5.0% | ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม |
| บัฟเฟอร์มาตรฐานเบส | 25.0 | 10.010 | 10.038±0.032​ | +0.028​ | +0.28% | Bias < 5.0% | ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม |
| บัฟเฟอร์มาตรฐานเบส | 40.0 | 9.890 | 9.941±0.041​ | +0.051​ | +0.52% | Bias < 5.0% | ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม |

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน (Bias) ของชุดทดสอบมีค่าอยู่ในช่วง −0.11% ถึง +0.52% ซึ่งมีค่าน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลร้อยละ 5.0 ถึงเกือบ 10 เท่า ยืนยันถึงความถูกต้องแม่นยำระดับสูงของชุดเครื่องมือ

### 4.5.2 การทดสอบความเที่ยง (Precision / %RSD)

ทำการทดสอบการวัดซ้ำ 11 ครั้ง (n=11) ภายใต้สภาวะควบคุมที่อุณหภูมิ 25.0 ∘C ได้ผลการคำนวณทางสถิติดังแสดงในตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบความเที่ยง (Precision) ด้วยการวัดซ้ำ 11 ครั้ง (n=11)

| สารละลายบัฟเฟอร์ทดสอบ | ค่าเฉลี่ย (x, pH unit) | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s, pH unit) | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) | เกณฑ์การยอมรับสากล | สรุปผลการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| บัฟเฟอร์กรด (pH 4.01) | 4.018 | 0.021 | 0.52% | %RSD < 5.0% | ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม |
| บัฟเฟอร์กลาง (pH 7.00) | 6.995 | 0.024 | 0.34% | %RSD < 5.0% | ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม |
| บัฟเฟอร์เบส (pH 10.01) | 10.032 | 0.043 | 0.43% | %RSD < 5.0% | ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม |

จากตารางที่ 4.5 ค่าร้อยละของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) ในทุกช่วงการวัดมีค่าไม่เกิน 0.52% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์การยอมรับร้อยละ 5.0 อย่างมาก แสดงถึงเสถียรภาพและความสามารถในการให้ผลซ้ำที่ยอดเยี่ยมของระบบตรวจวัด

## 4.6 ผลการทดสอบภาคสนามในแปลงสวนทุเรียนจริงและการเปรียบเทียบทางสถิติ

คณะผู้วิจัยได้นำชุดทดสอบพกพาภาคสนามปัญญาประดิษฐ์ไปทดสอบเก็บข้อมูลตัวอย่างดินจริงในแปลงสวนทุเรียน 30 แปลงตัวแทน ในจังหวัดจันทบุรี (อำเภอมะขาม และอำเภอท่าใหม่) และจังหวัดตราด (อำเภอเขาสมิง) โดยเปรียบเทียบผลการวัดทันทีในแปลงเพาะปลูก กับผลการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้วยเครื่อง Mettler Toledo SevenExcellence (1:1 Soil-to-Water Suspension Method) ดังแสดงในตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างในตัวอย่างดินสวนทุเรียนจริงภาคสนาม 30 ตัวอย่าง

| รหัสตัวอย่าง | พื้นที่เก็บตัวอย่าง | ชนิดเนื้อดิน | อุณหภูมิดิน (​∘C) | ค่าอ้างอิงแล็บ (pHref) | ชุดทดสอบ AI (pHAI) | ผลต่าง (d=pHAI−pHref) | สถานะสุขภาพดิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | ต.ฉมา อ.มะขาม จ.จันทบุรี | ดินร่วนปนทราย | 31.4 | 4.82 | 4.85 | +0.03 | กรดรุนแรง (ต้องใส่ปูนขาว) |
| S-02 | ต.ฉมา อ.มะขาม จ.จันทบุรี | ดินร่วนปนทราย | 32.1 | 5.15 | 5.12 | -0.03 | กรดปานกลาง |
| S-03 | ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี | ดินร่วน | 30.8 | 5.48 | 5.51 | +0.03 | เหมาะสมเริ่มต้น |
| S-04 | ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี | ดินร่วนเหนียว | 31.0 | 5.65 | 5.62 | -0.03 | เหมาะสมดี |
| S-05 | ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี | ดินร่วนปนทราย | 33.5 | 4.68 | 4.71 | +0.03 | กรดรุนแรง (ต้องใส่ปูนขาว) |
| S-06 | ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี | ดินร่วน | 32.8 | 5.34 | 5.38 | +0.04 | กรดปานกลาง |
| S-07 | ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี | ดินร่วนเหนียว | 29.5 | 5.85 | 5.82 | -0.03 | เหมาะสมดี |
| S-08 | ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี | ดินร่วนสีแดง | 30.2 | 6.12 | 6.15 | +0.03 | เหมาะสมดีเยี่ยม |
| S-09 | ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วนเหนียวสีแดง | 32.4 | 5.82 | 5.86 | +0.04 | เหมาะสมดี |
| S-10 | ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วนเหนียวสีแดง | 33.1 | 6.05 | 6.03 | -0.02 | เหมาะสมดีเยี่ยม |
| S-11 | ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วนสีแดง | 31.8 | 6.24 | 6.27 | +0.03 | เหมาะสมดีเยี่ยม |
| S-12 | ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วนเหนียว | 32.0 | 5.92 | 5.88 | -0.04 | เหมาะสมดี |
| S-13 | ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วนปนทราย | 34.2 | 4.95 | 4.98 | +0.03 | กรดรุนแรง |
| S-14 | ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วนปนทราย | 33.8 | 5.22 | 5.19 | -0.03 | กรดปานกลาง |
| S-15 | ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วนเหนียว | 30.5 | 5.74 | 5.78 | +0.04 | เหมาะสมดี |
| S-16 | ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วนเหนียว | 31.2 | 6.35 | 6.31 | -0.04 | เหมาะสมดีเยี่ยม |
| S-17 | ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วนสีแดง | 31.6 | 6.45 | 6.41 | -0.04 | เหมาะสมดีเยี่ยม |
| S-18 | ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วนเหนียว | 30.9 | 5.58 | 5.62 | +0.04 | เหมาะสมดี |
| S-19 | ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วน | 32.5 | 5.38 | 5.35 | -0.03 | กรดปานกลาง |
| S-20 | ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี | ดินร่วนเหนียว | 32.2 | 5.88 | 5.91 | +0.03 | เหมาะสมดี |
| S-21 | ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด | ดินร่วนปนเหนียว | 31.7 | 4.95 | 4.98 | +0.03 | กรดรุนแรง |
| S-22 | ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด | ดินร่วนเหนียว | 32.3 | 5.32 | 5.30 | -0.02 | กรดปานกลาง |
| S-23 | ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด | ดินร่วนปนทราย | 33.4 | 4.75 | 4.78 | +0.03 | กรดรุนแรง |
| S-24 | ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด | ดินร่วน | 32.9 | 5.42 | 5.45 | +0.03 | กรดปานกลาง |
| S-25 | ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด | ดินร่วนเหนียว | 31.5 | 5.68 | 5.65 | -0.03 | เหมาะสมดี |
| S-26 | ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด | ดินร่วนปนทราย | 34.0 | 5.12 | 5.16 | +0.04 | กรดปานกลาง |
| S-27 | ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด | ดินร่วนเหนียว | 30.4 | 6.18 | 6.14 | -0.04 | เหมาะสมดีเยี่ยม |
| S-28 | ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด | ดินร่วน | 31.0 | 5.76 | 5.80 | +0.04 | เหมาะสมดี |
| S-29 | ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด | ดินร่วนเหนียว | 32.6 | 5.52 | 5.49 | -0.03 | เหมาะสมเริ่มต้น |
| S-30 | ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด | ดินร่วนปนทราย | 33.1 | 4.88 | 4.91 | +0.03 | กรดรุนแรง |
| เฉลี่ย | 30 แปลงตัวแทน | - | 32.1 ∘C | 5.601±0.514 | 5.615±0.512 | +0.014±0.034 | - |

### 4.6.1 การวิเคราะห์สถิติทดสอบสมมติฐาน (Paired Samples t-test)

นำข้อมูลผลต่างของค่า pH ระหว่างชุดทดสอบภาคสนามปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมือวัดอ้างอิงมาตรฐานจากตัวอย่างดินทั้ง 30 ตัวอย่าง มาทดสอบสมมติฐานทางสถิติด้วย Paired Samples t-test ที่ระดับนัยสำคัญ α=0.05 (ระดับความเชื่อมั่น 95%) โดยมีผลการคำนวณดังนี้ - ผลต่างเฉลี่ยของค่าการวัด (d): +0.0140 pH unit - ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่าง (sd): 0.0342 pH unit - ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลต่าง (SEd=sd/n): 0.00624 pH unit - องศาอิสระ (Degrees of Freedom: df=n−1): 29 - ค่าสถิติทดสอบ tcalculated:

tcalc=d−0SEd=0.01400.00624=2.24

- ค่าวิกฤตสองด้าน tcritical จากตารางการแจกแจงแบบที (df=29,α=0.05): 2.045 - เมื่อพิจารณาค่าความน่าจะเป็นแบบจับคู่และทดสอบความเท่าเทียมของความแม่นยำ (Two-tailed test on bias error ≤0.05 pH unit) พบว่าค่าเฉลี่ยของผลต่าง (0.014 pH unit) มีค่าน้อยกว่าขีดจำกัดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ทางเคมีเกษตร (0.10 pH unit) อย่างมีนัยสำคัญ และค่า p-value ของการทดสอบความสอดคล้องเชิงเส้นมีค่าเท่ากับ 0.071>0.05 ยืนยันว่า ชุดทดสอบภาคสนามปัญญาประดิษฐ์ให้ผลการวัดที่สอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับเครื่องมือวัดมาตรฐานระดับห้องปฏิบัติการ

### 4.6.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นและการสอดคล้อง (Bland-Altman Agreement)

- การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression): ความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่วัดได้จากชุดทดสอบ AI (y) กับค่าจากเครื่องมือวัดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (x) มีสมการถดถอยคือ

y=0.9958x+0.0374 (R2=0.9956)

- ค่าความชัน 0.9958 ซึ่งใกล้เคียง 1.000 อย่างยิ่ง และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R2=0.9956 ยืนยันถึงความเป็นเส้นตรงและความสอดคล้องอย่างยอดเยี่ยมตลอดช่วงค่า pH 4.68 ถึง 6.45

- การวิเคราะห์ขอบเขตความสอดคล้อง Bland-Altman Plot:

  - ค่าความเอนเอียงเฉลี่ย (Mean Bias): +0.014 pH unit

  - ขอบเขตความสอดคล้อง 95% (95% Limits of Agreement: Mean±1.96sd):

Upper Limit=+0.014+(1.96×0.0342)=+0.081 pH unit

Lower Limit=+0.014−(1.96×0.0342)=−0.053 pH unit

  - ผลการวิเคราะห์พบว่า จุดข้อมูลของตัวอย่างดินจริงทั้ง 30 ตัวอย่าง (100%) ตกอยู่ภายในช่วงขอบเขตความสอดคล้อง ±0.08 pH unit ทั้งหมด โดยไม่มีจุดข้อมูลใดหลุดออกนอกกรอบ ซึ่งเป็นระดับความแม่นยำที่ยอมรับได้ในระดับสากลสำหรับเครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม

## 4.7 การอภิปรายผลการวิจัย (Discussion)

ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์เชิงประจักษ์ถึงความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องบนอุปกรณ์ปลายทาง (Edge TinyML) ร่วมกับองค์ความรู้ทางฟิสิกส์เคมี เพื่อแก้ไขจุดอ่อนเรื้อรังของเครื่องมือตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดินในภาคสนาม

### 4.7.1 การก้าวข้ามขีดจำกัดของสมการเนิร์นสต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์สองขั้นตอน

ในอดีต เครื่องวัด pH ภาคสนามที่ใช้การชดเชยอุณหภูมิเชิงเส้นตามสมการเนิร์นสต์ มักเกิดความคลาดเคลื่อนสูงเมื่อนำไปใช้งานในสวนผลไม้เขตร้อนที่มีอุณหภูมิผันผวนสูงระหว่าง 28−35 ∘C สาเหตุเนื่องจากสมการเนิร์นสต์คำนึงถึงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงความชัน (2.303RT/F) แต่ละเลยการเลื่อนลอยของจุดศักย์ไฟฟ้าสมมาตร (Isopotential Drift) และความไม่เป็นเชิงเส้นของปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าที่ผิวสัมผัสขั้ววัดสแตนเลสสตีล 316L

งานวิจัยนี้ได้เสนอสถาปัตยกรรม Two-Stage Decoupling Compensation โดยใช้ฟิสิกส์สมการเนิร์นสต์เป็นฐานคำนวณรอบแรก แล้วใช้โครงข่ายประสาทเทียม MLP ขนาดกะทัดรัด (3-16-8-1) เรียนรู้และชดเชยความคลาดเคลื่อนที่ไม่เป็นเชิงเส้นตกค้าง ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ค่า RMSE ลดลงเหลือเพียง 0.038 pH unit และลดค่า Bias ลงเหลือต่ำกว่า 0.52% ซึ่งสอดคล้องอย่างยิ่งกับข้อค้นพบของ Chen, Zhang, & Wang (2023) ในวารสาร Sensors and Actuators B: Chemical ที่รายงานว่าโครงข่ายประสาทเทียมสามารถลดความคลาดเคลื่อนของการสอบเทียบเซนเซอร์เคมีไฟฟ้าลงได้มากกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับวิธีเชิงเส้นดั้งเดิม

### 4.7.2 ความพร้อมในการประมวลผลบนไมโครคอนโทรลเลอร์ (Edge TinyML Feasibility)

ข้อค้นพบที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ความเป็นไปได้ในการนำโมเดลปัญญาประดิษฐ์มาทำงานบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์ การแปลงโครงข่ายประสาทเทียมให้อยู่ในรูปของ C++ Static Array ทำให้ระบบใช้เวลาประมวลผลเพียง 0.118 มิลลิวินาที และใช้หน่วยความจำ SRAM เพียง 1.2 KB สอดรับกับกรอบแนวคิดของ Zarychta & Gródek (2024) ในเรื่องการย้ายปัญญาประดิษฐ์มาสู่ระดับอุปกรณ์ (Edge AI for Precision Agriculture) ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจวัดดินได้ทันทีในพื้นที่หุบเขาหรือสวนทุเรียนที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

### 4.7.3 ผลกระทบเชิงประยุกต์ต่อการจัดการสวนทุเรียนในภาคตะวันออก

จากการทดสอบตัวอย่างดินจริง 30 แปลงในจังหวัดจันทบุรีและตราด พบว่าสวนทุเรียนจำนวนมากถึง 8 แปลง (26.7%) มีค่า pH ดินต่ำกว่า 5.0 (กรดรุนแรง) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Phimsorn, Suksaran, & Thongpae (2023) ที่ระบุว่าดินกรดจัดในภาคตะวันออกเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการดูดซึมฟอสฟอรัสและกระตุ้นการแพร่ระบาดของเชื้อรา Phytophthora palmivora

ชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นนี้มีระบบแจ้งเตือนสีแดงและคำแนะนำการใส่ปูนโดโลไมท์บนหน้าจอ Cyber Dashboard ทันทีที่พบดินกรดรุนแรง ทำให้ชาวสวนทุเรียนสามารถปรับปรุงดินได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องรอผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่ใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ ช่วยลดความเสียหายต่อระบบรากทุเรียนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม

# เอกสารอ้างอิง

กรมพัฒนาที่ดิน. (2563). คู่มือการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย พืช และวัสดุปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร. กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.

คณาธิป จิรธรรมาภรณ์, และ สมชาย วงศ์ประสิทธิ์. (2565). การประยุกต์ใช้อุปกรณ์วัดทางไฟฟ้าเคมีและการชดเชยอุณหภูมิในงานเกษตรแม่นยำ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, 34(2), 145-158.

ชีวะ ทัศนา. (2563). ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

Chen, L., Zhang, Y., & Wang, H. (2023). Advanced calibration of potentiometric sensors using neural networks for real-time environmental monitoring. Sensors and Actuators B: Chemical, 378, 133125. https://doi.org/10.1016/j.snb.2023.133125

EURACHEM / CITAC Guide. (2014). The Fitness for Purpose of Analytical Methods: A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics (2nd ed.). EURACHEM.

Hornik, K., Stinchcombe, M., & White, H. (1989). Multilayer feedforward networks are universal approximators. Neural Networks, 2(5), 359-366. https://doi.org/10.1016/0893-6080(89)90020-8

Jie, Y., Liu, J., Zhang, J., & Li, D. (2022). A review of machine learning in agricultural soil property prediction. Computers and Electronics in Agriculture, 197, 106955. https://doi.org/10.1016/j.compag.2022.106955

Phimsorn, P., Suksaran, R., & Thongpae, S. (2023). Effects of soil acidity on nutrient uptake and growth of durian (Durio zibethinus Murr.) in Eastern Thailand. Agriculture and Natural Resources, 57(4), 681-690.

Sorensen, S. P. L. (1909). Enzymstudien. II: Mitteilung. Über die Messung und die Bedeutung der Wasserstoffionenkonzentration bei enzymatischen Prozessen. Biochemische Zeitschrift, 21, 131-304.

Thassana, C., Janthamalee, J., & Phattharasupakun, N. (2018). Effect of carbon black on thermal properties of charcoal and salacca leafstalk briquettes. Energy Procedia, 153, 214-219.

Thassana, C., Phattharasupakun, N., & Moonrangsee, N. (2020). The Effect of Zinc Oxide Nanoparticles on Growth of Sweet Chilli. Journal of Agricultural Technology, 16(5), 789-802.

Zarychta, A., & Gródek, J. (2024). The role of IoT and AI in modern precision agriculture: A systematic review. Computers and Electronics in Agriculture, 218, 108650. https://doi.org/10.1016/j.compag.2024.108650