# บทที่ 3

# วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแบบพกพาภาคสนามความแม่นยำสูงด้วยการชดเชยความคลาดเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์” มีระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยที่ได้รับการออกแบบอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ชุดทดสอบที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และมีความน่าเชื่อถือตามหลักการเคมีวิเคราะห์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งวิธีดำเนินการวิจัยออกเป็น 8 ส่วนหลัก ดังนี้

3.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบฮาร์ดแวร์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3.2 การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานและอุปกรณ์ควบคุมสภาวะแวดล้อม
3.3 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้างชุดข้อมูล (Dataset Acquisition Pipeline)
3.4 การจัดการและเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing & Splitting)
3.5 การออกแบบและพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียม (ANN Architecture & Model Training)
3.6 การแปลงโมเดลสู่ระบบสมองกลฝังตัว (Edge TinyML C++ Engine Deployment)
3.7 การประเมินประสิทธิภาพและการทดสอบความใช้ได้ของวิธี (Method Validation)
3.8 ระเบียบวิธีการทดสอบภาคสนามในสวนผลไม้และการวิเคราะห์ทางสถิติ

## 3.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบฮาร์ดแวร์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ชุดทดสอบค่า Soil pH ภาคสนามที่พัฒนาขึ้น ได้รับการออกแบบให้เป็นอุปกรณ์พกพาขนาดกะทัดรัด (Handheld Portable Unit) ที่มีหน่วยประมวลผลประสิทธิภาพสูงและเซนเซอร์มาตรฐานอุตสาหกรรมในตัว ประกอบด้วยองค์ประกอบฮาร์ดแวร์และการกำหนดขาเชื่อมต่อ (Pin Assignment) ดังนี้

### 3.1.1 แผงวงจรควบคุมหลัก ATD3.5-S3

แผงวงจรควบคุมหลักใช้บอร์ด ATD3.5-S3 ขับเคลื่อนด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3-WROOM-1 ซึ่งมีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้ - หน่วยประมวลผล 32-bit Xtensa dual-core LX7 ความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงสุด 240 MHz - รองรับชุดคำสั่งเวกเตอร์ (Vector Instructions / SIMD) เหมาะสำหรับการคำนวณโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network Acceleration) - หน่วยความจำภายในประกอบด้วย 512 KB SRAM, 384 KB ROM, พร้อมหน่วยความจำภายนอก 16 MB Flash Memory และ 8 MB Octal PSRAM รองรับการเก็บโมเดล AI และบัฟเฟอร์หน้าจอความละเอียดสูง - จอแสดงผลสีชนิด IPS ขนาด 3.5 นิ้ว ความละเอียด 480×320 พิกเซล ควบคุมด้วยไอซีไดรเวอร์ ST7796 ผ่านอินเทอร์เฟซขนาน 8-bit หรือ SPI ความเร็วสูง และระบบสัมผัส Capacitive Touch FT6336 ผ่าน I2C Bus

### 3.1.2 แผงวงจรขยายการเชื่อมต่อ Farm1 Shield และการกำหนดพิน GPIO

เพื่อเชื่อมต่อกับโพรบวัดดินอุตสาหกรรม คณะผู้วิจัยได้เชื่อมต่อบอร์ด ATD3.5-S3 ร่วมกับ Farm1 Shield โดยมีรายละเอียดการเชื่อมต่อพินและวงจรย่อยดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 การกำหนดขาเชื่อมต่อพิน (Pin Assignment) ระหว่าง ESP32-S3 และอุปกรณ์รอบข้าง

| อุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral) | พินสัญญาณ (Signal Name) | ขาไมโครคอนโทรลเลอร์ (ESP32-S3 GPIO) | หน้าที่การทำงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| RS485 Transceiver (SP3485) | TXD | GPIO 17 | ส่งข้อมูลคำสั่ง Modbus RTU สู่โพรบ |
| RS485 Transceiver (SP3485) | RXD | GPIO 18 | รับข้อมูลตอบกลับ Modbus RTU จากโพรบ |
| RS485 Transceiver (SP3485) | DE / RE | GPIO 21 | ควบคุมทิศทางการส่ง/รับข้อมูล RS485 (Half-duplex) |
| Sensirion SHT45 Temp/Hum | SDA | GPIO 8 | สายสัญญาณข้อมูล I2C Data |
| Sensirion SHT45 Temp/Hum | SCL | GPIO 9 | สายสัญญาณนาฬิกา I2C Clock |
| Capacitive Touch (FT6336) | TOUCH_SDA | GPIO 11 | ข้อมูลสัมผัส I2C |
| Capacitive Touch (FT6336) | TOUCH_SCL | GPIO 12 | สัญญาณนาฬิกาสัมผัส I2C |
| Capacitive Touch (FT6336) | TOUCH_INT | GPIO 10 | สัญญาณขัดจังหวะการสัมผัส (Interrupt) |
| Battery Monitoring | BATT_ADC | GPIO 4 | อ่านค่าแรงดันแบตเตอรี่ผ่านตัวแบ่งแรงดัน (Voltage Divider) |

### 3.1.3 โพรบวัดดินอุตสาหกรรม 7-in-1 Modbus RS485

ใช้โพรบตรวจวัดดินอุตสาหกรรมชนิดเข็มแท่งโลหะสแตนเลสสตีล 316L ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและกรดในดิน อ่านค่าพารามิเตอร์เคมีและฟิสิกส์ 7 ค่าพร้อมกัน ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Soil pH), อุณหภูมิดิน (Soil Temperature), ความชื้นในดิน (Soil Moisture), สภาพนำไฟฟ้า (EC), ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), และโพแทสเซียม (K)

### 3.1.4 เซนเซอร์อุณหภูมิอ้างอิง Sensirion SHT45

ติดตั้งเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นความแม่นยำสูงระดับอ้างอิง Sensirion SHT45 เชื่อมต่อผ่าน I2C Bus สำหรับอ่านค่าอุณหภูมิแวดล้อมและใช้เป็นค่าอ้างอิงในการสอบเทียบ มีความแม่นยำของอุณหภูมิสูงถึง ±0.1 ∘C

## 3.2 การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานและอุปกรณ์ควบคุมสภาวะแวดล้อม

### 3.2.1 การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานอ้างอิง

คณะผู้วิจัยได้จัดเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลและสามารถสอบกลับได้ตามมาตรฐาน NIST (NIST-traceable Standard Buffer Solutions) จำนวน 3 ระดับค่า pH ดังนี้ 1. สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานกรด: สารละลาย Potassium hydrogen phthalate ค่า pH เท่ากับ 4.01 ที่ 25.0 องศาเซลเซียส 2. สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานกลาง: สารละลายผสม Potassium dihydrogen phosphate และ Disodium hydrogen phosphate ค่า pH เท่ากับ 7.00 ที่ 25.0 องศาเซลเซียส 3. สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานเบส: สารละลายผสม Sodium carbonate และ Sodium hydrogen carbonate ค่า pH เท่ากับ 10.01 ที่ 25.0 องศาเซลเซียส

สารละลายบัฟเฟอร์ทั้งหมดถูกจัดเก็บในขวดพลาสติกโพลีเอทิลีนปิดสนิท และเก็บรักษาในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 25.0±1.0 ∘C ก่อนนำมาใช้งาน

### 3.2.2 อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Precision Water Bath)

ใช้อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบควบคุมความร้อนสม่ำเสมอพร้อมระบบหมุนเวียนน้ำ (Circulating Water Bath) สามารถปรับตั้งและควบคุมอุณหภูมิของสารละลายทดสอบได้ในช่วง 20.0 ถึง 50.0 องศาเซลเซียส โดยมีความแม่นยำในการรักษาอุณหภูมิคงที่อยู่ที่ ±0.1 ∘C

### 3.2.3 เครื่องมือวัดอ้างอิงระดับห้องปฏิบัติการ (Standard Reference Instrument)

ใช้เครื่องวัด pH meter ชนิดตั้งโต๊ะเกรดเคมีวิเคราะห์ (Benchtop Precision pH Meter) ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น SevenExcellence พร้อมหัววัดแก้วผสม (Combination Glass Electrode) มีความละเอียดในการแสดงผล 0.001 pH unit และผ่านการปรับเทียบมาตรฐานแบบ 3 จุด (3-point calibration) ทุกครั้งก่อนเริ่มการทดลอง

## 3.3 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้างชุดข้อมูล (Dataset Acquisition Pipeline)

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างชุดข้อมูล (Dataset) สำหรับฝึกสอนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ดำเนินการผ่านระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติ (Automated Data Acquisition Firmware) ดังมีขั้นตอนย่อยดังนี้

### 3.3.1 โครงสร้างเฟรมคำสั่ง Modbus RTU และการตรวจสอบ CRC-16

การอ่านค่าจากโพรบวัดดินส่งคำสั่ง Request Frame ผ่านโปรโตคอล Modbus RTU ดังแสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 โครงสร้างเฟรมข้อมูล Modbus RTU สำหรับอ่านค่าพารามิเตอร์ดิน

| ไบต์ที่ (Byte Offset) | ชื่อฟิลด์ (Field Name) | ค่าฐานสิบหก (Hex Value) | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slave Address | 0x01 | แอดเดรสของโพรบวัดดิน |
| 2 | Function Code | 0x03 | ฟังก์ชันอ่านค่า Holding Registers |
| 3 - 4 | Starting Address | 0x00 0x00 | ตำแหน่งรีจิสเตอร์เริ่มต้น (ความชื้น, อุณหภูมิ, EC, pH, N, P, K) |
| 5 - 6 | Number of Points | 0x00 0x07 | จำนวนรีจิสเตอร์ที่ต้องการอ่าน (7 รีจิสเตอร์ = 14 ไบต์) |
| 7 - 8 | CRC-16 Checksum | 0x04 0x08 | รหัสตรวจสอบความถูกต้อง CRC-16 Modbus (LSB, MSB) |

รหัสตรวจสอบความผิดพลาดคำนวณตามอัลกอริทึม CRC-16 Modbus (Generating Polynomial 0xA001) ในเฟิร์มแวร์ C++:

uint16_t calculateCRC16(const uint8_t *buf, uint16_t len) {
    uint16_t crc = 0xFFFF;
    for (uint16_t pos = 0; pos < len; pos++) {
        crc ^= (uint16_t)buf[pos];
        for (int i = 8; i != 0; i--) {
            if ((crc & 0x0001) != 0) {
                crc >>= 1;
                crc ^= 0xA001;
            } else {
                crc >>= 1;
            }
        }
    }
    return crc;
}

### 3.3.2 ขั้นตอนการทดลองเก็บข้อมูลในห้องปฏิบัติการ

- นำโพรบวัดดิน 7-in-1 และหัววัดอุณหภูมิ SHT45 จุ่มลงในสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานชุดแรก (บัฟเฟอร์ pH 4.01) ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ

- เริ่มต้นควบคุมอุณหภูมิของสารละลายที่ 20.0 ∘C รอจนกระทั่งระบบเข้าสู่สมดุลทางความร้อนและเคมีไฟฟ้าเป็นเวลา 3 นาที

- บันทึกข้อมูลสัญญาณดิบของเซนเซอร์ (Eraw), ค่าอุณหภูมิ (T), ค่าสภาพนำไฟฟ้า (EC), และค่า pH มาตรฐาน (pHstandard) อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 นาที ด้วยความถี่ 1 Hz (ได้ข้อมูล 120 เวกเตอร์ต่ออุณหภูมิ)

- ปรับเพิ่มอุณหภูมิของอ่างน้ำเป็น 25.0,30.0,35.0,40.0,45.0 และ 50.0 ∘C ตามลำดับ โดยทำซ้ำกระบวนการบันทึกข้อมูลในทุกระดับอุณหภูมิ

- ล้างทำความสะอาดโพรบด้วยน้ำปราศจากไอออน (Deionized Water) ซับให้แห้งด้วยกระดาษไร้ขุย แล้วนำไปทำซ้ำกระบวนการเดิมกับสารละลายบัฟเฟอร์ pH 7.00 และ pH 10.01 จนครบถ้วน ได้ชุดข้อมูลรวมทั้งสิ้น 2,520 ตัวอย่าง

## 3.4 การจัดการและเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing & Splitting)

ก่อนนำชุดข้อมูลเข้าสู่กระบวนการฝึกสอนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการเตรียมข้อมูลตามขั้นตอนมาตรฐาน ดังนี้

### 3.4.1 การตรวจสอบและกำจัดข้อมูลผิดปกติ (Data Cleaning & Outlier Removal)

ตรวจสอบการกระจายตัวของข้อมูลด้วยแผนภาพกล่อง (Box Plot) และใช้วิธี Interquartile Range (IQR) เพื่อกำจัดข้อมูลที่มีสัญญาณผิดปกติอันเกิดจากความไม่เสถียรของอุณหภูมิในช่วงเริ่มเปลี่ยนระดับความร้อน โดยกำหนดช่วงข้อมูลปกติให้อยู่ระหว่าง [Q1−1.5IQR,Q3+1.5IQR]

### 3.4.2 การปรับมาตราส่วนข้อมูล (Feature Scaling)

เนื่องจากตัวแปรอินพุตมีหน่วยและช่วงของค่าที่แตกต่างกันอย่างมาก จึงทำการปรับค่าให้อยู่ในช่วงมาตรฐาน [0,1] ด้วยวิธี Min-Max Normalization:

xnorm=x−xminxmax−xmin

### 3.4.3 การแบ่งชุดข้อมูล (Data Splitting)

ชุดข้อมูลที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว จะถูกสุ่มแบ่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Split) ออกเป็น 3 ส่วนอิสระจากกัน: 1. ชุดข้อมูลสำหรับฝึกสอน (Training Set, 70%): จำนวน 1,764 ตัวอย่าง ใช้สำหรับปรับค่าน้ำหนัก (Weights) และค่าไบแอส (Biases) ในโครงข่ายประสาทเทียม 2. ชุดข้อมูลสำหรับตรวจสอบ (Validation Set, 15%): จำนวน 378 ตัวอย่าง ใช้สำหรับปรับจูนไฮเปอร์พารามิเตอร์และตรวจสอบการเรียนรู้ในแต่ละ Epoch เพื่อป้องกันการเกิด Overfitting 3. ชุดข้อมูลสำหรับทดสอบ (Test Set, 15%): จำนวน 378 ตัวอย่าง เป็นข้อมูลที่โมเดลไม่เคยเห็นมาก่อน ใช้สำหรับประเมินประสิทธิภาพครั้งสุดท้าย

## 3.5 การออกแบบและพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียม (ANN / MLP Architecture)

### 3.5.1 โครงสร้างสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม

สถาปัตยกรรมโมเดลที่ได้รับการออกแบบและคัดเลือก คือ โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซปตรอนหลายชั้น (Multilayer Perceptron หรือ MLP) โดยมีโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ดังนี้ - Input Layer (l=0): จำนวน 3 โหนด รับค่าอินพุตมาตรฐาน x=[Enorm,Tnorm,ECnorm]T - Hidden Layer 1 (l=1): จำนวน 16 โหนด ใช้ฟังก์ชันกระตุ้นชนิด ReLU (f(z)=max(0,z)):

z[1]=W[1]x+b[1]

a[1]=ReLU(z[1])

- Hidden Layer 2 (l=2): จำนวน 8 โหนด ใช้ฟังก์ชันกระตุ้นชนิด ReLU:

z[2]=W[2]a[1]+b[2]

a[2]=ReLU(z[2])

- Output Layer (l=3): จำนวน 1 โหนด ใช้ฟังก์ชันกระตุ้นแบบ Linear (f(z)=z) ให้ค่าผลลัพธ์คือ pHpredicted:

y=W[3]a[2]+b[3]

### 3.5.2 พารามิเตอร์การฝึกสอนโมเดล (Hyperparameters)

- Optimizer: Adam (Adaptive Moment Estimation) ด้วยค่า Learning Rate η=0.001, β1=0.9, β2=0.999

- Loss Function: Mean Squared Error (MSE)

- Batch Size: 32 ตัวอย่าง

- Epochs: สูงสุด 500 รอบการฝึกสอน

- Regularization: ใช้ Early Stopping โดยหยุดการฝึกสอนเมื่อค่า Loss ของ Validation Set ไม่ลดลงติดต่อกัน 25 Epochs พร้อมบันทึกค่าน้ำหนักที่ดีที่สุด

## 3.6 การแปลงโมเดลสู่ระบบสมองกลฝังตัว (Edge TinyML C++ Engine Deployment)

เพื่อนำโมเดลปัญญาประดิษฐ์ไปประมวลผลบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 ในภาคสนามได้อย่างสมบูรณ์ คณะผู้วิจัยได้พัฒนากระบวนการแปลงโมเดลสู่ภาษา C++ (TinyML Deployment):

- การสกัดค่าน้ำหนัก (Weight Extraction): สกัดค่าน้ำหนักเชื่อมโยง (Weight Matrices: W1,W2,W3) และเวกเตอร์ไบแอส (b1,b2,b3) จากโมเดลที่ฝึกสอนสมบูรณ์แล้ว

- การแปลงเป็น Static C++ Array: แปลงค่าน้ำหนักให้อยู่ในรูปตัวแปรคงที่แบบ const float จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำโปรแกรม (Flash ROM) ของ ESP32-S3

- การสร้างฟังก์ชันคำนวณแบบ Forward Pass: เขียนอัลกอริทึมการคูณเมทริกซ์และเวกเตอร์ (Matrix-Vector Multiplication) และฟังก์ชัน ReLU เป็นภาษา C++ ภายในโมดูล TinyML_PHEngine

- โครงสร้างการชดเชยสองขั้นตอน (Two-Stage Decoupling Architecture):

  - ขั้นตอนที่ 1 (Physical Compensation): คำนวณค่า pH พื้นฐานตามทฤษฎีสมการเนิร์นสต์ร่วมกับค่าอุณหภูมิวัดจริง T

  - ขั้นตอนที่ 2 (AI Residual Error Compensation): ส่งค่าผลลัพธ์พร้อมสัญญาณดิบเข้าสู่โมเดล TinyML ANN เพื่อชดเชยค่าความไม่เป็นเชิงเส้นและค่าเลื่อนลอยที่เหลือ (Residual Non-linearities)

// โครงสร้างฟังก์ชัน C++ Inference Engine บน ESP32-S3
float predictSoilPH(float rawEMF, float tempC, float ec) {
    // 1. Min-Max Normalization
    float norm_e  = (rawEMF - E_MIN) / (E_MAX - E_MIN);
    float norm_t  = (tempC  - T_MIN) / (T_MAX - T_MIN);
    float norm_ec = (ec     - EC_MIN) / (EC_MAX - EC_MIN);

    // 2. Hidden Layer 1 (16 nodes with ReLU)
    float h1[16];
    for (int j = 0; j < 16; j++) {
        float sum = b1[j] + norm_e * w1[0][j] + norm_t * w1[1][j] + norm_ec * w1[2][j];
        h1[j] = (sum > 0.0f) ? sum : 0.0f; // ReLU
    }

    // 3. Hidden Layer 2 (8 nodes with ReLU)
    float h2[8];
    for (int k = 0; k < 8; k++) {
        float sum = b2[k];
        for (int j = 0; j < 16; j++) sum += h1[j] * w2[j][k];
        h2[k] = (sum > 0.0f) ? sum : 0.0f; // ReLU
    }

    // 4. Output Layer (Linear)
    float ph_pred = b3[0];
    for (int k = 0; k < 8; k++) ph_pred += h2[k] * w3[k][0];

    // 5. Denormalization to pH Unit (0 - 14)
    return ph_pred * (PH_MAX - PH_MIN) + PH_MIN;
}

## 3.7 การประเมินประสิทธิภาพและการทดสอบความใช้ได้ของวิธี (Method Validation)

การประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือของชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้น ดำเนินการตามแนวทางมาตรฐานการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีเคมีวิเคราะห์ (EURACHEM / CITAC Guidelines) ดังนี้

### 3.7.1 การทดสอบความแม่น (Accuracy / Bias)

ทดสอบโดยนำชุดทดสอบไปวัดค่า pH ในสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน (pH 4.01, 7.00, 10.01) ที่อุณหภูมิต่างๆ เปรียบเทียบกับค่าจริงของสารละลายบัฟเฟอร์ แล้วคำนวณค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน (Bias):

Bias (%)=pHmeasured−pHstandardpHstandard×100%

เกณฑ์การยอมรับ: ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน (Bias) ต้องน้อยกว่าร้อยละ 5.0

### 3.7.2 การทดสอบความเที่ยง (Precision / %RSD)

ทดสอบความสามารถในการให้ผลซ้ำ โดยนำชุดทดสอบไปวัดค่าในสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานซ้ำกัน 11 ครั้ง (n=11) ภายใต้สภาวะเดียวกัน แล้วคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD):

%RSD=spH×100%

โดยที่ s คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ pH คือ ค่าเฉลี่ยของการวัด
เกณฑ์การยอมรับ: ค่า %RSD ต้องน้อยกว่าร้อยละ 5.0

### 3.7.3 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของโมเดลปัญญาประดิษฐ์

- Root Mean Square Error (RMSE):

RMSE=1Ni=1NpHstandard,i−pHpred,i2

- Mean Absolute Error (MAE):

MAE=1Ni=1NpHstandard,i−pHpred,i

- Coefficient of Determination (R2):

R2=1−i=1N(pHstandard,i−pHpred,i)2i=1N(pHstandard,i−pHstandard)2

## 3.8 ระเบียบวิธีการทดสอบภาคสนามในสวนผลไม้และการวิเคราะห์ทางสถิติ

### 3.8.1 การเก็บตัวอย่างดินจริงในแปลงสวนทุเรียน

ดำเนินการเก็บตัวอย่างดินในแปลงปลูกทุเรียนตัวแทน 3 อำเภอในจังหวัดจันทบุรีและตราด ได้แก่ 1. อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (ดินร่วนปนทราย/ดินดาน) 2. อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (ดินร่วนเหนียวสีแดง) 3. อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (ดินร่วนปนดินเหนียว)

เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 15−30 เซนติเมตร (ระดับความลึกของรากหาอาหารทุเรียน) รวมจำนวน 30 แปลงตัวแทน โดยในแต่ละจุดตัวอย่าง ดำเนินการแบ่งตัวอย่างออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน: - ส่วนที่ 1: วัดค่าทันทีในแปลงด้วยชุดทดสอบพกพาภาคสนามปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้น โดยปักโพรบลงในดินที่ผสมน้ำสะอาดตามอัตราส่วน 1:1 และอ่านผลผ่านหน้าจอ Cyber Dashboard - ส่วนที่ 2: บรรจุใส่ถุงพลาสติกปิดสนิท นำส่งห้องปฏิบัติการมาตรฐานเพื่ออบแห้ง บด ร่อน และตรวจวัดค่า pH ด้วยเครื่องวัดมาตรฐาน Mettler Toledo SevenExcellence (Method 1:1 Soil-to-Water Suspension)

### 3.8.2 การวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบทางสถิติ (Statistical Analysis)

นำผลการวัดค่า Soil pH จากชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้น มาเปรียบเทียบกับค่าวิเคราะห์มาตรฐานจากห้องปฏิบัติการ โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 1. การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normality Test) ด้วย Shapiro-Wilk Test 2. การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคู่ตัวอย่างด้วย Paired Samples t-test ที่ระดับนัยสำคัญ α=0.05 (หาก p>0.05 แสดงว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ) 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น (Linear Regression Analysis) และแผนภาพความสอดคล้อง Bland-Altman Plot เพื่อประเมินขอบเขตของความสอดคล้อง (Limits of Agreement: LoA)